## List1
Příloha č. 1 Specifikace
Elektrody pro defibrilátory LIFEPAK
Požadavky zadavatele |  | Uchazečem nabízená hodnota
Model - typové/výrobní označení: COMBO |  | doplní uchazeč
Výrobce: Physio Control |  | doplní uchazeč
1 | Stimulační/defibrilační EKG elektroda. Systém s připraveným připojením. | doplní uchazeč
2 | Jednorázové použití na snímání EKG, stimulaci/defibrilaci | doplní uchazeč
3 | Kompatibilita s přístroji Lifepak 12 a 15 a AED Lifepak 500 a 1000. Pouze originální příslušenství Lifepak, výrobce Physio Control, pouze originální příslušenství doporučené výrobcem | doplní uchazeč
4 | Na obalu elektrod je viditelné označení s grafickým znázorněním, zda se jedná o elektrody určené pro dospělé, či děti. | doplní uchazeč
5 | Rozměry lepící elektrody pro dospělé: ze strany od kabelu výška 15 cm, šířka do 13,5 cm. Rozměry lepící elektrody pro děti: ze strany od kabelu dolů 10,4 cm, šířka do 9 cm. | doplní uchazeč
6 | Snadné otevírání zabalených elektrod: z elektrody musí vystupovat podkladová folie pro snadné odlepení a manipulaci v rukavicích (zejména při odlepování ochranné folie a umístění na pokožku pacienta). | doplní uchazeč
7 | Výrobek neobsahuje latex. | doplní uchazeč
8 | Připojení pacienta typu BF. Součástí elektrod je konektor elektrody, který je kompatibilní a vhodný k připojení do terapeutického kabelu přístroje Lifepak 12 či 15. | doplní uchazeč
9 | Doporučená teplota pro uskladnění 15 °C - 35 °C. Produkt lze uchovat po omezenou dobu i při extrémní teplotě - 30 °C a až 65 °C. | doplní uchazeč
10 | Jedno balení obsahuje 2 ks elektrod vzájemně spojených káblem. Pro dodání možnost více sáčků v kartonu. | doplní uchazeč
11 | Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. a certifikace dle směrnice 93/42/EHS. , EN 1041+A1, EN 60601. | doplní uchazeč
Cenová nabídka
Elektroda pro dospělé (1 ks)
Cena za 1 ks bez DPH |  | doplní uchazeč
DPH: |  | doplní uchazeč
Cena za 1 ks vč. DPH |  | doplní uchazeč
Elektroda pro děti (1 ks)
Cena za 1 ks bez DPH |  | doplní uchazeč
DPH: |  | doplní uchazeč
Cena za 1 ks vč. DPH |  | doplní uchazeč