## specifikace
Příloha č. 5 - Technické parametry
Požadované technické parametry
| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota (účastník vyplní hodnoty jím nabízeného přístroje) | Poznámka
CT skener
1 | přístroj snímající data prostřednictvím minimálně 64 paralelních detektorových řad v ose Z na jednu rotaci 360° | větší nebo rovno jak 64 řad
2 | schopnost získat min.128 řezů na jednu rotaci 360°a to metodou rozmítaného ohniska, metodou konjugované Cone-Beam zpětné projekce ………. nebo jinou technologií s obdobným výsledkem. | ANO uveďte v poznámce název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
3 | šířka detektoru v ose Z v isocentru snímání | větší nebo rovno jak 38 mm
4 | gantry s otvorem o průměru | větší nebo rovno jak 70 cm
5 | náklon gantry min. +30°/-30° | větší nebo rovno jak +30°/-30°
6 | nejkratší rotační skenovací čas pro obecná vyšetření pro použití ve všech vyšetřovacích protokolech bez omezení | menší nebo rovno jak 0,4 sec/360°
7 | nejkratší rotační skenovací čas pro kardio vyšetření | menší nebo rovno jak 0,35 sec/360°
8 | délka nepřetržitého spirálního skenu a dynamického skenu. | větší nebo rovno jak 100 sec. |  |  | *
9 | diagnostické měřící pole FOV | větší nebo rovno jak 50 cm
10 | nejtenčí šířka řezu ve všech skenovaných vrstvách | menší nebo rovno jak 0,625 mm
11 | Dávka CTDIvol pro dosažení nízkokontrastního rozlišení při parametrech: fantom CATPHAN 20cm; velikost posuzovaného objektu=5mm; kontrastní rozdíl posuzovaného objektu vzhledem k pozadí = 3HU ( 0,3% ), spirální akvizice, vrstva 10mm | menší nebo rovno jak 12mGy
12 | Prostorové rozlišení při 10% MTF pro rovinu xy( akviziční mód – spirální, kolimace 64 řad detektorů v ose Z, rotace 0,5s/360°, algoritmus vysokého rozlišení, bez post kolimace za pacientem ) | větší nebo rovno jak 13 Lp/cm
13 | Prostorové rozlišení při 50% MTF pro rovinu xy ( akviziční mód – spirální, kolimace 64 řad detektorů v ose Z, rotace 0,5s/360°, algoritmus vysokého rozlišení, bez post kolimace za pacientem ) | větší nebo rovno jak 8Lp/cm
14 | maximální dosažitelné izotropní rozlišení | menší nebo rovno jak 0,33mm
15 | rekonstrukční matrice | větší nebo rovno jak 512x512 pixelů
RTG komponenty
16 | výkon generátoru | větší nebo rovno jak 70 kW
17 | rozsah volitelného napětí | nejméně v rozsahu od 80 do 140 kV
18 | rozsah volitelného proudu | nejméně v rozsahu od 20 do 600 mA
19 | tepelná kapacita anody rentgenky (případně tzv. ekvivalentní (efektivní) hodnota ve vztahu k chladícímu výkonu musí být alespoň 26 MHU) | větší nebo rovno jak 7 MHU ( 26MHU )
Lůžko pacienta
20 | délka skenovacího rozsahu stolu v ose Z | větší nebo rovno jak 170 cm
21 | nosnost stolu | větší nebo rovno jak 220 kg
22 | rychlost posunu stolu | větší nebo rovno jak 130 mm/sec.
23 | nástupní výška stolu | Manší nebo rovno jak 58 cm
Akviziční stanice
24 | Pracovní stůl akviziční stanice operátora CT se židlí na kolečkách | ANO
25 | monitor operátora CT | nejméně jeden 19"
26 | zákl.ovlád.SW umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování a dokumentace | ANO
27 | Standardní vyšetřovací protokoly, dětské vyšetřovací protokoly a možnost vytváření uživatelských protokolů | ANO
28 | 2D,3D SW-povrchový 3D SSD i objemový VRT | ANO
29 | multiplan.rekonstr.MPR, angio SW, MIP, VIP, surface MIP | ANO
30 | SW pro časování a sledování náplně kontrasní látky s manuálním nebo automatickým spuštěním skenu při dosažení optimální hodnoty kontrastu v oblasti zájmu | ANO
31 | SW pro automatické snižování dávky v závislosti na profilu pacienta v reálném čase skenování = 3D modulace dávky v reálném čase (mA ). | ANO uveďte v poznámce název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
32 | nejpokročilejší mód iterativní rekonstrukce na bázi matematických modelů v prostoru raw dat pro snížení radiační zátěže pacienta při vyšetřeních | ANO uveďte v poznámce název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
33 | rekonstrukční rychlost při použití iterativní rekonstrukce v matrici 512x512 (neuvádět rekonstrukční rychlost pro FBP) | větší nebo rovno jak 20 snímků/sec.
34 | Modulace svazku záření podle orgánů výrazně citlivých na rtg záření tzv. orgánová modulace dávky rízená v reálném čase. Jedná se zejména o oči, prsa ) pro snížení expozice těchto citlivých orgánů radiační dávkou. | ANO uveďte v poznámce název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
35 | Vyclonění nepotřebné části svazku záření na začátku a konci spirálního skenu pro snížení radiační zátěže pacienta | ANO uveďte v poznámce název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
36 | Modulace mA při skenování srdce, EKG modulace dávky. Snížení mA na minimum v srdeční fázi - systole. | ANO uveďte v poznámce název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
37 | protokoly pro nízko dávkové plicní CT | ANO
38 | Prostředky pro skenování a zobrazení s odstraněním artefaktů od kovových částí, jako kloubní náhrady, cévní klipy, cévní coily, výplně zubů…. | ANO uveďte v poznámce název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
39 | kardiologická diagnostika musí být s pokrytím celého objemu srdce s co nejlepším efektivním časovým rozlišením | menší nebo rovno jak 80 ms - uveďte název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
40 | objemová CT perfuze mozku | větší nebo rovno jak 8 cm - uveďte název technologie a odkaz na popis v nabídce a produktových datech
41 | dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou ( pacientem ) a ovladovnou ( obsluhou ) včetně automatických povelů v Čj. | ANO
42 | přímá komunikace a přenos dat z nemocničního infor.systému Worklist | ANO
43 | komunikace se stávajícím PACS, schopnost přijímat požadavky prostřednictvím DICOM službu Modality Worklist Management | ANO
44 | plný komunikační formát DICOM, ukládání, odesílání, vstup/výstup | ANO
Portálový server pro vyhodnocování dat lékařem
45 | pracující v režimu klient-server | ANO
46 | kapacita pro min. 25 000 současně zpracovávaných obrazů, pro min.4 současně pracující uživatele vykonávající prohlížení 2D zobrazení, měření, manipulace s obrazy, pokročilé zobrazení jako MPR, MIP, minIP, VR, 3D, virtuální skopie ( bronchoskopie, endoskopie ), dále měření. Klient musí umožnit otevření nejméně 3 různých studií ve stejném čase. | více nebo rovno jak 25 000 obrazů / 4 klienti uveďte maximální počet současně zpracovávaných obrazů a počet klientských licencí pracujících v jednom čase
47 | neomezený počet instalovaných klientů pro práci se serverem. Uvedený počet klientů a ani SW nebude po dobu životnosti přístroje žádným způsobem zpoplatněn ani omezen časovými licencemi. | ANO
48 | Základní vybavení software, 2D zobrazení, měření, manipulace s obrazy, pokročilé zobrazení jako MPR, MIP, minIP, VR, 3D, virtuální skopie ( bronchoskopie, endoskopie ), dále měření. | ANO
49 | požadované SW vybavení bude v plném rozsahu k dispozici na libovolném z nainstalovaných klientů, tj. libovolný z klientů se v libovolném okamžiku může stát jedním ze 4 požadovaných současně pracujících uživatelů využívající základní software serveru popsaný výše. | ANO
50 | plné DICOM vybavení | ANO
Minimální SW vybavení specializovaného postprocessingu serverového portálu
51 | SW pro cévní analýzu s automatickým odstraňováním kostní hmoty a se segmentací cévního řečiště včetně pojmenování větví, s automatickým vyhodnocením stenóz s možností manuální korekce. | ANO, min 3 licence - v poznámce uveďte název SW pro tento specializovaný SW a odkaz na popis v nabídce
52 | SW vybavení pro CT virtuální kolonoskopii min. v rozsahu – plně automatická segmentační analýza lumen střeva s autocentrací, automatická detekce polypů, 2D a 3D zobrazení s rozšířením na sekční zobrazení, virtuální disekce, měření velikosti polypů a jejich charakteristika, elektronické čištění střev. | ANO, min 2 licence - v poznámce uveďte název SW pro tento specializovaný SW a odkaz na popis v nabídce
53 | SW vybavení pro hodnocení nízko dávkového CT plicního vyšetření se semiautomatickou detekcí nodulů, jejich rekonstrukcí do 3D a kvantitativní analýzou. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (plíce). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání. | ANO, min 1 licence - v poznámce uveďte název SW pro tento specializovaný SW a odkaz na popis v nabídce
54 | SW vybavení pro kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, hodnocení závažnosti emfyzému s měřením objemu abnormálního plicního parenchymu, segmentace plicních laloků, 2D mapování dýchacích cest, 3D hodnocení průdušnice a průdušek k měření závažnosti stenózy a tloušťky stěny | ANO, min 1 licence - v poznámce uveďte název SW pro tento specializovaný SW a odkaz na popis v nabídce
55 | SW pro hodnocení plně kvantitativní CT perfuze mozku v objemu řezu min.8cm. Výstup bude ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny vytvořených na základě kvantitativní perfuzní studie mozku ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování, včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení | ANO, min 1 licence - v poznámce uveďte název SW pro tento specializovaný SW a odkaz na popis v nabídce
56 | SW pro 2D a 3D hodnocení provedeného CT vyšetření srdce, zejména se bude jednat o koronární angiografie včetně automatické segmentace cév a hodnocení stenóz, hodnocení plaků, hodnocení funkce srdce, stanovení ejekční frakce, stanovení diastolického a systolického objemu, grafické zobrazení pohybu stěny, tloušťky stěny a ztluštění, stanovení kalciového skore. | ANO, min 1 licence - v poznámce uveďte název SW pro tento specializovaný SW a odkaz na popis v nabídce
Další požadavky a doplňková zařízení
57 | CT systém musí mít možnost rozšíření o metodu vyšetření dvěma energiemi ( dual energy skenování ) a to libovolná varianta, separací energií na detektoru, filtrací za rtg zářičem, sken to sken, spiral to spiral. | ANO uveďte v poznámce název technologie a odkaz na popis v produktových datech
58 | záložní zdroj-UPS na uchování dat v případě výpadku el.proudu pro serverový portál, doba zálohování cca.15 minut. | ANO
59 | 3 ks klientských PC včetně SW potřebného pro provoz, každé PC dostatečného výkonu pro práci, min.: CPU i5, RAM 8GB, SSD disk min.256GB, s kalibrovatelným diagnostickým LCD monitorem 24“ a jedním 24" administrativním LCD monitorem, klávesnice a myš, záložní zdroj-UPS. | ANO
60 | ostatní materiál nutný k instalaci přístroje včetně všech prací souvisejících s instalací a dokončením instalace těchto prvků.( kotevní prvky, kabelové kanály v podlaze, zadavatel nedovoluje povrchové instalační kanály ). | ANO
61 | technologie chlazení včetně instalace a prací souvisejících s instalací a dokončením. | ANO
62 | deinstalace a ekologická likvidace stávajícího CT systému včetně předaného příslušenství | ANO
63 | Součástí nabídkové dokumentace budou originální produktová data v Angliském jazyce | ANO
Prohlášení účasntíka:
- nabízený CT přístroj splňuje zadavtelem výše požadované minimální parametry a požadavky, účastník může nabídnout parametry lepší
- všechny uvedené údaje jsou pravdivé a ověřitelné v nabídkové dokumentaci, zejména v originálních produktových datech
- účastník se seznámil se všemi aspekty zakázky a nemá žádné nejasnosti pro případ plnění zakázky
………………………..…………………………………
čitelně jméno odpovědné osoby
podpis odpovědné odsoby