Část č. 3 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístrojů

V souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky jednotlivých samostatných částí a jednotlivých přístrojů, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Uchazečem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Přehled jednotlivých samostatných částí přístrojů předmětu veřejné zakázky

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Počet kusů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný) | 1. | 2.1.1 | Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný) | 1 |
| 2 | Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou | 2 | 2.1.2 | Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou | 1 |
| 3 | Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci | 3 | 2.1.3 | Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci | 1 |
| 4 | Přístroje pro funkční terapii horní končetiny | 4.1 | 2.1.4 | Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou - přístroj č.4.1 | 2 |
|  |  | 4.2 | 2.1.17 | Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou - přístroj č.4.2 | 1 |
| 5 | Přístrojové vybavení pro redukci postury a lokomoce: dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém | 5 | 2.1.23 | Přístrojové vybavení pro redukci postury a lokomoce: dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém | 1 |
| 6 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motomed | 6 | 2.1.5 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motomed | 2 |
| 7 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motodlaha | 7 | 2.1.6 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motodlaha | 3 |
| 8 | Nemocniční lůžka včetně matrací | 8.1 | 2.1.7 | Lůžko resuscitační vybavené - lůžko | 1 |
|  |  | 8.2 | 2.1.8 | Lůžko resuscitační vybavené - matrace | 1 |
|  |  | 8.3 | 2.1.12 | Lůžko JIP vybavené - lůžko č. 1 | 1 |
|  |  | 8.4 | 2.1.16 | Lůžko JIP vybavené - lůžko č. 2 | 4 |
|  |  | 8.5 | 2.1.13 | Lůžko JIP vybavené - matrace | 5 |
|  |  | 8.6 | 2.1.19 | Transportní lůžko - lůžko | 1 |
| 9 | Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí | 9.1 | 2.1.9 | Lůžko resuscitační vybavené - monitor s EEG modulem | 1 |
|  |  | 9.2 | 2.1.14 | Lůžko JIP vybavené - monitor s EEG modulem | 5 |
|  |  | 9.3 | 2.1.20 | Transportní lůžko - monitor | 1 |
|  |  | 9.4 | 2.1.18 | Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí | 1 |
| 10 | Ventilátory | 10.1 | 2.1.10 | Lůžko resuscitační vybavené - ventilátor | 1 |
|  |  | 10.2 | 2.1.15 | Lůžko JIP vybavené - ventilátor | 2 |
|  |  | 10.3 | 2.1.21 | Transportní lůžko - ventilátor | 1 |
| 11 | Infuzní technika | 11.1 | 2.1.11 | Lůžko resuscitační vybavené - infuzní technika (2+2) | 1 |
|  |  | 11.2 | 2.1.22 | Transportní lůžko - infuzní technika (1+1) | 1 |

Podrobná technická specifikace jednotlivých přístrojů

Část. č. 1	Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný) | 1. | Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný) | ks | 1 |

Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný) – 1 ks

Standardy přístrojového vybavení iktového centra striktně vyžadují přítomnost takového zařízení v rámci centra, což je samozřejmě významné i z hlediska hygienicko-epidemiologického.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku

- Vysoce mobilní přístroj, možnost upevnění na transportní vozík

- Výhodou je možnost výškového nastavení přístroje / ovládacího panelu

- LCD monitor s úhlopříčkou min. 15“, který současně slouží jako dotykový panel / displej pro zjednodušené ovládání přístroje a měření

- Možnost současného připojení 2 UZV snímačů

- Bateriový provoz přístroje na min. 30 min.

- Požadovaná zobrazení / režimy:

  - 2D (B-mód) na základních frekvencích

  - 2D na harmonických frekvencích na všech sondách

  - Úhlové (compoundní) zobrazení, redukce speklí

  - Trapezoidní zobrazení na lineární sondě

  - Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v  reálném čase

  - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineární sondě

  - Barevné dopplerovské mapování (klasický CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)

  - Vhodné je barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vyšší rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí (např. B-Flow, Dynamic Flow)

- Simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase

- Automatická jednotlačítková optimalizace obrazu a dopplerovských parametrů

- Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole i ve zmrazeném režimu

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, 
objem, …) a pro neurosonologické aplikace (% stenózy, IMT)

- Manuální i automatické hodnocení dopplerovské křivky (výpočty S, D, S/D, PI, RI)

- Paměťová smyčka s možností manuálního či dynamického přehrávání

- Záznam dopplerovské křivky do paměti (v délce alespoň 10 sec)

- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat.

Dokumentace:

- Možnost ukládání obrazových nálezů na HDD

- USB port pro připojení paměťových zařízen typu PenFlash

- Videotiskárna pro vedení černobílé dokumentace

- Modul Dicom - komunikace přístroje s nemocničním archivačním systémem typu PACS/ RIS

Ultrazvukové sondy:

- Sektorová sonda pro transkraniální vyšetření mozkových cév v rozsahu 2 – 4 MHz.

- Lineární sonda pro vyšetření karotid a periferních cév v rozsahu 6 – 12 MHz.

- Lineární sonda pro vyšetření oftalmické cirkulace v rozsahu 6-12 MHz tvarově přizpůsobená vyšetření přes očnici.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný) | 1. | Transkraniální a extrakraniální ultrazvukový přístroj (přenosný) |  | 1 |  |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Část. č. 2	Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou | 2. | Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou | ks | 1 |

Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou – 1 ks

Další ultrazvuk v tomto případě přenosný a pouze transkraniální, umožní okamžité vyšetření intrakraniálního cévního řečiště (viz níže). Významný je také požadavek na možnost monitorování průtoku krve mozkovými cévami a možnost detekce embolizací. Obě tyto funkce výrazně zvýší možnosti diagnostiky uzávěrů a stenos intrakraniálních tepen.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku

- Dobrá mobilita přístroje (na podvozku, lehce transportovatelný)

- LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“, výškově a stranově stavitelný (nejlépe na pohyblivém rameni umožňujícím libovolný pohyb ve všech směrech x, y, z)

- Výškově stavitelný ovládací panel

- Konektory pro současné aktivní připojení 3 UZV snímačů

- Požadovaná zobrazení / režimy:

  - 2D (B-mód) na základních frekvencích

- 2D na harmonických frekvencích

- Úhlové (compoundní) zobrazení, redukce speklí

- Trapezoidní zobrazení na lineární sondě

- Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v  reálném čase

- PW – pulzní doppler s možností steering na lineární sondě

- Barevné dopplerovské mapování (klasický CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angiodoppler)

- Vhodné I barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevníhoprůtoku (B-Flow, Dynamic Flow) s vysokou rozlišovací schopností a obrazovour ychlostí

- (CEUS – vizualizace a kvantifikace krevního toku pomocí IV kontrastní látky)

- Simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase, rychlé přepínání mezi jednotlivými režimy

- Automatická optimalizace obrazu

- Automatická optimalizace dopplerovských parametrů

- Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole i ve zmrazeném režimu

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, 
objem, …) a pro neurosonologické aplikace (% stenózy, IMT)

- Manuální i automatické měření parametrů dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI.

- Paměťová smyčka pro uložení alespoň 4000 snímků s možností manuálního či dynamického přehrávání

- Záznam dopplerovské křivky do paměti (v délce alespoň 10 sec)

- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat

Dokumentace:

- Možnost ukládání obrazových nálezů na HDD

- Interní zapisovací jednotka CD/DVD pro export nálezů

- USB port pro připojení paměťových zařízen typu PenFlash

- Videotiskárna pro vedení černobílé dokumentace

- (Komunikace přístroje s nemocničním archivačním systémem typu PACS / RIS, pracující 
s protokolem DICOM)

Ultrazvukové sondy:

- Sektorová sonda pro transkraniální vyšetření mozkových cév v rozsahu 2 – 4 MHz.

- Lineární sonda pro vyšetření karotid a periferních cév v rozsahu 6 – 12 MHz.

- Lineární sonda pro vyšetření oftalmické cirkulace v rozsahu 6-12 MHz tvarově přizpůsobená vyšetření přes očnici.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část ( včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou | 2 | Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou |  | 1 |  |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Část. č. 3	Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci | 3 | Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci | ks | 1 |

Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci – 1ks

Včasná vertikalizace nemocných po iktu urychluje vertikalizaci, zmenšuje funkční deficit a zmenšuje potenciální spasticitu. Vertikalizační lůžko umožňuje časnou vertikalizaci nemocných po iktu v čase, kdy nejsou ještě schopni samostatné vertikalizace do sedu a stoje, ale jsou již kardiovaskulárně stabilizováni. Umožňuje časnou mobilizaci nemocného, omezuje ortostatické problémy, pasivním pohybem dolních končetin vede k masivní proprioceptivní stimulaci. V neposlední řadě zmenšuje riziko trombembolických komplikací. Možnost aktivního tréninku chůze s aktivací míšních generátorů chůze u paretické dolní končetiny s možností nastavení pro konkrétního pacienta urychluje vertikalizaci a urychluje návrat soběstačnosti a mobility.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- stavěcí stůl s integrovaným motorickým pohybem dolních končetin

- podpěry chodidel se systémem cyklické zátěže

- nastavení zátěže v rozsahu 0 – 45 kg s mechanickým indikátorem

- nastavitelné nášlapné plochy pro různé postavení chodidel

- softwarové nastavení rozsahu pohybu odděleně pro pravou a levou končetinu

- nastavení podpory pohybu končetin pro aktivní trénink v rozsahu 20 – 100 %

- nastavení podle délky dolní končetiny v rozsahu min 75 – 100 cm

- polohování stolu 0° - 80°

- frekvence pohybu nastavitelná v rozsahu cca 8 – 80 kroků za minutu

- rozsah pohybu v kyčelním kloubu 0° - 45°

- nastavitelný úhel v kyčli 0° - 15°

- výška stolu nastavitelná v rozsahu cca 55 – 80 cm

- kolečka s centrální brzdou

- řídící hardware a software

- databáze pacientů s možností ukládání údajů o průběhu tréninku

- ovládání pomocí dotykové obrazovky

- antidekubitní polstrování

- bezpečnostní mechanismus pro sklopení pacienta do horizontální polohy v případě výpadku proudu

- různé velikosti manžet pro uchycení stehen pacienta

- pro pacienty o hmotnosti až 135 kg

- zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci | 3 | Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci |  | 1 |  |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Část. č. 4	Přístroje pro funkční terapii horní končetiny

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Přístroje pro funkční terapii horní končetiny | 4.1 | Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou - přístroj č.4.1 | ks | 2 |

Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou č. 1- 2 ks

U nemocných s těžkým postižením hybnosti paže a ruky po iktu v pseudochabém stadiu vázne schopnost pletence antigravitačně stabilizovat paži v postuře. Robotická pasivní podpora hmotnosti paže pro motivační nácvik aktivní hybnosti těžce paretické ruky, zvláště úchopu i ve fázi, kdy není schopnost antigravitační stabilizace pletence v postuře, umožňuje hybnost i minimální silou v pletenci nebo na periferii ruky. Motivační zpětnou vazbou aktivuje funkční potenciál končetiny a urychlí rychlost návratu funkce. Cenná je možnost testování funkční schopnosti ruky a možností hodnocení efektu léčby v čase v rámci přístrojové ergodiagnostiky.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- přístroj pro procvičování horní končetiny

- mechanický exoskelet s nastavitelnou kompenzací gravitační tíhy paže

- elektrické nastavení  výsky exoskeletu dle pacienta

- nastavení exoskeletu pro různé rozměry horní končetiny

- manžety pro uchycení končetiny

- snímače pohybu v kloubech exoskeletu

- odnímatelná rukojeť se snímačem stisku

- snadná přestavba na pravou a levou stranu

- nastavení podle rozsahu pohybu pacienta

- motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuálním prostředí

- zpětná vazba s min. 15 různými funkčními cvičeními

- nastavení obtížnosti cvičení

- databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických plánů

- ukládání a export dat

- nástroje pro hodnocení terapie

- PC, 24” monitor

- kolečka s brzdami

- zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Přístroje pro funkční terapii horní končetiny | 4.2 | Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou - přístroj č.4.2 | ks | 1 |

Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou č. 2 – 1ks

U nemocných s těžkým postižením hybnosti paže a ruky po iktu v pseudochabém stadiu vázne schopnost pletence antigravitačně stabilizovat paži v postuře. Robotická pasivní podpora hmotnosti paže pro motivační nácvik aktivní hybnosti těžce paretické ruky, zvláště úchopu i ve fázi, kdy není schopnost antigravitační stabilizace pletence v postuře, umožňuje hybnost i minimální silou v pletenci nebo na periferii ruky. Motivační zpětnou vazbou aktivuje funkční potenciál končetiny a urychlí rychlost návratu funkce. Cenná je možnost testování funkční schopnosti ruky a možností hodnocení efektu léčby v čase v rámci přístrojové ergodiagnostiky.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- přístroj pro rehabilitaci prstů a ruky

- systém založený na koncovém efektoru (bez exoskeletu)

- pro všechny fáze neurologické rehabilitace - pasivní, asistovanou i aktivní terapii

- individuální nastavení pro různé pacienty

- nastavení šířky ruky a rozsahu pohybu pro každý prst zvlášť

- použití pro pravou nebo levou ruku bez nutnosti přestavby

- podpora předloktí

- nastavení obtížnosti nácviku

- přístroj umožňuje opakovaný nácvik

- simulace úchopové funkce

- pohyb všemi prsty současně i jednotlivými prsty nezávisle

- databáze pro uložení pacientských nastavení

- dokumentace pokroku pacienta

- isometrické měření síly a měření rozsahu pohybu

CPM terapie:

- kontrola rychlosti a síly pro každý prst samostatně

- režim pro redukci spasticky

- motivační zpětná vazba

Asistovaná terapie:

- detekce vlastní aktivity pacienta

Interaktivní terapie:

- různé možnosti terapie pro nácvik pohybových schopností

- motivační tréninkové úlohy

- kognitivní a koordinační úlohy

- zpětná vazba

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Přístroje pro funkční terapii horní končetiny | 4.1 | Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou - přístroj č.4.1 |  | 2 |  |  |  |
|  | Přístroje pro funkční terapii horní končetiny | 4.2 | Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou - přístroj č.4.2 |  | 1 |  |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Část. č. 5	Přístrojové vybavení pro redukci postury a lokomoce: dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Přístrojové vybavení pro redukci postury a lokomoce: dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém | 5 | Přístrojové vybavení pro redukci postury a lokomoce: dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém | ks | 1 |

Přístrojové vybavení pro redukci postury a lokomoce: dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém - 1 ks

Narušení lokomoce je jedním z nejzávažnějších zdravotních důsledků iktu výrazně limitující funkční schopnost pacienta ve všech sférách života. Podpora a maximální využití funkčního potenciálu k návratu alespoň modifikované schopnosti chůze u takto těžce limitovaných pacientů je jedním z úkolů rehabilitace po iktu. Dynamický chodník s možností aktivního zapojení krokového stereotypu s motivační zpětnou vazbou s možností zavěšení a tím odlehčení a stabilizaci nemocného bez arteficiální podpory výrazně podpoří rychlost a kvalitu reedukaci chůze a využití zbytkového potenciálu nemocného. Motivační zpětná vazba s úkolováním a možností precizního hodnocení efektu léčby v čase, analýzy stereotypu chůze s možností cílené rehabilitační intervence by měly přispět rychlosti, stupni a kvalitě návratu lokomoční funkce.

- dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory

- SW pro analýzu stoje a chůze

- propojení do PC

- analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem,

- plocha pásu přibližně 150x50 cm,

- rychlost pohybu chodícího pásu cca od 0,5 km/hod,

- nosnost pásu minimálně 130 kg,

- tlakové sensory zabudované v plošině s rozsahem měření 1- 120 N/cm2, s frekvencí 120 Hz,

- s možností ukládat dílčí terapeutické jednotky pro každého pacienta,

- možnost objektivně kvantifikovat progresi terapeutických zákroků,

- nastavitelná podpora pro horní končetiny,

- možnost synchronizace s videem,

- možnost doplnění o pneumaticky odlehčovacísystém,

- propojení s PC prostřednictvím USB,

- vizuální zpětná vazba prostřednictvím videoprojekce v reálném čase – pohyb ve virtuálním prostředí,

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Přístrojové vybavení pro redukci postury a lokomoce: dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém | 5 | Přístrojové vybavení pro redukci postury a lokomoce: dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém |  | 1 |  |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Část. č. 6	Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motomed

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motomed | 6 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motomed | ks | 2 |

Přístroje pro trening pohybu paret. končetin – motomed – 2ks

Motomed je zařízení určené pro aktivní a pasívní rehabilitaci dolních nebo horních končetin. při onemocnění neurologickém, ortopedickém, revmatologickém a jinými, a také po chirurgických zákrocích. Používání zlepšuje kardiovaskulární systém a výdechové soustavy, prokrvení končetin v oblasti arteriálního, žilního a lymfatického oběhu. Zamezuje atrofie svalstva, arteriální a žilní tromby a kontraktury v kloubech končetin.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- možnost pasivního tréninku s využitím motoru pro horní i dolní končetiny

- možnost aktivního tréninku podporovaného motorem pro  HKK i DKK

- aktivní trénink proti brzdnému odporu

- ochrana pohybu na přístroji automatická při křeči spasmu

- možnost jednoduchého nastavení a fixace končetin, individuální přizpůsobení

- software s jednoduchým nastavením pro jednotlivé pacienty, signalizací a analýzou tréninku, zpětnou vazbou

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motomed | 6 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motomed |  | 2 |  |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Část. č. 7	Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motodlaha

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motodlaha | 7 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motodlaha | ks | 3 |

Přístroje pro trening pohybu paret. končetin – motodlaha – 3 ks

Rehabilitační přístroje k procvičování  DK s motivační zpětnou vazbou, požadováno řízení ovladačem, nastavitelné opěrce, snadná přestavba pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- pro cvičení dolních končetin vsedě i vleže na lůžku

- možnost pasivního tréningu

- jednoduchá manipulace s přístrojem, nastavení a fixace DKK

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motodlaha | 7 | Přístroje pro trening pohybu paret. končetin - motodlaha |  | 3 |  |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Část. č. 8	Nemocniční lůžka včetně matrací

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Nemocniční lůžka včetně matrací | 8.1 | Lůžko resuscitační vybavené - lůžko | ks | 1 |

Lůžko resuscitační vybavené – lůžko - 1  ks

Resuscitační lůžko je určeno pro iktové centrum, pro pacienty vyžadující kritickou péči a vyšší typ intenzivní péče, zejména umělou ventilaci. Umístění pacienta na toto lůžko je důležité i s ohledem na oblast prevence závažných komplikací u imobilních pacientů, zejména v oblasti respiračních komplikací a prevenci proleženin. Resuscitační lůžko s aktivní antidekubitní matrací zajišťuje šetrné polohování pacienta, redukci tlaku na měkké tkáně a omezení smykových sil během změny polohy lůžka.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- shoda s platnou normu ČSN EN 60601-2-38/Z1:2000 nebo novější EN 60601-2-52 (výhodou)

- stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm

- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů

- ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru

- laterální náklon minimálně +/- 30° (nutná možnost nastavení úhlů a časových intervalů)

- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru

- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka

- zabezpečené kontinuální snímání C ramenem minimálně od hlavy po pánev pacienta

- mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení

- integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem - tj. mezery mezi postranicemi navzájem a hlavovým čelem maximálně 60 mm, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici

- výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 450 mm nad ložnou plochou

- funkce pro podporu mobilizace pacienta, nejlépe pomocí mobilizačních madel po obou stranách lůžka s integrovaným ovladačem výšky ložné plochy

- sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…)

- v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka 
s ochranou proti nechtěnému polohování

- dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 200 mm, páté kolečko 
pro lepší manipulaci s lůžkem

- funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, nejlépe automatická brzda

- univerzální lišty a držáky na příslušenství

- držáky na infúzní stojan a hrazdu

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti

- potenciálové propojení

příslušenství:

- sada fixačních klínů pro laterální náklon

- držák hadic ventilátoru pro laterální náklon

- infuzní stojan

- držák kyslíkové lahve

-	polička na transportní monitor

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Nemocniční lůžka včetně matrací | 8.2 | Lůžko resuscitační vybavené - matrace | ks | 1 |

Lůžko resuscitační vybavené – matrace – 1 ks

Jedná se o antidekubitní systém matrace s kompresorem

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně

- možnost volby mezi statickým, dynamickým a diagnostickým režimem

- možnost transportu pacienta bez kompresoru až 24 hodin

- systém střídání tlaků v celách minimálně 3-1

- uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování

- perioda střídání tlaku v celách nejlépe 7,5 minuty

- možnost rychlého vypuštění CPR

- automatické nastavení tlaku v celách (minimalizace možnosti chybného nastavení tlaku obsluhou)

- automatická kompenzace tlaku v celách při polohování

- systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením

- nosnost minimálně 230 kg

- alarm v případě výpadku napájení

- potah snadno snímatelný - zip ze čtyř stran, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra - nejlépe kontinuálně svařovaný, antibakteriální

- rozměr dle lůžka, výška maximálně 230 mm.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Nemocniční lůžka včetně matrací | 8.3 | Lůžko JIP vybavené - lůžko č. 1 | ks | 1 |

Lůžko JIP vybavené - lůžko č. 1 – 1 ks

Lůžka JIP budou disponovat níže uvedenými parametry, což bude mít významný dopad na zkvalitnění a rozšíření zdravotní péče o cerebrovaskulární pacienty.Lůžko pro intenzivní péči je základním vybavením intenzivní péče, pomáhá personálu zachraňovat životy pacientů a podporuje jejich uzdravení. Lůžko je vybaveno automatickou váhou kterou iktové centrum nezbytně potřebuje k přesné aplikaci trombolytické terapie. V kombinaci s vyspělou antidekubitární matrací vzniká situace, která pomáhá zabránit vzniku proleženin, snižuje tlakové zatížení měkkých tkání, zejména v oblasti pánevní a zároveň eliminuje tření a střižné síly mezi matrací a pokožkou v oblasti zad a lopatek.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- shoda s platnou normu ČSN EN 60601-2-38/Z1:2000 nebo novější EN 60601-2-52

- Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm

- čtyřdílná ložná plocha nejlépe 208 x 86 cm tvořená odnímatelnými díly, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem

- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka

- zabezpečené kontinuální snímání C ramenem minimálně od hlavy po pánev pacienta

- možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru

- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech

- integrované dělené odklopné postranice tvořící ochrannou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než 60 mm

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha)

- integrované oboustranné ovladače lůžka v postranicích s ochranou proti nechtěnému polohování

- integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním/diferenčním režimu 
s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta

- integrované prodloužení lůžka minimálně 15 cm

- kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. nejlépe 150 mm

- funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, nejlépe alarm nezabrzděného lůžka

- univerzální držáky na drobné příslušenství

- držáky na infúzní stojan, hrazdu a extenční systém

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti

- bezpečná pracovní zátěž min 230 kg

- potenciálové propojení

- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení lůžka a s předprogramovanou vyšetřovací polohu, s ochranou proti nechtěnému polohování

- páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem

- odpojitelný ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování

- mobilizační madla po obou stranách lůžka s integrovaným ovladačem výšky ložné plochy

Příslušenství:

- infuzní stojan

- hrazda se samonavíjecí rukojetí

- držák sáčku na moč

- držák na infuzní pumpy, polička na transportní monitor.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Nemocniční lůžka včetně matrací | 8.4 | Lůžko JIP vybavené - lůžko č. 2 | ks | 4 |

Lůžko JIP vybavené - lůžko č. 2 – 4 ks

Lůžka JIP budou disponovat níže uvedenými parametry, což bude mít významný dopad na zkvalitnění a rozšíření zdravotní péče o cerebrovaskulární pacienty. Lůžko pro intenzivní péči je základním vybavením intenzivní péče, pomáhá personálu zachraňovat životy pacientů a podporuje jejich uzdravení. V kombinaci s vyspělou antidekubitární matrací vzniká situace, která pomáhá zabránit vzniku proleženin, snižuje tlakové zatížení měkkých tkání, zejména v oblasti pánevní a zároveň eliminuje tření a střižné síly mezi matrací a pokožkou v oblasti zad a lopatek.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- shoda s platnou normu ČSN EN 60601-2-38/Z1:2000 nebo novější EN 60601-2-52

- velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek lůžka

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm

- čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 86 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem

- možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru

- autoregrese zádového dílu minimálně 10 cm

- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha)

- odpojitelný ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. nejlépe 150 mm

- univerzální držáky na drobné příslušenství

- držáky na infúzní stojan, hrazdu a extenční systém

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti

- nosnost minimálně 200 kg

- potenciálové propojení

- integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači 
s ochranou proti nechtěnému polohování, tvořící ochrannou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než 60 mm

- integrované prodloužení lůžka minimálně 10 cm

- integrovaná polička na lůžkoviny

- ložná plocha z odnímatelných plastových dílů

- nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem

příslušenství:

- infuzní stojan nerezový

- hrazda s plastovou rukojetí

- držák sáčku na moč

- držák na bažanta.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Nemocniční lůžka včetně matrací | 8.5 | Lůžko JIP vybavené - matrace | ks | 5 |

Lůžko JIP vybavené – matrace – 5 ks

Jedná se o pasivní antidekubitní matrace

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3, oboustranně prořezané - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách

- zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40 kg/m3

- potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované

- materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech

- pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů (Norton 21-25), tlak převyšující 32 mmHg max. na 4 % plochy matrace

- materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech

- rozměr dle lůžka, tl. min. 14 cm.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Nemocniční lůžka včetně matrací | 8.6 | Transportní lůžko - lůžko | ks | 1 |

Transportní lůžko – lůžko – 1ks

K převozu pacientů z iktového centra je nyní používán pouze jednoduchý transportní vozík. Transportní lůžko bude sloužit k transportu vážně nemocných pacientů na vyšetření, zejména radiologická (CT, MRI). Radiologická vyšetření se provádí v KNTB Zlín na oddělení zobrazovacích metod, které je součástí iktového centra, ale nenachází se v bezprostřední blízkosti neurologického oddělení.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek lůžka

- hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-90 cm

- dvoudílná ložná plocha nejlépe 195x65 cm

- možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 12° a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°

- integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění

- kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 200 mm

- prostor na umístění tlakové lahve

- univerzální držáky na drobné příslušenství

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- nosnost minimálně 200 kg

- matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem
a s integrovanými podložkami pro přesun pacienta

- rentgenovatelná celá ložná plocha pro C-rameno a s možností umístění RTG kazety pod ložnou plochou

- páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem

- výsuvné řídící madlo případně pevná transportní madla či jejich kombinace

- integrovaný sklopný infuzní stojan

- eurolišta po obou stranách lůžka

- polička na monitor

- držák papírové role.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Nemocniční lůžka včetně matrací | 8.1 | Lůžko resuscitační vybavené - lůžko |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 8.2 | Lůžko resuscitační vybavené - matrace |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 8.3 | Lůžko JIP vybavené - lůžko č. 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 8.4 | Lůžko JIP vybavené - lůžko č. 2 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 8.5 | Lůžko JIP vybavené - matrace |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 8.6 | Transportní lůžko - lůžko |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 8.1 | Lůžko resuscitační vybavené - lůžko |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 8.2 | Lůžko resuscitační vybavené - matrace |  | 1 |  |  |  |

Část. č. 9	Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí | 9.1 | Lůžko resuscitační vybavené - monitor s EEG modulem | ks | 1 |

Monitorovací systém je složen z jednotlivých monitorů a centrálního monitoru. Centrální monitor umožňuje shromáždění a prezentaci sledovaných dat na jednom místě, vzdálený přístup k informacím v reálném čase a možnost ovládání monitorů na dálku. Možnost nastavení zobrazení podle aktuálních požadavků – sledovat parametry, které jsou v daném čase pro pacienta rozhodující. Jasné optické a zvukové alarmy s možností individuální konfigurace umožňují okamžitou reakci na změnu stavu pacienta. Záznam grafických a numerických trendů dokumentuje zdravotní stav pacienta, umožňuje posoudit vývoj nemoci a stanovení prognosy dalšího vývoje.

Lůžko resuscitační vybavené - monitor s elektroencefalografickým modulem – 1ks

Přístroj musí splňovat následující parametry:

Modulární nebo kompaktní monitor vitálních funkcí:

- Pro snímání, vyhodnocení a zobrazení:

- Srdeční činnosti (EKG), respirace (RESP), neinvazivního krevního tlaku (NIBP), saturace kyslíku ve tkáních metodou pulzní oxymetrie (SpO2), teploty (TEMP) a nejméně 4-kanálové elektroencefalografie (4-ch EEG)AEP (Auditory Evoked Potentials)stejnýmmodulem.

- Možnost doplnění o další funkce (IBP, BIS, ICG, GAS, C.O., CO2, PiCCO atd.) – dodání není požadované.

- Analýza změn ST segmentu, analýza arytmií, detekce stimulačních impulzů.

- Odolnost vůči defibrilačním impulzům.

- Alarmy světelné a zvukové, ve více úrovních, s odlišením život ohrožujících událostí, oddělené technické alarmy.

- Plochý displej s úhlopříčkou nejméně 10“ se současným zobrazením nejméně 4 křivek a možností zvolit zobrazení všech monitorovaných parametrů.

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce.

- Síťové propojení s centrálním monitorem, obousměrná komunikace.

- Datové propojení lůžkových monitorů pro zobrazení jiného monitoru v síti.

- Záznam min. 72 hodin grafických a tabulárních trendů všech parametrů, min. 24 hodin plných křivek – pokud tuto funkci neumožňuje centrální stanice.

- Síťové napájení 230 V, vestavěný akumulátor pro min. 2 hodiny provozu.

- Výstup pro připojení do datové sítě a pro tiskárnu.

- Kompletní příslušenství pro všechny měřené parametry.

- Možnost upevnění na rampu, na horizontální nebo vertikální tyč.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí | 9.2 | Lůžko JIP vybavené - monitor s EEG modulem | ks | 5 |

Lůžko JIP vybavené - monitor s EEG modulem (5 ks)

Přístroj musí splňovat následující parametry:

Modulární nebo kompaktní monitor vitálních funkcí:

- Pro snímání, vyhodnocení a zobrazení:

- Srdeční činnosti (EKG), respirace (RESP), neinvazivního krevního tlaku (NIBP), saturace kyslíku ve tkáních metodou pulzní oxymetrie (SpO2), teploty (TEMP) a nejméně 4-kanálové elektroencefalografie (4-ch EEG) AEP (Auditory Evoked Potentials) stejným modulem.

- Možnost doplnění o další funkce (IBP, BIS, ICG, GAS, C.O., CO2, PiCCO atd.) – dodání není požadované.

- Analýza změn ST segmentu, analýza arytmií, detekce stimulačních impulzů.

- Odolnost vůči defibrilačním impulzům.

- Alarmy světelné a zvukové, ve více úrovních, s odlišením život ohrožujících událostí, oddělené technické alarmy.

- Plochý displej s úhlopříčkou nejméně 10“ se současným zobrazením nejméně 4 křivek a možností zvolit zobrazení všech monitorovaných parametrů.

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce.

- Síťové propojení s centrálním monitorem, obousměrná komunikace.

- Datové propojení lůžkových monitorů pro zobrazení jiného monitoru v síti.

- Záznam min. 72 hodin grafických a tabulárních trendů všech parametrů, min. 24 hodin plných křivek – pokud tuto funkci neumožňuje centrální stanice.

- Síťové napájení 230 V, vestavěný akumulátor pro min. 2 hodiny provozu.

- Výstup pro připojení do datové sítě a pro tiskárnu.

- Kompletní příslušenství pro všechny měřené parametry.

- Možnost upevnění na rampu, na horizontální nebo vertikální tyč.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí | 9.3 | Transportní lůžko - monitor | ks | 1 |

Transportní lůžko – monitor

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- Jedná se o transportní monitor:

- Kompaktní, malý, mechanicky odolný monitor s vestavěným akumulátorem:

- Displej min. 8“ se zobrazení nejméně 3 křivek současně.

- Monitorované parametry:

- Srdeční činnosti (EKG), respirace (RESP), neinvazivní krevní tlak (NIBP), saturace kyslíku ve tkáních metodou pulzní oxymetrie (SpO2), teplota (TEMP).

- Analýza život ohrožujících arytmií.

- Alarmy světelné a zvukové, více úrovní alarmů, odlišení technických alarmů.

- Záznam grafických a tabulkových trendů.

- Napájení síťové 230 V/50 Hz a vestavený akumulátor na min. 4 hod. provozu.

- Odolnost vůči defibrilačním impulzům.

- Kompletní příslušenství pro všechny měřené parametry.

- Možnost upevnění na rampu, horizontální nebo vertikální tyč.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí | 9.4 | Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí | ks | 1 |

Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí – 1 ks

Centrální stanice pro sledování dat z lůžkových monitorů vitálních funkcí s připojením k minimálně 4 monitorům

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- český SW

- musí komunikovat se všemi lůžkovými monitory

- možnost připojení až 16 monitorů

- obousměrná komunikace s připojenými monitory

- možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta (až 16 pacientů) v reálném čase

- možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrální stanici, tisk alarmů

- zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, tisk trendů, trendové hodnoty

- režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost nastavovat monitory dálkově z centrálního monitoru (alarmy, apod.)

- možnost tisku EKG z jednotlivých monitorů

- možnost tisku trendů a záznamů alarmových situací s 24 hod. pamětí

- 19“ plochý displej

- laserová tiskárna.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí Monitorovací systém pro monitoring vitálních funkcí | 9.1 | Lůžko resuscitační vybavené - monitor s EEG modulem |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 9.2 | Lůžko JIP vybavené - monitor s EEG modulem |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 9.3 | Transportní lůžko - monitor |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 9.4 | Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí |  | 1 |  |  |  |

Část. č. 10	Ventilátory

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ventilátory | 10.1 | Lůžko resuscitační vybavené - ventilátor | ks | 1 |

Umělá plicní ventilace je nezbytnou součástí hospitalizace u pacientů v kritickém stavu, u pacientů neklidných s nutností anestezie, a dále například u cévních mozkových příhod komplikovaných epileptickými záchvaty (status epilepticus) a v případech, kdy je nutno snížit energetické nároky mozkové tkáně. Plicní ventilátory jsou kompaktní přenosná zařízení, poskytující kvalitní podporu dýchání na jednotkách intenzivní péče. Nabízí širokou škálu režimů ventilace.

Lůžko resuscitační vybavené – ventilátor – 1 ks

- Objemově a tlakově řízený ventilátor pro dlouhodobou ventilaci dospělých pacientů:

- Časově řízený, objemový ventilační přístroj.

- Požadované ventilační režimy:

- VC- CMV/AC - Objemově řízená ventilace /asistovaná

- VC-SIMV - Synchronizovaná intermitentní mandatorní ventilace

- PCV/BIPAP či ekvivalent - Tlakově řízená ventilace /asistovaná

- CPAP - Kontinuální pozitivní přetlak

- PS - Tlaková podpora

- měření CO2 – integrovaná kapnometrie

- Apnoická ventilace

- Možnost neinvazivní ventilace – NIV ( přes masku, s kompenzací úniků).

- Kompenzace odporu rourky.

- Monitorace hodnot Pplat, Ppeak, Peep, Pmean, Pmin, f a fspont MV a MVspont, Vt, Cdyn, R, FiO2.

- Flowtrigger.

- Jednoduché a intuitivní ovládání.

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce.

- Alarmy chybových stavů ventilačních parametrů a technických poruch, vzájemně odlišené.

- Režim přípravy pro bronchotoaletu.

- Manuální spouštění dechů a „inspirační a expirační hold“.

- Mikronebulizace léků synchronizovaná s inspiriem.

- Pacientské hadice – jednorázové/silikonové.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ventilátory | 10.2 | Lůžko JIP vybavené - ventilátor | ks | 2 |

Lůžko JIP-ventilátor (2 ks)

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- Objemově a tlakově řízený ventilátor pro dlouhodobou ventilaci dospělých pacientů:

- Časově řízený, objemový ventilační přístroj.

- Požadované ventilační režimy:

- VC- CMV/AC - Objemově řízená ventilace /asistovaná

- VC-SIMV - Synchronizovaná intermitentní mandatorní ventilace

- PCV/BIPAP či ekvivalent - Tlakově řízená ventilace /asistovaná

- CPAP - Kontinuální pozitivní přetlak

- PS - Tlaková podpora

- měření CO2 – integrovaná kapnometrie

- Apnoická ventilace

- Možnost neinvazivní ventilace – NIV ( přes masku, s kompenzací úniků).

- Kompenzace odporu rourky.

- Monitorace hodnot Pplat, Ppeak, Peep, Pmean, Pmin, f a fspont MV a MVspont, Vt, Cdyn, R, FiO2.

- Flowtrigger.

- Jednoduché a intuitivní ovládání.

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce.

- Alarmy chybových stavů ventilačních parametrů a technických poruch, vzájemně odlišené.

- Režim přípravy pro bronchotoaletu.

- Manuální spouštění dechů a „inspirační a expirační hold“.

- Mikronebulizace léků synchronizovaná s inspiriem.

- Pacientské hadice – jednorázové/silikonové.

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ventilátory | 10.3 | Transportní lůžko - ventilátor | ks | 2 |

Transportní lůžko – transportní ventilátor - 1 ks

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- požadujeme ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu dospělých 
a dětských pacientů,

- s jednoduchým ovládáním, pomocí přehledně uspořádané obrazovky,

- s rozsáhlým alarmovým zabezpečením,

- provoz bez závislosti na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu a to I při výpadku zdroje elektrické energie nebo při transport uvnitř nemocnice (vnitřní baterie – provoz alespoň 2 hod., elektricky poháněná turbína),.

- s možností datových výstupů,

- kompletní ovládání a komunikace v českém jazyce,

- plicní ventilátor pro dětské a dospělé pacienty,

- objemová i tlaková ventilace ve všech režimech včetně tlakové podpory, protektivní typy ventilací (PRVC, APRV, ventilace na dvou tlakových úrovních),

- neinvazivní ventilace, grafické interpretace, nastavitelný inspirační Trigger,

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ventilátory | 10.1 | Lůžko resuscitační vybavené - ventilátor |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 10.2 | Lůžko JIP vybavené - ventilátor |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 10.3 | Transportní lůžko - ventilátor |  | 1 |  |  |  |

Část. č. 11	Infuzní technika

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Infuzní technika | 11.1 | Lůžko resuscitační vybavené - infuzní technika (2+2) | ks | 1 |

Lůžko resuscitační vybavené - infuzní technika – 1 ks

Nezbytným doplňkem výbavy resuscitačního lůžka a lůžka JIP je infusní technika – volumetrické infusní pumpy a injekční dávkovače. Dávkovače zajišťují bezpečné a přesné dávkování farmak.

Pumpa infúzní	2 ks

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- velký osvětlený LCD display,

- možnost použití běžných PVC setů od různých výrobců,

- systém zajišťující bezpečnost pacienta,

- možnost připojení lin. dávkovačů a inf. pump do kompletu,

- předvolba objemu: 0,1 - 9999,9 ml,

- časová předvolba: max. 99 h 59 min,

- automatický výpočet rychlosti infúze,

- bolusové podávání,

- přesnost podávání ± 5 %,

- pohotovostní inf. Pauza,

- volba léků,

- volitelné nastavení okluzních tlakových alarmů,

- průtoková klapka zabraňující volnému toku infúze,

- kapkový senzor s možností vypnutí,

- pohotovostní (Stand by) režim,

- záruka a interval periodické prohlídky 24 měsíců,

Napájení:

- ze sítě

- vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 4 hodiny provozu,

- Software v češtině,

Dávkovač lineární		2 ks

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- jednoduché ovládání,

- čitelný LCD  displej,

- zobrazení hodnot a navolené funkce,

- zobrazení názvu podávaného léku,

- zobrazení podaného a zbývajícího objemu infúze,

- zobrazení zbývajícího času podávání infúze,

- zobrazení napájení a stavu nabití akumulátoru,

- rychlost podávání min 90 ml/hod,

- bolusové podávání,

- možnost výpočtu rychlosti podávání léčiva v mg, µg,

- přesnost podávání ± 3 %,

- programovatelný výběr typu stříkaček,

- automatická redukce bolusového objemu po okluzi,

- nastavení více stupňů tlakových limitů při okluzi,

- systém dynamického tlaku,

- seznam používaných léků na oddělení, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání 
a rychlost dávky vč. hard a soft limitů,

- systém KVO s více rychlostmi,

- KVO = keepvein open, průtok 1-5 ml/hod,

- softwarové zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání,

- alarmy - vizuální a zvukový alarm,

- možnost regulace hlasitosti zvukového alarmu,

- měření tlaku a alarm při překročení,

- nastavené hranice okluzního tlaku,

- signalizace před ukončením podávání infúze (nastavitelný interval),

- signalizace konce podávání infúze (prázdná stříkačka),

- signalizace ukončení podávání přednastaveného objemu infúze,

- signalizace ukončení režimu KVO,

- kontrola stavu akumulátoru,

- ukončení Stand-by,

- software v češtině,

- akumulátor s kapacitou na min. 10 hodin provozu,

- snadno přenosný s hmotností max. 2,2 kg,

- možnost sestavení několika lineárních dávkovačů a inf. pump do sestavy,

- možnost nastavení nočního režimu,

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Infuzní technika | 11.2 | Lůžko transportní vybavené - infuzní technika (2+2) | ks | 1 |

Transportní lůžko - infuzní technika - 1 ks

Nezbytným doplňkem výbavy transportního lůžka je infuzní technika –  infuzní pumpa a injekční dávkovač. Dávkovače zajišťují bezpečné a přesné dávkování farmak.

Pumpa infúzní	1 ks

Přístroj musí splňovat následující parametry:

- velký osvětlený LCD display,

- možnost použití běžných PVC setů od různých výrobců,

- systém zajišťující bezpečnost pacienta,

- možnost připojení lin. dávkovačů a inf. pump do kompletu,

- předvolba objemu: 0,1-9999,9 ml,

- časová předvolba: max. 99 h 59 min,

- automatický výpočet rychlosti infúze,

- bolusové podávání,

- přesnost podávání ± 5 %,

- pohotovostní inf. Pauza,

- volba léků,

- volitelné nastavení okluzních tlakových alarmů,

- průtoková klapka zabraňující volnému toku infúze,

- kapkový senzor s možností vypnutí,

- pohotovostní (Stand by) režim,

- záruka a interval periodické prohlídky 24 měsíců,

Napájení:

- ze sítě,

- vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 4 hodiny provozu,

- Software v češtině,

Dávkovač lineární		1 ks

- jednoduché ovládání,

- čitelný LCD  displej,

- zobrazení hodnot a navolené funkce,

- zobrazení názvu podávaného léku,

- zobrazení podaného a zbývajícího objemu infúze,

- zobrazení zbývajícího času podávání infúze,

- zobrazení napájení a stavu nabití akumulátoru,

- rychlost podávání min 90 ml/hod,

- bolusové podávání,

- možnost výpočtu rychlosti podávání léčiva v mg, µg,

- přesnost podávání ± 3 %,

- programovatelný výběr typu stříkaček,

- automatická redukce bolusového objemu po okluzi,

- nastavení více stupňů tlakových limitů při okluzi,

- systém dynamického tlaku,

- seznam používaných léků na oddělení,

- obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. hard a soft limitů,

- systém KVO s více rychlostmi,

- softwarové zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání,

- alarmy - vizuální a zvukový alarm,

- možnost regulace hlasitosti zvukového alarmu,

- měření tlaku a alarm při překročení nastavené hranice okluzního tlaku,

- signalizace před ukončením podávání infúze (nastavitelný interval),

- signalizace konce podávání infúze (prázdná stříkačka),

- signalizace ukončení podávání přednastaveného objemu infúze,

- signalizace ukončení režimu KVO,

- kontrola stavu akumulátoru,

- ukončení Stand-by,

- software v češtině,

- akumulátor s kapacitou na min. 10 hodin provozu,

- snadno přenosný s hmotností max. 2,2 kg,

- možnost sestavení několika lineárních dávkovačů a inf. pump do sestavy,

- možnost nastavení nočního režimu,

Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:  ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Nabídková cena: (vyplní uchazeč)

| Označení samostatné části | Název samostatné části | Označení přístroje | Název přístroje | Obchodní a typový název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za dodávané přístroje (bez DPH v Kč) | Nabídková cena celkem za samostatnou část (včetně DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Infuzní technika | 11.1 | Lůžko resuscitační vybavené - infuzní technika (2+2) |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 11.2 | Transportní lůžko - infuzní technika (1+1) |  | 1 |  |  |  |

Technický popis: (vyplní uchazeč)

- Technický popis nabízeného přístroje. Uchazeč doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Konec: 	Část č. 3 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístrojů