Příloha č. 1 zadávací dokumentace

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„narkotizační přístroj“

Specifikace narkotizačního přístroje

- přívod kyslíku, oxidu dusného a vzduchu, možnost připojení na centrální a rezervní zdroje medicinálních plynů

- možnost umístění pro 2 ks výměnných kvantitativních odpařovačů anestetik

- ventilátor s výběrem ventilačních režimů (objemové, tlakové a podpůrné ventilace)

- monitorace inspirované frakce kyslíku a signalizace rozpojení dýchacího systému s ochranou proti hypoxické směsi

- přístroj musí umožňovat podávání inhalační anestezie všemi běžně používanými technikami včetně „low-flow“a „minimal – flow“

- pohlcovač CO2

- monitorace ventilačních parametrů - objemové a tlakové hodnoty

- grafické zobrazení tlakové, objemové, průtokové a CO 2 křivky

- monitorace koncentrace anesteziologických plynů včetně O2, N20, C02

- ventilace dětí od 3 kg hmotnosti

- monitorace poddajnosti plic pacienta a plicní mechaniky

- napojení jednocestného okruhu

- možnost umístění tlakových lahví na přístroji

- záložní zdroj napájení

- odtah odpadních plynů

- vizuální kontrola těsnosti každého ventilačního cyklu pomocí stojatého vaku ve válci v zorném poli obsluhy (průhledný válec)

- omezení přítoku plynů během intubace a polohování pacienta

- min. 15“ dotyková obrazovka ventilátoru

- možnost řízení anestezie podle momentální spotřeby anestetik

- ovládání v českém jazyce

- možnost variantního umístnění anesteziologického monitoru vitálních funkcí dle potřeb uživatele

- malý pacientský okruh pro rychlý úvod do anestezie.

- použití pouze paramagnetického čidla pro měření O2

- obrazovka ventilátoru na výklopném rameni

Specifikace anesteziologického monitoru jako součást dodávky narkotizačního přístroje

- barevný LCD monitor o velikosti obrazovky min. 15“

- modul vitálních funkcí se základními parametry (3-5 12 svodů EKG, HR, respirace ST analýza, NIBP, SpO2, 2 x IBP, SPN, PPV

- plynová analýza pro inspirační a expirační hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny s automatickou detekcí paramagnetické měření O2

- modul měření relaxace

- měření analgezie včetně kvantitativního hodnocení

- minimální alveolární koncentrace MAC nebo přepočtený MAC na věk pacienta

- software pro anestézii s možností měření vědomí relaxace a analgezie

Dodavatel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky doložit a garantovat nabízené technické parametry

- Poznámka:

Plynovou analýzu lze snímat na anesteziologickém přístroji i na anesteziologickém monitoru.

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: sevela.jan@nemkyj.cz