Část. č. 13 Operační stoly - chirurgické operační sály

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení samostatné části | Název samostatné části | Č.pol. | Název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| 13 | Operační stoly - chirurgické operační sály | 13.1 | Operační stůl | ks | 1 |
| 13.2 | Operační stůl | ks | 1 |
| 13.3 | Operační stůl | Ks | 1 |

**č. pol. 13.1, 13.2, 13.3 Operační stoly – 3 Ks**

**Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:**

* Mobilní noha operačního stolu přemístitelná pomocí transportéru desek, umožňující základní pohyby operačních desek: Trend/revers Trend. 45°, boční klonění oboustranně 28°, zdvih plynule od 619 mm do 1159 mm, nouzový ovládací a indikační panel na bočním krytu nohy, zatížitelnost 360 kg + 20 kg příslušenství. Systémové operační stoly s čipy označenými příslušenství pro zvýšení bezpečnosti – funkční antikolizní systém, zabraňující pohybům, které by vedly ke kolizi částí stolu s předměty pod deskou stolu, s podlahou, nebo byly nebezpečné vzhledem k pozici pacienta a konstrukce stolu (např. podélný posuv a „ohnutí“ desky apod.) 3 Ks
* Dobíjecí stanice pro IR dálkový ovladač pohybů stolu a desek 3Ks
* Dálkový ovladač pohybů stolu a desek 3 Ks
* Transportér pro operační desky/stoly - mechanické výškové polohování, Trend/antitrend 6 Ks
* Základ operační desky pro všeobecnou chirurgii, bez horní zádové sekce, podložky hlavy a podložek pro dolní končetiny, s motoricky ovládanými funkcemi: dolní zádová sekce min. +70°/ -60°, manuálně ovládaná horní zádová sekce min. +90°/-60°, podložky pro dol. končetiny (obecně-interface pro podl.DK) min. +90°/ - 90° simultánně nebo zvlášť, "0" základní pozice, podélný posuv min 320 mm, možnost zatížení min. 380 kg, odnímatelné polstery – snižující riziko vzniku proleženin 6 Ks
* Podložky pro dol. končetiny čtyřdílné, lámací, roztažitelné, umožňuje polohu v kleku, polster 6 Ks
* Podložka hlavy, stavitelná dvěma klouby 6 Ks
* Horní zádová sekce standardní, manuálně nastavitelná min +90°/- 60°, RTG transparentní, polster 6 Ks

**Příslušenství k operačním stolům - chirurgie**

* Podložka paže pro infuse apod., nastavitelná podélně i výškově, polster 6 Ks
* Anesteziologický rám 6 Ks
* Ochrana ruky 3 Ks
* Držák zápěstí se svorkou 3 Ks
* Radiální svorka k upevnění příslušenství na eurolištu OP stolu – umožňuje plynulé nastavení 18 Ks
* Pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postr. lištu, pratelný PA popruh 6 Ks
* Gynekologický šaut 4 Ks
* Zarážka na ramena, pár 2 Ks
* Boční zarážka nastavitelná 4 ks
* Polster k boční zarážce – zádový 4 Ks
* Extenční zařízení komplet 1 Ks
* Extenční botička plastová – pár 1 Ks
* Artroskopický držák kolene 1 Ks
* Podpěra kolene pro trakci tibie 1 Ks
* Válec pod koleno 1 Ks
* Podpěra femuru při extenzi nastavitelná podélně i výškově 1 Ks
* Podpěra femuru při extenzi nastavitelná výškově 1 Ks
* Svorka na trakční tyč s eurolištou 1 Ks
* Transparentní stolek na horní končetinu s podpěrou 1 Ks
* Mechanické rameno, držák optik, háků 1 Ks
* Adapter k mechanickému ramenu, držáku optik, háků 1 Ks
* Fixační helma pro uchycení hlavy při operaci ramene 1 Ks
* Základová deska pro operace ramene 1 Ks
* Zařízení pro polohování kolene 1 Ks
* Operační stůl na ruku 1 Ks

**Záruka a servis**

- záruka na přístroj min. 24 měsíců …………………………….

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK ………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) ………………………………..

Frekvence BTK za rok ………………………………..

**Obchodní a typový název přístroje: ………………………………….**

**Nabídková cena: *(vyplní účastník)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení samostatné části | Název samostatné části | Č. pol. | Název přístroje | Počet kusů | Nabídková cena za jednotku (*bez DPH v Kč)* | Nabídková cena za jednotku (včetně *DPH v Kč)* | Nabídková cena celkem (*bez DPH v Kč)* |
| 13 | Operační stoly - chirurgické operační sály | 13.1 | Operační stůl | 1 |  |  |  |
| 13.2 | Operační stůl | 1 |  |  |  |
| 13.3 | Operační stůl | 1 |  |  |  |
| Nabídková cena celkem | | | | | | |  |

**Příloha: - Technický popis: *(doloží účastník)***

*Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).*

**Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj (e) splňuje (í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.**

**Oprávněná osoba za účastníka jednat:**

* Titul, jméno, příjmení: ………………………………………… Funkce: ……………………...
* Datum: ………………………………………………. Podpis: ………………………