Část. č. 20	Mikrobiologie

č. položky. 20.1	 ELISA Analyzátor - otevřený systém – 1 Ks

Otevřený analyzátor pro metodu ELISA umožňující provádět až 48 paralelních metod v 96-jamkovém formátu, s pipetovacím ramenem, promývací stanicí, 12-kanálovým fotometrem a čtyřmi nezávislými inkubátory

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Otevřený systém pro různé dodavatele reagencií

- KAPACITA

- 4-destičkový analyzátor

- 4 nezávislé vyhřívané inkubátory

- 12 metod v jednom běhu

- 1 fotometr

- kapacita zásobníku vzorků min. 96 zkumavek se vzorky

- formát zkumavek:

- průměr 12 - 16 mm

- výška 40 - 100 mm

- mikrozkumavky typu Eppendorf

- TECHNOLOGIE

- Pipetovací subsystém:

- pietovací rameno

- vyměnitelné špičky

- vícekrokové ředění

- pipetovací objemy:

- pro vzorky v intervalu 10 - 250 μl

- pro reagencie v intervalu 25 - 1000 μl

- Promývací subsystém:

- 4 promývací roztoky se snímáním hladiny

- snímače hladiny pro každý promývací roztok

- odpadová nádoba s min. objemem 1 l

- zbytkový objem <3 μl

- Inkubační subsystém:

- teplotní rozsah RT (laboratorní teplota) +7 °C až +50 °C

- teplotní stabilita: ±1 °C

- možnost protřepávání v průběhu inkubace

- Měřicí subsystém:

- rozsah měření 0,0 - 3,0 OD, 400 - 700 nm

- min. 6 interferenčních filtrů

- min. 12 optických kanálů

- Ostatní součásti dodávky:

- archivování výsledků pacientů

- řídící počítač na platformě Windows

- laserová tiskárna

- technologie identifikace založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů – čtečka čárových kódů

- komunikační modul pro obousměrné připojení k laboratornímu informačnímu systému Envis/LIMS, s obousměrným přenosem dat o vzorcích (minimálně identifikační údaje vzorku do systému, výsledky do LIS)

- připojení systému do laboratorního informačního systému Envis/LIMS je integrální součástí dodávky a je zahrnut do ceny dodávky

- FUNKCE

- nezávislé snímání hladin promývacích roztoků

- detekce bublin

- detekce sraženin

- akustická signalizace

- archivace výsledků

- možnost naprogramování výpočtu

- PRÁVNÍ A OSTATNÍ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

- na systém bylo výrobcem vydáno platné prohlášení o shodě

- systém je zdravotnickým prostředkem in vitro

- komplexní záruka, vč. všech úkonů garantujících použitelnost pro poskytování zdravotní péče a bezchybný provoz systému min. ve výši  24 měsíců

- manuál v českém jazyce.

Záruka a servis

- záruka na přístroj min. 24 měsíců 				…………………………….

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 							………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 			………………………………..

Frekvence BTK za rok					………………………………..

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….