Příloha č. 1 (Technická specifikace velkoobjemová centrifuga HTO)

kapacita 12 setů tří až pětivaků a 12 setů tří až čtyřvaků s filtrem

výkyvný krytovaný rotor s víkem

otáčky nejméně 4 200 ot/min, nejméně 6 000 x g,

příkon maximálně do 6 kW, nízké vyzářené teplo

stojanové provedení

zcela bezúdržbový indukční motor
bezpečnostní funkce: imbalance, zdvojený zámek víka, alarmy přehřátí centrifugy a pohonu

výkonné CFC-FREE chlazení s regulací -0°C až +37°C , trvale pod +5°C při maximálním výkonu pro kryoprecipitáty

odolný displej a klávesnice na předním panelu, displej přehledně zobrazující aktuální i naprogramované hodnoty, paměť pro alespoň 20 programů, programování centrifugačních parametrů - programování otáček a RCF, programování času, přesný převod otáček na RCF, volitelné centrifugační profily alespoň 10 náběhových a 10 brzdných profilů, programování teploty, teplotní kompenzace podle typu materiálu, autotest program, ochrana programů heslem nebo zámkem

způsob řízení, garantující reprodukovatelnou centrifugaci bez ohledu na zatížení

snadné provozní validace

český software pro záznam průběhu parametrů centrifugace, identifikace vaků, identifikace obsluhy, splňující požadavky SVP

čtečka s držákem

kolečka pro manipulaci, s možnosti aretace a vyvážení

šířka max 80 cm, hloubka max 100 cm, výška max 120 cm, hmotnost do 450 kg, napájení 400V/50 Hz

nabízený přístroj musí umožňovat napojení na nemocniční informační systém

Součástí zakázky není PC ani monitor