Technická specifikace - hmotnostní spektrometr

Předmětem poptávky je dodávka hmotnostního spektrometru s technologií MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization with Time-Of-Flight Detection)  s kompletním příslušenstvím a programovým vybavením.

A. Základní požadavky na systém:

- systém je určený pro rychlou rodovou a druhovou identifikaci patogenních mikroorganizmů a to:

- z klinických izolátů

- ze směsí kultur

- z pozitivních klinických tekutých vzorků (např. hemokultura, moč) – možnost identifikace ještě před samotnou kultivací,

- rodová a druhová identifikace bude probíhat automaticky na bázi srovnání změřeného   spektra charakteristických ribozomálních proteinů zkoumaného mikroorganizmu s referenčními spektry obsaženými v komplexní a otevřené referenční databázi, která musí pokrývat potřeby humánní klinické mikrobiologické laboratoře v dostatečném počtu referenčních kmenů (spekter) odpovídající jedinečným bakteriálním druhům a rodům,

- jednoznačná identifikace mikroorganizmu (vykultivované kolonie) bude získána v průběhu maximálně několika minut a to s využitím jednoduchého a univerzálního postupu nezávisle na druhu mikroorganizmu nebo způsobu jeho kultivace,

- hmotnostní spektrometr MALDI/TOF vhodný pro umístění na standardní laboratorní stůl, ve stávajících prostorách oddělení klinické mikrobiologie,

- dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné

- jednoduchá a rychlá instalace přístroje v mikrobiologické laboratoři,

- jednoduchý postup pro přípravu vzorků z kultur určených k analýze,

- ionizační zdroj MALDI se zabudovaným laserem,

- garantovaná  životnost  laseru  minimálně 50 000 000 nástřelů (shotů),

- možnost regulace počtu laserových nástřelů (shotů) pro zefektivnění využití laseru a zvýšení jeho reálné životnosti,

- hmotnostní analyzátor s TOF detektorem v lineárním módu o dostatečném rozlišení,

- systém generování vakua pomocí membránové vakuové pumpy s nízkou hlučností bez produkce zplodin, které by mohly kontaminovat prostředí laboratoře,

- digitální datový systém (digitizér) zabudovaný v ovládací PC stanici,

- PC stanice pro správu systému a analýzu dat s konfigurací shodnou nebo lepší než: 2,4 GHz Dual Core procesorem, 3 GB RAM, 500 GM HDD, DVD RW,

- displej LCD min. 20",

- laserová tiskárna,

- čtečka čarových kódů pro načítání identifikačních kódů vzorků,

- záložní zdroj přístroje (UPS) pro zajištění bezpečného dokončení právě probíhající identifikace a uložení výsledků,

- příslušenství potřebné pro preanalytickou fázi a vlastní identifikaci vzorku:

- sada (5 ks) kovových destiček s terčíky -  s možností opakovaného použití – výhodou,

- startovací sada chemikálií,

- startovací sada spotřebního a pomocného materiálu (pipetovací špičky a mikrozkumavky) pro zajištění počátečního provozu laboratoře,

B. Software (veškerý příslušný a potřebný software)

Kompletní SW pro ovládání celého nabízeného systému, získání dat a jejich následnou analýzu v databázi referenčních spekter a hodnocení měření:

- jednoduchý softwarový interface pro rutinní identifikace prováděné laboratorními pracovníky a ne-experty na spektrometrii,

- automatická rodová a druhová identifikace,

- pokročilý software pro taxonomické studie a epidemiologické studie s využitím zabudovaných statistických dat, možnost tvorby pokročilých statistických analýz,

- software pro vzdálenou správu spektrometru přes internet (rychlá diagnostika a řešení případných závad a problémů),

- možnost vzdálené kalibrace a validace systému servisním technikem,

- jednoduchý export a následné elektronické sdílení vlastních vytvořených referenčních spekter se spolupracujícími pracovišti a referenčními laboratořemi (např. pomocí e-mailu),

- software  pro  automatické kalibrace  MALDI-TOF  zařízení,

- softwarový modul pro jednoduché připojení do standardních LIS a  přenos výsledků analyzovaných mikrobiálních kmenů do LIS,

C. Referenční databáze

- referenční databáze mikroorganismů obsahující dostatečné množství  referenčních spekter všech bakterií podstatných klinicky, veterinárně a epidemiologicky (relevantní referenční kmeny umožňující hodnocení čistoty prostředí), minimálně 5000 referenčních spekter pro nejméně 2200 druhů a 350 rodů,

- systém bude použitelný pro rozlišení aerobních, anaerobních a mykotických mikroorganizmů a bude plně splňovat potřebu identifikací spektra mikroorganismů v laboratořích klinické mikrobiologie,

- možnost detekce problematických mechanismů rezistence (např. patogeny s  produkcí karbapenemáz),

- statistické hodnocení míry shody měřených spekter se spektry referenční databáze,

- otevřená databáze  s možností vkládání  vlastních naměřených spekter a to v rámci stávajícího SW,

- pravidelná, bezplatná automatické aktualizace databází, které jsou součástí systému minimálně po dobu záruky,

- možnost dokoupení samostatné knihovny/databáze pro houby (včetně hub vláknitých) a mykobakteria,

zpracoval: Mgr. Hana Křemečková

29.11.2017