Svazek č. 4 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístrojů

V souladu s ustanovením § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky které jsou předmětem j jednotlivých samostatných částí veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Účastníkem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Přehled jednotlivých částí veřejné zakázky

| Část č. | Název samostatné části veřejné zakázky– název přístroje | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vyhřívané lůžko pro kojence | 1 |
| 2 | Hygiena pacientů | 1 |
| 3 | Inkubátory | 2 |
| 4 | Bedside analyzátor | 1 |
| 5 | Urodynamika | 1 |
| 6 | Laboratorní sušárna | 1 |
| 7 | Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek | 1 |
| 8 | Chodítko pro dospělé | 2 |

Požadovaná technická specifikace jednotlivých přístrojů

Účastník je povinen doplnit žlutě podbarvené části a připojit k návrhu kupní smlouvy ke každé nabízené samostatné části veřejné zakázky – včetně technického listu vydaného výrobcem přístroje.

Část. č. 1	Vyhřívané lůžko pro kojence

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vyhřívané lůžko pro kojence | ks | 1 |

č. pol.1 	Vyhřívané lůžko pro kojence – 1 Ks

- Standardní péče o novorozence včetně základního ošetření na porodních sálech. Stabilizace hypotermických novorozenců. Léčby hyperbilirubinemií novorozenců fototerapií. Podávání infuzí a provádění exanquinací. Ošetřování patologických novorozenců při řízené ventilaci na JIRP. Předoperační a pooperační intenzivní péče na dětských a neonatologických odděleních. Provádění operačních zákroků na JIRP a odděleních dětské chirurgie.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Vyhřívací otočný zářič

- Vyhřívaná matrace

- Odklápěcí boční panely

- 2 police na příslušenství a držák infusí

- Nehlučný polohovací mechanismus matrace

- Integrovaná digitální Apgar časomíra

- Manuální regulace vyhřívání a servoregulace kožní teplotní sondou

- Zásuvka pro rentgenové kazety

- Halogenové vyšetřovací osvětlení

- Výškově nastavitelný podvozek s el. ovládáním

- Podvozková police

- Odsávací jednotka

- Pulsní oxymetr Massimo nebo na obdobné technologii

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36měsíců 			………………………………..

v rámci záruky3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vyhřívané lůžko pro kojence |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 2	Hygiena pacientů

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hygiena pacientů | ks | 1 |

č. položky 2	Sprchovací lehátko – 1 ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Délka: 205 – 210 cm

- Šířka: 75 – 85 cm

- Nastavitelná výška: cca 55 – 95 cm

- Samostatné polohování zad pomocí plynové pístnice v rozsahu 0-30°

- Nosnost: Nejméně 200 kg

- Odpadní hadice: ø 40 mm

- Podvozek s plastovým krytem, pro snadnou očistu a dezinfekci, osazen čtyřmi centrálně brzděnými koly. Možnost centrálně nastavit brzdu do aretační polohy jednoho kola

- Tendelenburg a Antitrendelenburg poloha v rozsahu cca 0° - ± 20°

- Bočnice a čela v nerezu, sklopné postranice, nárazová kolečka v rozích

- Matrace obsahující kanálky pro lepší odtok vody

- Elektrické ruční ovládání

- Polštář

- Včetně nástěnné nabíječky akumulátoru

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název:				……………………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hygiena pacientů |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 3	Inkubátory

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Inkubátory | ks | 2 |

č. položky 3 	Inkubátory – 2 ks

Inkubátor novorozenecký pro intermediární péči

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Mikroprocesorově řízený inkubátor

- Měření a regulace teploty prostředí, nebo těla pacienta

- Měření a regulace koncentrace kyslíku  21-75 %

- Měření a regulace relativní vlhkosti 40 – 90%

- El . Regulovatelné polohování lůžka,

- Oboustranné vysouvání a otáčení lůžka s možností natočení o 45°

- Zásuvka pro rtg kazetu bez nutnosti otevírání inkubátoru

- Co nejnižší hlučnost inkubátoru  30-40 db (bez dávkování O2)

- Zobrazení aktuálních a nastavených hodnot ( kyslík ,teplota. Vlhkost) a sledování trendů

- Ukládání dat do pacientské karty

- oboustranné odklápění delších stěn, 5 vstupních otvorů pro ruce s dvířky

- 1x iris clona

- vstupní otvory pro hadice a kabely

- vzduchová clona při otevřených dveřích

- Dvojitý plexisklový kryt

- 1 ks sondy měření teploty těla pacienta

- Výškově nastavitelná noha inkubátoru

- Monitoring životních funkcí – SpO2 a puls

- Integrovaná digitální váha

- Držák hadic pro ventilaci, odsávání a výživu

- Vyšetřovací světlo

- Háček na infusi

- Doplňkové police

- Doplňková police pro eurolištu

- 2 uzavřené úložné boxy

- Odsávací jednotka

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Inkubátory |  | 2 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 4	Bedside analyzator

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Bedside analyzátor | ks | 1 |

č. položky 4		Bedside analyzator – 1 ks

Přenosný přístroj schopný rychlého změření a dokladování laboratorního rozboru krevních plynů, pH, hemoglobinu, kalcia, glukózy,kreatininu a laktátu,výpočet acidobazické rovnováhy, výpočet Hemoglobinu (tHb), Měření saturace O2 (SO2) pO2, pCO2

Požadavky na minimální technickou specifikaci nabízeného přístroje

- Výpočty hodnot HCO3, acidobazické rovnováhy, hemoglobinu

- Měření aktuálního barometrického tlaku

- Barevný LCD displej pro zobrazení měření a provozních stavů

- Ochrana přístroje proti neautorizovanému přístupu, jméno operátora a heslo, přenos 700 dat měření

- Nastavení profilů pro každého uživatele

- Rychlé spuštění do 5 sekund

- Získání výsledků do 4 minut po vložení kazety

- Hmotnost max. do 4,5 kg, kufříkové přenosné provedení

- Zcela bezúdržbový přístroj

- Měření bez vlivu teploty okolního prostření v rozsahu od 15 do 30oC,

- Bezpečné uzavřené kazety s aplikačním otvorem pro krev.

- Aplikace vzorku krve pomocí injekční stříkačky

- Objem vzorku krve 90 µl

- Dlouhá životnost kazety se skladovatelností  3-5 měsíců

- Odolnost kazety při pádu na zem

- Možnost propojit s LIS/HIS

- Součástí ceny přístroje musí být náklady na 100 Ks vyšetření pro níže uvedený modelový případ.

Kalkulace ceny nákladů - modelový případ:

Účastník vyplní níže uvedenou tabulku – Náklady potřebné pro vyhodnocení níže uvedených hodnot:

pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Hct, Lac, Crea, Cl

| Modelový případ | Testované hodnoty | Obchodní a typový název testovací karty potřebné pro vyhodnocení | Potřebný počet testovacích karet | Jednotková cena za testovací kartu v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) za celý modelový případ | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) za 100 ks celého modelového případu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Hct, Lac, Crea, Cl |  |  |  |  |  |

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Bedside analyzátor |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 5	Urodynamika

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Urodynamika | ks | 1 |

č. položky 32.1	Urodynamika – 1 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- pro vyšetření funkce dolních močových cest

- měřicí schopnosti

- minimálně 5 měřicích kanálů pro připojení senzorů kabelem

- možnost připojení  senzorů bezdrátově na vzdálenost minimálně 30m (například uroflowmetr v klidové zóně na toaletě)

- Vstupní kanály by měly být univerzální, softwarově konfigurovatelné uživatelem pro využití pro široké spektrum měření

Mechanické jednotky:

- Precizní peristaltická pumpa s přesným plněním při cystometrii/profilometrii   bez potřeby přídatného řízení infúzní váhou. Pumpa vestavěná do přístrojové konzole.

Ergonomie:

- Ergonomický podvozek s nastavitelnou výškou klávesnice a monitoru pro práci vsedě i vestoje

- Měřicí i řídící elektronika i peristaltická pumpa je integrována do podvozku

- Vodotěsná dezinfikovatelná klávesnice

- Dotykový monitor min 19“ ideálně s poměrem 5:4 nebo 4:3 pro dostatečnou vzdálenost mezi jednotlivými křivkami zobrazeného grafu

- Rameno s výškově nastavitelným držákem snímačů a infúzního vaku integrováno do podvozku

- Váhový uroflowmetr se stojanem, možnost  vestavění do diagnostického lehátka

- Vstupy  pro  základní konfiguraci měřících testů (možnost softwarové změny určení kanálu)

- 3 vstupní kanály pro měření tlaku

- 1 vstupní kanál pro uroflowmetrii

- 1 vstupní kanál pro elektromyografii a biofeedback,

- Využití měřících kanálů lze využitím software volně konfigurovat a vytvářet tak další měřící protokoly

- Software pro standardní měřicí protokoly:

- Uroflowmetrie se zápisem dat do archivu a podrobnou analýzou parametrů dle Bristolského (Siroky Crane) nebo Liverpoolského nomogramu

- Uroflowmetrie automatická, která pouze vypíše protokol i se statistickými parametry, ale není třeba zadávat data pacienta či provádět hlubší analýzu

- Cystometrie plnicí

- Cystometrie mikční včetně průtokově manometrických studií a vyhodnocením (PQ Plott, Abrams Griffith nomogram,PURR, LPURR, OBI, Chas, Schaefer a dalších)

- Hodnocení bodů úniku (Valsalva Leak Point Pressure, Abdominal Leak Point Pressure, Bladder Leak Point Pressure)

- Profilometrie statická

- Profilometrie dynamická

- Profilometrie s minibalonkem (air charged profilometry),

- EMG, případně v kombinaci s uroflowmetrií, či s kterýmkoliv z dalších měření a jejich kombinace,

- EMG biofeedback,

- Softwarový modul s uživatelsky přátelským prostředím pro přípravu dalších diagnostických protokolů uživatele.

- Software podporuje volitelné využití videourodynamiky ve všech měřicích protokolech.

- Vyšetřovací lehátko polohovatelné pro urodynamiku (3 motory, poloha vleže, vsedě, trendellenburg).

Dokumenty

- Licence pro operační systém (doporučeno Windows embedded)

- Návod k použití v českém jazyce, CE certifikace,

Další služby

- záruka 24 měsíců, dostupnost servisu s uvedením do provozu do 24 hodin

- zacvičení obsluhy, klinické poradenství a to během záruky zdarma

- možnost upgrade, a  to i vzdáleným přístupem po internetu. Upgrade v záruční době zdarma

- možnost zakázkové tvorby unikátních protokolů,

- Profilometr dezinfikovatelný ponorem do desinfekčního média, s oddělitelným držákem katetru pro sterilizaci autoklávem (velká hygienická zátěž při častém potřísnění moči při inkontinenci). Stojan s artikulačním ramenem nebo adaptér pro připojení na eurolištu vyšetřovacího stolu.

- Panel pro zobrazování dat ze zvoleného kanálu v reálném čase, přenos dat z urodynamické aparatury bezdrátově,  mechanické provedení pro umístění do zorného pole pacienta, velikost min 8“ (Například abdominální tlak při ALPP testu)

- Vodotěsná videokamera pro zobrazení ústí uretry na monitoru přístroje (vizualizace úniku močí při VLPP testu)

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Urodynamika |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 6	Laboratorní sušárna

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Laboratorní sušárna | ks | 1 |

č. pol. 6		Laboratorní sušárna – 1 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Sušička s nuceným oběhem vzduchu

- Antibakteriální povrch

- Alarm v případě překročení nastavené teploty

- Dveře se skleněnou výplní pro snadné nahlížení do sušičky, bez nutnosti ji otvírat

- Kapacita min. 230 l.

- Teplotní fluktuace ± 0,5°C

- Přesnost teploty 0,1°C

- Nastavení teploty RT +10-250°C

- Nastavení času 1-9999 min.

- umístění přístroje je limitováno prostorem o rozměrech: (š x h x v) 800x700x1500 mm

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Laboratorní sušárna |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 7	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek | ks | 1 |

č. položky 7	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek  – 1 Ks

Multifunkční ventilovaná stolní centrifuga pro všechny typy aplikací, s velkým výkonem a velmi snadnou obsluhou

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Výkyvný rotor min. 5500 ot./min (5000 x g),

- krytování adaptorů s „biocontainment“ certifikátem,

- kapacita: výkyvný rotor až 4 x 200 ml (např. 28x15ml),

- nekorodující rotor,

- imbalanční detektor se stavitelnou citlivostí,

- možnost nastavení min. 5-ti uživatelských programů včetně paměti posledního nastavení,

- ovládání klávesnicí,

- LCD displej – zobrazující aktuální i programované hodnoty,

- programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace,

- min. 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů, přesný přepočet otáčky/g, přesnost regulace otáček ±20,

- nerezová rotorová komora uzavíraná kovovým víkem,

- automatické zamykání a odemykání víka,

- bezúdržbový motor,

- napájení: 230V/50Hz,

- výkyvný rotor 4x200 ml,

- buckety pro rotor, sada 4 ks

- celková kapacita rotoru min 28 zkumavek,

- adaptor s proměnlivou výškou vhodný i pro nižší zkumavky 7x10/15 ml, 17x121 mm, sada 4 ks

- výkyvný nosič k centrifugaci pro přípravu nátěrových sklíček,

- centrifuga musí mít IVD certifikaci.

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců, 				………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK (validace) prováděny zdarma

Cena BTK (validace)					………………………………..

Cena BTK / validace (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK / validace 			………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 8	Chodítko pro dospělé

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Chodítko pro dospělé | ks | 2 |

č. pol. 8	 Chodítko pro dospělé – 2 Ks

Hydraulicky nastavitelné chodítko pro dospělé k bezpečné chůzi s boční a čelní podporou

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Správné držení těla s pomocí podpěr obou předloktí

- Rychle a snadno přizpůsobitelné různým uživatelům (výška, šířka)

- Hydraulické nastavení výšky 85-130 cm

- Požadujeme na loketních opěrkách prolis pro pacientovo předloktí pro řádné zapření celého předloktí, zamezující sklouzávání předloktí z opěrky

- Maximální zatížení 150 kg

- Velmi stabilní a bezpečný s možností zabrzdění každého kolečka samostatnou nášlapnou brzdou

- Dostatečná síla hydraulického zdvihu coby dopomoc při vstávání ze sedu do stoje

- Možnost použití ve sprše (voděodolné materiály)

- Požadujeme provádění servisu přístroje v místě pracoviště nemocnice

Záruka a servis

Záruka na přístroj min. 36 měsíců 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Chodítko pro dospělé |  | 2 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Konec: 	Svazek č. 4 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístrojů