Příloha č. 4 – technická specifikace laparoskopické 3D věže

Minimální požadované parametry:

Atestovaný (MDE) operační monitor, 1 ks

  - LCD technologie

- umožňuje zobrazení ve 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru

  - úhlopříčka alespoň 31"

  - rozlišení obrazu min. 4096 x 2160 px

  - poměr stran 17:9

  - kontrast min. 1450:1

  - svítivost min. 435 cd/m2

- funkce PIP, POP, rotace obrazu o 1800

- vstupy alespoň: 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 4x HD-SDI,

- výstupy: 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 4x HD-SDI,

- funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 4096x2160 (4K), platí pro zobrazení ve 2D tak i ve 3D

- VESA standard pro uchycení monitoru

Atestovaný (MDE) asistenční monitor, 1 ks

  - LCD technologie

  - úhlopříčka alespoň 26"

  - rozlišení obrazu 1920 x 1080

  - zobrazovací úhel 178° všemi směry

  - kontrast min. 1400:1

  - režim plné HDTV

  - schopnost nastavení různých scanovacích režimů

  - obrazové vstupy alespoň: 2x DVI-D, 2x SD/HD-SDI, 1x VGA, 1x S-video, 1x RGB

  - obrazové výstupy alespoň: 2x DVI-D, 1xSD/HD-SDI

Kamerová jednotka včetně integrovaného LED světelného zdroje, 1 ks

  - medicínský atest

- volitelný režim zobrazení 2D/3D Full HD zobrazení

  - integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

  - podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - kompatibilita se stávajícími kamerovými hlavami na COS (CH-S190-XZ-E)

  - podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

- možnost zobrazení čistého ICG obrazu

- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

  - schopnost nastavení poměru stran zobrazení

- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

- volitelný poměr stran 2D obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4

- volitelný poměr stran 3D obrazu - 16:10 /16:9

- zvlášť výstupy pro 2D – min.  2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x Y/C, 1x Composite

- zvlášť výstupy pro 3D - min. 3x 3G-SDI, 1x DVI-D

- vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat

- možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Zdroj světla

- integrovaný 4LED zdroj studeného světla

- 4 LED lampy s životností každé lampy min. 10.000 hodin

- výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, FDA certifikát

- možnost rozšíření o modul pro fluorescenci

Insuflační jednotka, 1 ks

- volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- volitelná velikost insuflované dutiny

- intuitivní a jednoduché ovládání

- automatické vypouštění plynu při přetlaku

- možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2

- předvolba tlaku v mmHg

- maximální průtok 45 l/min

- volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině

- podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou

- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru

- součástí jsou insuflační a desuflační hadice, vysokotlaká hadice CO2, 10 ks filtrů

- zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní

- samostatná jednotka pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře řízená datově HF jednotkou, odsávání a filtrace elektrochirurgického kouře přes ULPA filtr, tři režimy intenzity odsávání, jednoduché a intuitivní ovládání, indikátor stupně intenzity odsávání, vhodné pro otevřenou i laparoskopickou operativu, včetně příslušenství 1 balení/20 ks filtrů, 2 balení/ 24 ks laparoskopické odsávací hadice, 1 balení/2 ks OR VAC ULPA filtr

HD laparoskopická optika, světlovodný kabel, 2 ks

- HD optika s podporou úzkopásmového zobrazování

- průměr 10 mm

- úhel pohledu 30°

- pracovní délka min. 315mm

- autoklávovatelná

- sterilizační kontejner pro optiku

- světlovodný kabel, průměr 4,25 mm, délka 3 m, autoklávovatelný

Záznamové zařízení, 1 ks

- 2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy či dotyk. obrazovky

- Wifi přenos do Pacsu

- medical miniPC vč. 23“ dotykového LCD monitoru, Windows 7/10

- dvoujádrový procesor, 4 GB RAM, 250GB SSD

- obrazové výstupy: DVI/HDMI

- obrazový vstup: HD-SDI (videoprocesor)/HDMI/DVI

- podpora přehrávání 2D/3D záznamu

- export obrazových záznamů na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist

- automatické načítání pacientů z NIS pomocí HL7/worklist/DICOM

- automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM

- zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice i dotykového monitoru

- integrovaný antivirus, prohlížeč obrázků, videa a checklistů z různých datových zdrojů

- záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4

- záznam statických snímků ve vysokém rozlišení	 1920x1080  16:9 JPEG

- ovládání z tlačítek endoskopu

- umístění na endoskopické věži, monitor na pohyblivém raménku z boku věže

Videolaparoskop 2D, 1 ks

  - režim plné HDTV, 16:9

  - CCD čip v distálním konci endoskopu

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - kompatibilita se stávajícími kamerovými jednotkami na COS – OTV-S190

  - integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky 
pro ovládání kamerové jednotky

  - úhel pohledu 30°, rotace optické části

  - hloubka ostrosti: 21 mm – 200 mm

  - zorné pole min. 90°

  - automatické zaostřování obrazu

  - eliminace zamlžování distálního konce endoskopu

- vnější průměr videolaparoskopu 10 mm

- pracovní délka minimálně 325 mm

- délka připojovacího kabelu minimálně 290 cm

- autoklávovatelný systém, 134°C

- součástí dodávky je sterilizační kontejner

Videolaparoskop 3D, 1 ks

  - režim plné HDTV

  - 2xCCD čip v distálním konci endoskopu

  - volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky 
pro ovládání kamerové jednotky

  - úhel pohledu 30°, rotace optické části

  - zorné pole min. 67°

  - automatické zaostřování obrazu

- vnější průměr videolaparoskopu 10 mm

- pracovní délka minimálně 330 mm

- délka připojovacího kabelu minimálně 275 cm

- autoklávovatelný systém, 134°C

- váha max. 290g

- součástí dodávky je sterilizační kontejner

Multioborový elektrokoagulační zdroj, 1 ks

- multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- kompletní řada alespoň monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci 
(čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)

- podpora urologické plazmové vaporizace a dále bipolární enukleace prostaty

- výkonový rozsah – mono 0 – 300W, bipo 0 - 320W

- řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením

- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

- možnost připojení 2 monopolárních a  2 bipolárních nástrojů současně

- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)

- volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace

- nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje

- možnost uložení min 20-ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem

- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm

- včetně dvojitého pedálu a kabelu pro řízení odsávání kouře

- 2 ks monopolárního kabelu k laparoskopickým nástrojům, délka min. 3,5 m

- 100 ks jednorázových dělených elektrod

- 1 ks kabel k jednorázové neutrální elektrodě

Přístrojový vozík, 1 ks

- izolační transformátor (včetně prohlášení o shodě)

- centrální tlačítko na zapnutí/vypnutí všech přístrojů

- nastavitelné rameno pro hlavní monitor a asistenční monitor

- 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná

- manipulační madla

- antistatická povrchová úprava

- držák pro CO2 láhev

- držák na infúze

- držák kamerové hlavy a kabelu s krytím optické části kamery

- držák ovládacího nožního pedálu koagulace