Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 95 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále jen „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Pořízení ultrazvukového přístroje na oddělení GP“**

**Předmět veřejné zakázky:** Pořízení ultrazvukového přístroje včetně zajištění pozáručního servisu

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 982 000 Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a je zveřejněna na profilu zadavatele <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html>

S pozdravem

Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

1. **Zadávací podmínky**  
   Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.  
   Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.  
     
   Údaje o zadavateli:  
   Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace   
   Sídlo: Široká 16, 664 95 Ivančice  
   Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem  
   IČ: 00225827   
   DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: [moravek@nspiv.cz](mailto:moravek@nspiv.cz)

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

Ing. Pavel Drozd, referent zdravotnické přístrojové techniky,

tel. 546 439 619, 723 706 165, e-mail: [drozd@nspiv.cz](mailto:drozd@nspiv.cz)

1. **Vymezení předmětu veřejné zakázky**  
   Předmětem veřejné zakázky je pořízení ultrazvukového přístroje nákupem a zajištění pozáručního servisu.
   1. **ultrazvukový přístroj s následujícími parametry:**

* plně digitalizovaný přístroj s barevným mapováním střední třídy určený pro diagnostiku v oboru gynekologie a porodnictví,
* 2D konvexní abdominální sonda s frekvencí 2 - 5 MHz se zobrazovacím úhlem minimálně 80°,
* 2D mikrokonvexní vaginální sonda s frekvencí 4 - 9 MHz vhodná pro harmonické zobrazení se zobrazovacím úhlem minimálně 180°,
* zobrazovací B-mód v základních frekvencích,
* harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (konvexní, vaginální),
* barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
* barevné dopplerovské širokopásmové mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále (není myšleno power doppler zobrazení s bidirekcionální mapou),
* zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami bez použití kontrastních látek (technologie B-FLOW, SMI),
* spektrální doppler – PW,
* automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky,
* automatická optimalizace TGC
* zoom obrazu i zoom obrazu s vysokou citlivostí,
* softwarové vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví ze živého i zmraženého obrazu,
* automatické měření parametrů dopplerovského spektra,
* automatické měření NT dle FMF pomocí 2D sondy ze 2D obrazu,
* možnost doplnění o softwarový nástroj pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru a barevného zobrazení hypoechogenních struktur (automatická kalkulace objemu např.: folikulů),
* odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem,
* úhlové (compaundní) zobrazení s nastavitelnými úrovněmi v minimálně 8 krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem,
* současné zobrazení ultrazvukového obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencí s dvěma různými fokusačními zónami v B obraze i s barevným dopplerem,
* uživatelské přednastavení parametrů,
* možnost doplnění o 3D/4D elektronickou multifrekvenční sondu s mechanickým vychylováním,
* možnost doplnění o 3D/4D zobrazení,
* interní paměťová obrazová smyčka vpřed i vzad,
* archivace tzv. hrubých obrazových dat s možností postprocessingu ve 2D, např. změna korekčního úhlu v dopplerovském vyšetření na uložených snímcích,
* barevný monitor s vysokým rozlišením,
* archivace pacientských dat včetně statických obrazů i videí na interním HDD,
* jednotka pro záznam obrazových informací na discích typu DVD-R/RW, DVD+R/RW,
* černobílá termotiskárna,
* výstup digitálního videa (HDMI a/nebo DVI-I),
* externí barevný monitor s vysokým rozlišením, poměrem stran 16:9, úhlopříčkou min. 26“ a zavěšením na pohyblivém rameni na zeď,
* připojení do sítě PACS a DICOM 3.0 konektivita minimálně s protokoly Worklist Management a Store,
* integrovaná baterie pro možnost vyšetřování bez připojení do el sítě (pro rychlý přesun k lůžku pacientky a na porodní sál)
* **Další požadavky:**  
  Ultrazvukový přístroj musí být zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích;
* požadujeme dodání do místa plnění, montáž, připojení a zprovoznění, zaškolení obslužného personálu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků,
* požadujeme poskytnutí záruční doby v trvání alespoň 24 měsíců ode dne předání s garancí opravy nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady
* požadujeme bezplatné provádění všech předepsaných bezpečnostně technických kontrol během záruční doby.
  1. **Pozáruční servis**

Pozáruční servis bude poskytován od ukončení záruční doby do 96 měsíců od počátku záruční doby formou plného paušálního servisu. Pozáruční servis bude poskytován tak, aby předmět plnění byl udržován v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce.

V ceně pozáručního servisu je zahrnuta:

* cena práce,
* cena náhradních dílů (vyjma UZV sond),
* cena spotřebního materiálu potřebného pro provádění předepsaných bezpečnostně

technických kontrol,

* náklady na cestovné servisních pracovníků.

Cena za pozáruční servis neobsahuje:

* odstranění poruch způsobených neodbornou obsluhou, způsobených vyšší mocí, nedodržením pokynů v návodu k obsluze.

Pozáruční servis bude prováděn na základě samostatné servisní smlouvy, která bude uzavřena ve lhůtě 30 dní před uplynutím záruční doby. Zadavatel není povinen servisní smlouvu uzavřít.

1. **Předpokládaná doba plnění**  
   Předpokládaná doba pořízení: do 31. 12. 2018.  
   Předání ultrazvukového přístroje nejpozději do šesti týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2. **Místo plnění**  
   Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice.
3. **Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů**  
   Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů.   
   Uchazeči prokážou splnění kvalifikačních předpokladů takto:
   1. předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
   2. předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad o oprávnění provozovat živnost či licenci,
   3. předložením čestného prohlášení, v němž uchazeč osvědčí splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz příloha č. 1.
   4. a) předložením seznamu obdobných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech s tím, že termín dokončení bude spadat do rozhodného období.
   5. b) doložením realizace alespoň dvou obdobných dodávek (např. osvědčení odběratelů). Za obdobné dodávky realizované uchazečem se považují dodávky s ohledem na předmět veřejné zakázky dle zadávacích podmínek s realizačními náklady ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH.
4. **Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola**  
   Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.10.2018 v 10:00 hod.  
   Soutěžní kolo formou e-aukce proběhne dne 26.10.2018 v 10:00 hod
5. Nabídková cena, délka poskytnutého bezplatného servisu

Uchazeč v nabídce uvede:

* cenu pořízení ultrazvukového přístroje dle specifikace v bodě 2.1),
* cenu pozáručního servisu tohoto ultrazvukového přístroje za jeden měsíc

dle specifikace v bodě 2.2)

* délku poskytnutého bezplatného servisu této ultrazvukového přístroje v měsících.  
    
  Nabídkové ceny jsou ceny nejvýše přípustné se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku uchazeče.  
  Nabídkové ceny budou uvedeny bez DPH v korunách českých.

1. **Způsob hodnocení nabídek**  
   Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, která se vypočte podle vzorce C = Cp + Cs x (96-Dz), kde  
   C nabídková cena  
   Cp cena pořízení ultrazvukového přístroje  
   Cs cena pozáručního servisu za 1 měsíc  
   Dz záruční doba v měsících

Z uvedeného vzorce vyplývá, že nabídková cena je tvořená součtem ceny pořízení ultrazvukového přístroje včetně příslušenství a ceny pozáručního servisu tohoto ultrazvukového přístroje. Cena pozáručního servisu je ovlivněna délkou poskytnuté záruční doby.

Po dobu poskytnuté záruční doby provádí dodavatel záruční servis bezplatně.

Celková doba, po kterou bude uchazeč poskytovat služby, se skládá z doby poskytování záruky Dz (uvedena v kupní smlouvě) a z doby poskytování úplatného pozáručního servisu. Celková doba poskytování služeb musí být 96 měsíců.

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

1. **Obchodní podmínky**

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou definovány návrhem kupní smlouvy a návrhem servisní smlouvy, které jsou přílohou **č. 2 a č. 3** této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil souhlas s obchodními podmínkami v obou smlouvách podpisem oprávněné osoby a prostřednictvím elektronického nástroje je přiložil v elektronické podobě ke své nabídce jako přílohu.

Účastník zadávacího řízení do smluv doplní údaje ve všech **žlutě** označených polích.

Údaje do **červeně** označených polí ve smlouvách doplní zadavatel na základě výsledku výběrového řízení a potvrzenou kompletní smlouvu zašle k podpisu vítěznému uchazeči.

Úpravy textu smluv nejsou přípustné.

1. Způsob podání nabídky a její obsah  
   Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.  
   Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Výběrové řízení se bude skládat ze **zadávacího kola**, ve kterém předloží účastníci v elektronické podobě své cenové nabídky včetně všech požadovaných příloh, a **aukčního kola**, do kterého postoupí **účastníci,** kteří splní zadávací podmínky.

V rámci aukčního kola bude možno nabídkovou cenu pouze snižovat, při její změně se čas aukce prodlužuje.

Přihlášku společně s heslem obdrží účastník po vyplnění základních identifikačních údajů na adrese <http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php>, kde budou zveřejněny i veškeré další informace.  
Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle **bodu 2** dále obsahovat:

1. doplněné a potvrzené Čestné prohlášení viz **příloha č. 1** této zadávací dokumentace
2. doplněný návrh Kupní smlouvy (viz **příloha č. 2** této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;
3. doplněný návrh Servisní smlouvy (viz **příloha č. 3** této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích,
4. technickou specifikaci dodávky (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Tato specifikace bude tvořit přílohu **Kupní smlouvy**;
5. další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných zadavatelem.
6. Další podmínky zadávacího řízení
7. náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;
8. účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

1. zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;
2. zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;
3. Příloha zadávací dokumentace  
   Příloha č. 1: Čestné prohlášení  
   Příloha č. 2: Kupní smlouva

Příloha č. 3: Servisní smlouva