Diagnostický ultrazvukový přístroj pro RTG oddělení   1ks

Specifikace:

Medicínský účel: UZ diagnostický přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků radiologického oddělení nemocnice (kompletní abdominální a pánevní diagnostika, dopplerovské vyšetření cév, vyšetření měkkých blízkých tkání, kloubů, svalů, šlach a nervů). Přístroj musí umožnit vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie     a ostatních orgánů s pomocí UZ kontrastní látky - CEUS

Základní minimálně vyžadovaná technická specifikace přístroje:

• přístroj prémiové třídy zcela nové koncepce

• poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být

výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu (výběr či změna přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu)

• printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje

• minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích

módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný

• přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální

klávesnici na dotykovém panelu.

• vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband)

signálu pro 2D zobrazení

• dynamický rozsah systému více jak 270 dB

• frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 –22 MHz

• držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond

na zem, jeden ohřívač gelu

• držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje

• minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy

• hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti musí být do 150 kg

• startovací doba přístroje do 100 sekund

• LCD/LED/OLED plochý monitor o velikosti zobrazení vlastní aktivní výseče ultrazvukového 2D        obrazu min.17 x 30cm

• Požadovaná zobrazení (minimum):

- B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách

- B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách

- PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku

- powerdoppler, angio doppler

- trapezoidní zobrazení na lineárních  sondách  alespoň 30 stupňů

- úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení

- simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,

- rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- redukce speklí – nastavení ve více krocích

- zobrazení s použitím kontrastních látek (CEUS) s možností provedení kvantitativní analýzy - požadováno u konvexní abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení

- ShearWave elastofrafie – modul zobrazení a hodnocení elasticity tkání metodou střižné vlny:

- Barevné mapování elasticity ve sledované oblasti během snímání (real time)

- Možnost definování tvaru a velikosti sledované oblasti v tkáni

- Nastavení barevné škály v kPa i cm/s

- Kvantifikace elasticity v kPa i v cm/s

- Automatický výběr vhodné oblasti v tkáni s automatickým vyhodnocováním hodnot elasticity v aktivním režimu během snímání

- panoramatické zobrazení na konvexní a lineárních  sondách

- zvýšená vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů

- přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii/fúzi/ - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI obrazu

• přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie :

o  DICOM Verification/Service

o  DICOM Print

o  DICOM Storage

o  DICOM Query/Retrieve včetně multimodality Q/R

o  DICOM Worklist

• připojení do PACS pomocí LAN konektoru

• programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické

diagnostice

• zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

• možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

• automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)

• na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý

použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře

• zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu,

možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

• uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou

a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji

• rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského

záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim.

5 minut

• jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy

podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

• Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků

v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu.

• Přístroj musí být vybaven na hlavní jednotce minimálně 5 USB porty sloužícími pro

připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod.,

Ultrazvukové sondy:

- konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 2-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, hloubka 2D zobrazení min. 40cm

- lineární sonda frekvenčního rozsahumin.  3-11 MHz, délky aktivní plošky min. 38 mm k vyšetřování GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče minimálně + 30 až – 30 stupňů

- lineární matrixová sonda frekvenčního rozsahu min. 8-22 MHz, délky aktivní plošky min. 38 mm k vyšetřování částí blízkých struktur

pozn.:  sondy musí umožňovat zobrazování s pomocí UZ kontrastních látek