Monitor základních životních funkcí s modulem PICCO pro ARO

***Specifikace***

**Lůžkový monitor – 2 ks**

* Modulární barevný monitor vitálních funkcí, český SW;
* Integrovaná barevná dotyková obrazovka, plochá, medical grade; min 15“ formátu 4:3
* počet zobrazených křivek: min. 8 křivek současně;
* trendy - grafické i numerické; min. posledních 24 hod
* jednoduché intuitivní ovládání včetně dálkového ovládání
* základní multiparametrický modul:
* sledované parametry: EKG (3, 5, 12 svodů, včetně interpretace 12ti svodového EKG bedside monitoringu), analýza ST (včetně trendů) a arytmií s ukládáním do paměti, respirace, NIBP, 2x IBP, SpO2, 2 teploty, analýza PPV SPV)
* EKG snímané z minimálně 5 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu
* automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)
* 1 x parametr Picco plus
* lékové kalkulace, hemodynamické výpočty;
* současného zobrazení parametrů EKG, analýza ST segmentu ve všech svodech vč. grafického trendu, NIBP, teplota, SpO2, 8 x IBP, C.O., CO2
* Trendy 72 hodin, grafické, numerické snímky událostí
* monitory propojené do stávající monitorovací sítě, GE Healthcare-typ CIC verze 5

Další vybavení:

* modulový box pro umístění minimálně 2 dalších modulů; min. CO2