Plicní ventilátor ARO		2 ks

Specifikace:

- Ventilátor nejvyšší kategorie modulární koncepce

- Ventilátor s možností předvolby pacienta pro dospělé, děti s možností doplnění o novorozence.

- Barevná dotyková obrazovka min. velikosti 12“ LCD otáčivá

- 4 křivky na obrazovce Tlak, průtok, CO2, O2

- Oddělitelný displej pro upevnění na DiN lištu

- Jednoduše vyjímatelný a rozebíratelný exspirační ventil pro nejvyšší stupeň sterilizace a desinfekce v autoklávu.

- Paramagnetické měření kyslíku nebo ultrazvukové

- Vestavěný nebulizátor s funkcí nebulizace in line

- Přímé měření intraalveolárního, nebo esofageálního tlaku

- Olověná bezúdržbová baterie

- Záložní baterie min. 120 minut provozu

- Digitální a grafické trendy s měnitelným rozlišením, snímky událostí.

- Spirometrie s detailní analýzou plicní mechaniky

- Nastavení a ovládání ventilátorů se softwarem v českém jazyce.

Parametry ventilátoru

Pro ventilaci pacientů všech věkových skupin s kompletním rozsahem ventilačních režimů, neinvazivní ventilací aktivním exspiračním ventilem umožňující spontánní ventilaci ve všech režimech. Maximální špičkový průtok ne nižší než 180 l/min

Pro všechny režimy:

- Vysoký výkon ventilátoru peak flow pro dospělé přes minimálně 180/minuta

- Dechová frekvence řízené ventilace od 3 do 120 dechů za minutu

- Poměry I:E min. 1:9 až min. 4:1 v režimech Bilevel min. 1:9 až min. 9:1

- Inspirační čas 0,25 až 15 sekund

- Expirační doba 0,25 až 59 sekund

- Regulovatelná nástup inspirační doby od 0 do 500 ms buď průtok, nebo tlak podle zvoleného režimu.

- Nastavitelný inspirační tlak 1 až 98 cm H2O

- PEEP OFF, 1 až 50 cm H2O

- Flow trigger 1 až 9 l/min

- Tlakový triger -3 až -10 cm H2O

- Stálý průtok min. 2 až 10 l/min

- Nastavitelná Inspirační pauza 0 až 75 % doby inspirace

- Tlaková podpora nad tlakem  PEEP 0 až 60 cm H2O

- Nastavitelná hodnota ukončení průtoku 5 až 60% ze špičkového tlaku.

- Objemově řízená ventilace VCV, TV od 20 ml do 2000 ml

- Tlakově řízená ventilace PCV

- Tlakově řízená ventilace PCV- VG  (tlakově řízená ventilace s konstantním dechovým objemem)

- SIMV–VC (objemově řízená synchronizovaná ventilace) (Kombinovaně řízený ventilační režim s podporou, kde je nastaven počet objemově synchronně řízených dechů za minutu spojený se současnou podporou spontánní aktivity pacienta)

- SIMV–PC (tlakově řízená synchronizovaná ventilace + tlakovou podporou PSV

- (Kombinovaně řízený ventilační režim s podporou, kde je nastaven počet tlakově synchronně řízených dechů za minutu spojený se současnou podporou spontánní aktivity pacienta)

- Bi Level (Kombinace  řízené ventilace s podporou, kde jsou nastaveny dvě úrovně tlaku a spontánní ventilace která probíhá na těchto úrovních tlaků včetně tlakové podpory na obou úrovních)

- PSV tlaková podpora spontánní ventilace (Podpůrný ventilační režim,kde nastavený tlak je dodán během inspirace a pacient si sám určuje

Frekvenci dechu, objem a doby inspirace a exspirace.)

- CPAP Pozitivní tlak na konci výdechu.

- Apnea backup (aktivní v režimu BiLevel a CPAP/PSV

Poznámka: U všech výše uvedených hodnot se jedná o minimální nastavení.

Funkce ventilátoru:

- kontinuálního průtoku,

- automatické detekce pacienta,

- kompenzaci netěsností

- Kompenzace odporu dýchacích cest (ARC) endotracheální nebo tracheostomické kanyly

- Zobrazení index mělkého dýchání.

Procedury

- 100%  podání kyslíku

- Automatická procedura odsávání s preoxygenací a postoxygenací

- manuálně řízený nádech

- měření intrinsického PEEPi

- měření oklusního tlaku P 0,1

- Pozastavení inspirace a exspirace

Pokrokové funkce měření

- Pacientská spirometrie plicní mechanika v každém dechovém cyklu s uložením respiračních křivek P-V, F-V a P-F nebo smyček

- Protektivní nástroje a  automatické procedury k určení hodnoty „best PEEP“ a optimalizace ventilace