Technická specifikace na ventilátor na oddělení ARO

Bližší údaje předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu přístroje. Přístroj musí splňovat níže uvedené technické požadavky.

Splnění technických požadavků:

Systém nejvyšší  třídy pro následující použití: ventilace pacienta na ARO;

- Časově řízený, objemový ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů všech věkových skupin.

- Ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná turbína.

Ventilační režimy (uvedené nebo adekvátní dle výrobce):

- Široká nabídka  ventilačních režimů, minimálně CMV, SIMV, P-SIMV,PCV,

- PRVC nebo ekvivalent.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků      a tlakové podpory dle měření mechaniky pacienta, apnea, zálohová ventilace.

- DuoPAP,   zástupové dýchání řízené tlakem, spontánní dechy lze spustit na obou úrovních tlaku.

- APRV, spontánní dechy lze spustit kontinuálně. Ventilaci napomáhá pokles tlaku    mezi oběma úrovněmi

- NIV, spontánní ventilace s možnou  tlakovou podporou,  spontánní ventilace  s objemovou podporou s možností nastavení dechové frekvence.

- Automatický zpětnovazební  ventilační režim  udržující ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta dle naměřených hodnot ETCO2 upravující parametry pro odvykání z UPV.

- Automatická proporciální kompenzace odporu endotracheální rourky i tracheostomické kanyly plně nastavitelná a vypínatelná.

- HiFlowO2 - Terapie kyslíkem s vysokým průtokem. Tento režim nenabízí podporu dýchání.

Monitorace

- Velikost dotykové ovládací obrazovky  o velikosti min. 17“.

- Sledování:

Objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování minimálně 8 křivek  a  4 smyček současně,   referenční smyčka, trendy minimálně 72 hod.

- Statické měření P/V smyčky s nastavením délky pauzy na konci nádechu a plateau tlaku s možností provedení recruitment manévru, určování inflekčních bodů.

- Monitorace  parametrů plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence inspirační, P01, expirační časová konstatnta, automatické měření AutoPEEP, RSB.

- Monitorace transpulmonálního tlaku pomocí jícnového katetru.

- Modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování.

- Modul s čidlem integrovaného měření volumetrické kapnometrie s monitorací minutové CO2 eliminace i v jednotlivém dechu, velikosti mrtvého prostoru,    hodnocení tvaru plateau CO2 i slope CO2.

- Akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku,          apnea interval alespoň 15-60s, koncentrace O2, vadná čidla.

Obecné požadavky na přístroj:

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2).

- vestavěná s inspiriem synchronizovaná nebulizace pro podávání léků.

- Ovládání  režimů, parametrů, alarmů a hodnot z více míst - přes dotykovou obrazovku a otočným knoflíkem.

- Akustické a ptické alarmy – alespoň nízkého a vysokého minutového objemu, nízké      a vysoké frekvence, nízkého a vysokého  inspiračního tlaku,  apnea interval alespoň   15-60 s., koncentrace O2, vadná čidla, alarmy v českém jazyce.

- Standby  režim.

- Možnost  doplnění přístroje o aktivní zvlhčovač s nastavením tepltoty v komoře              a gradientu zvlhčení, s možností jeho ovládání z obrazovky plicního ventilátoru.

- Pojízdný podvozek pod ventilátor  včetně koleček s brzdou a  držák okruhů jako součástí nabídky a dodávky.

- Hmotnost přístroje včetně pojízdného vozíku max. 60 kg.

- Jednoznačně upřednostňujeme kompabilitu  se stávajícími ventilátory na ARO, jak  z hlediska obsluhy , možnosti jednotného používání příslušenství (spotřební materiál – ventilační okruhy, průtoková čidla, expirační ventily) a v neposlední řadě  servisáu.

Ovládáni:

-   Jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v češtině  na dotykové

obrazovce.

Napájení:

-  Standardní síťové napájení 230 V / 50 Hz Rezervní zdroj napětí (provoz ventilátoru

s integrovanou baterií alespoň na 90 min

Příslušenství:

- 2 pacientské okruhy jednorázové; tlaková hadice pro přívod kyslíku.

-Aaktivní zvlhčovač

Technické parametry (minimální):

- dechová frekvence minimální rozsah 2-80 dechů/min

- dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml

- koncentrace kyslíku - 21 až 100%, nastavitelná

- PEEP nastavitelný (minimální rozsah 0 - 50 cm H20).

- flow tirgger minimální rozsah 1-15 l/min

- pressure trigger alespoň 0,1-10 cm H2O.

- inspirační tlak alespoň 5-95 cm H2O

- inspirační průtok alespoň 180 l/min.

- inspirační čas alespoň 0,1-30 s.