VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Pořízení RTG přístrojů – 2 ks

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 6 594 214 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky. krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html |
| Datum zahájení řízení | 20. 12. 2019 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/.

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem Široká 16, 664 95, Ivančice | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 | IČO: 26262525 |

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V Ivančicích dne 18. 1. 2019

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

## Třetí žádost

Vážený pane magistře,

dovolujeme si zaslat dodatečné dotazy k veřejné zakázce „Pořízení RTG přístrojů – 2 ks“ pro Nemocnici Ivančice.

Námi nabízené přístroje plně odpovídají svými parametry zamýšlenému použití, avšak díky stanoveným uvedeným technickým parametrům, od kterých se v několika bodech drobně odlišujeme u skiagrafického kompletu, bychom se nemohli zúčastnit soutěže.

- SKIAGRAFICKÝ KOMPLET

- Dotaz č. 1

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, skiagrafický komplet uvádíte jako požadavek následující parametr:

Stropní závěs - rotace kolem vertikální osy +/- 180°

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s rotací kolem vertikální osy v rozsahu +183/- 157°?

- ANO, zadavatel již parametr změnil na základě předchozích dotazů.

- Dotaz č. 2

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, skiagrafický komplet uvádíte jako požadavek následující parametr:

Stropní závěs - rotace kolem horizontální osy +/- 180°

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s rotací kolem horizontální osy v +/- 120°?

NE, zadavatel již měnil původní zadání na +/- 125° - viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

- Dotaz č. 3

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, skiagrafický komplet uvádíte jako požadavek následující parametr:

Vertikální bucky stativ - vertikální rozsah pohybu v rozsahu (osa paprsku) 30 - 180 cm

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s vertikální rozsahem pohybu v rozsahu (osa paprsku) 40 - 180 cm?

NE, zadavatel trvá na původním zadání.

- Dotaz č. 4

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, skiagrafický komplet uvádíte jako požadavek následující parametr:

Stůl s plovoucí deskou - motoricky nastavitelná výška minimálně v rozsahu 55 - 90 cm

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s motoricky nastavitelnou výškou v rozsahu 57 - 85 cm?

NE, zadavatel již měnil původní zadání na 55-86 cm.

- Dotaz č. 5

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, skiagrafický komplet uvádíte jako požadavek následující parametr:

Stůl s plovoucí deskou - podélný pohyb desky stolu min. +/- 50 cm

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s podélným pohybem desky stolu +/- 48 cm?

ANO, zadavatel již parametr změnil na základě předchozích dotazů.

- Dotaz č. 6

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, skiagrafický komplet uvádíte jako požadavek následující parametr:

Rentgenka - kapacita rentgenky min. 2,2 MHU

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s kapacitou rentgenky 2,0 MHU?

NE, zadavatel trvá na původním zadání.

- Dotaz č. 7

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, skiagrafický komplet uvádíte jako požadavek následující parametr:

Vysokofrekvenční generátor - rozpětí mAs min. v rozsahu 0,4 - 850 mAs

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s rozpětím mAs v rozsahu 1 - 500 mAs?

NE, zadavatel trvá na aktuálním zadání, které již bylo změněno na 0,1 – 800 mAs.

- POJÍZDNÝ RTG PŘÍSTROJ

- Dotaz č. 8

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, pojízdný RTG přístroj uvádíte jako požadavek následující parametr:

Max. přípustná výška při transportu 150 cm

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s maximální výškou při transportu 150,4 cm?

ANO, zadavatel změní v rámci přílohy č. 1 zadávací dokumentace parametr na „max. 151 cm“.

- Dotaz č. 9

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, pojízdný RTG přístroj uvádíte jako požadavek následující parametr:

Vzdálenost podlaha-rentgenka nastavitelná v rozmezí min. 40 – 200 cm

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení se vzdáleností podlaha-rentgenka nastavitelnou v rozmezí  44,4 – 215 cm?

NE, zadavatel trvá na původním zadání.

- Dotaz č. 10

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, pojízdný RTG přístroj uvádíte jako požadavek následující parametr:

Hmotnost RTG maximálně 200 kg

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s hmotností RTG 240 kg?

NE, zadavatel trvá na původním zadání.

- Dotaz č. 11

- V ZD, Příloha č. 1 – Technické podmínky, pojízdný RTG přístroj uvádíte jako požadavek následující parametr:

Šířka RTG přístroje max. 62cm

- Dotaz:

- Je pro zadavatele přijatelné řešení s šířkou přístroje 69,5 cm?

NE, zadavatel trvá na původním zadání.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpovědi na první žádost

Odpovědi na první žádost jsou uvedeny přímo v textu žádosti výše a označeny červeně.

Zadavatel upravil přílohu č. 1 zadávací dokumentace na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

# PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souvislosti s uveřejněním tohoto vysvětlení a se změnou zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek končí

dne 5. 2. 2019 v 13.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem Široká 16, 664 95, Ivančice | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 |  |

# PŘÍLOHY

Příloha č  1 - technické podmínky verze 3.docx