VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 4

Veřejná zakázka

Pořízení RTG přístrojů – 2 ks

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 6 594 214 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky. krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html |
| Datum zahájení řízení | 20. 12. 2019 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/.

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem Široká 16, 664 95, Ivančice | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 | IČO: 26262525 |

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V Ivančicích dne 18. 2. 2019

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

## Čtvrtá žádost

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci – servisní smlouva

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks RTG přístrojů a zajištění jejich pozáručního servisu.  Z návrhu Servisní smlouvy nám však není jasné, o jaký rozsah pozáručního servisu se jedná.

V článku č. I Předmět a cena smlouvy je uvedeno:

- „Pozáruční servis obsahuje veškeré činnosti zabezpečující udržování přístrojů v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce. Nezahrnuje odstranění poruch způsobených neodbornou obsluhou.“

Z čehož usuzujeme, že Zadavatel má na mysli tzv. „full-servis“, tedy zajištění veškerých servisních činností, a to vč. bezplatné dodávky potřebných náhradních dílů. V rozporu s tímto je ale v článku č. VII Jiná ujednání, odstavec č. 1 Povinnosti zhotovitele uvedeno:

- „Záznam o použitém materiálu a doba servisního zásahu bude vždy uváděn v servisním výkaze jako příloha daňového dokladu“

Bude tedy nad rámec servisního paušálu na každý servisní zásah s výjimkou pravidelných činností (PBTK, kalibrace) vystaven samostatný daňový doklad, jehož přílohou bude servisní výkaz se záznamem o použitém materiálu? Prosíme Zadavatele o upřesnění rozsahu servisní smlouvy.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci – způsob hodnocení

Zadavatel uvádí, že hodnocení nabídek proběhne za pomocí elektronické aukce.

Celková nabídková cena účastníka je v souladu s přílohou č. 2 Tabulka pro zadání cen tvořena třemi položkami:

- Skiagrafický komplet

- Pojízdný RTG přístroj

- Pozáruční servis

Žádáme Zadavatele o upřesnění, zda předmětem elektronické aukce bude celková nabídková cena účastníka, nebo pouze některé její položky.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci – pojízdný RTG přístroj

Zadavatel v technických podmínkách pro pojízdný RTG přístroj požaduje:

- bezdrátový přenosný plochý detektor min. 35x43 cm, vel. pixelu max. 139 µm, min. 7,38 MPx, 16 bit

Bude zadavatel akceptovat nabídku kvalitního bezdrátového digitálního detektoru 35×43 cm s velikostí pixelu 148 µm, rozlišením 6,6 MPx, a 16 bit? Uvedené odchylky nepřesahují toleranci ±10 % od Zadavatelem požadovaných hodnot.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpověď na první dotaz

Opravami nad rámec měsíčního paušálu má zadavatel na mysli zásahy dodavatele, které jsou vyvolány neodbornou obsluhou - u těchto oprav vyžaduje zadavatel záznam o použitém materiálu a době servisního záznamu.

Tyto doklady budou uvedeny v servisním výkaze jako příloha daňového dokladu.

## Odpověď na druhý dotaz

Předmětem elektronické aukce je celková nabídková cena. Viz bod 10.3 zadávací dokumentace.

## Odpověď na třetí dotaz

Zadavatel nebude akceptovat další snižování požadovaných hodnot, jelikož tento parametr byl už upraven z původních 7,6 MPx.

# PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souvislosti s uveřejněním tohoto vysvětlení.

Lhůta pro podání nabídek končí

dne 27. 2. 2019 v 13.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem Široká 16, 664 95, Ivančice | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 |  |