# technická specifikace

# Operační laparoskopická

# sestava pro gynekologii

## UHD hlavní monitor – 2ks

- Úhlopříčka min. 31“

- Rozlišení  UHD min.3840x2160px

- Překreslovací frekvence max 20 ms

- Kontrast min. 1500:1

- Svítivost min. 350 cd/m2

- Funkce PIP (picture in picture)

- Vstupy min. DVI-D, HD-SDI, S-video

- Výstupy min. DVI-D, HD-SDI

## Kamerová jednotka

- Rozlišení  UHD min. 3840x2160px,  progresivní scan

- Propojení se světelným zdrojem,

- Ovládání kamerové jednotky pomocí dotykového displeje nebo kamerové hlavy a klávesnice

- Propojení se světelným zdrojem pomocí kabelu nebo integrovaný světelný zdroj

- Automatická regulace intenzity světla

- Automatická úprava jasu

- Anti-moire filtr pro fibroskopické optiky

- Jednotka musí umožňovat připojení 4K kamerové hlavy nebo dodání samostatné kamerové jednotky podporující 4K rozlišení

- Kamerová jednotka musí podporovat fluorescenci nebo musí být součástí dodávky modul pro tuto funkci

- Podpora úzkopásmového zobrazení (filtrace barevných spekter)  ovládaná z kamerové hlavy

- Podpora úzkopásmového zobrazení  musí být zajištěna pro tyto periferie:

  - Rigidní endoskopy

  - Flexibilní endoskopy s čipem na distálním konci

  - Rigidní endoskopy s čipem na distálním konci v případě, že je výrobce má v portfoliu

## Kamerová hlava

- Nativní UHD rozlišení 3840 x 2160 px

- 3 čipová technologie CCD nebo CMOS

- Min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 2  funkcí

- Autoklávovatelná do 134 °C

## Archivační zařízení

- Možnost nahrávání videa a fotografií kamerovou jednotkou na USB disk ve Full HD rozlišení (min. h.264, JPEG) nebo jako archivační externí zařízení

- Součástí dodávky 1TB SSD USB disk pro ukládání videa a fotografií

- Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici – export pacientských dat společně s obrazovými soubory nebo jako součást externího archivačního zařízení.

- Archivační zařízení může být součástí kamerové jednotky

## Zdroj světla

- LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce

- Garantovaná životnost LED min. 10 000 hod

- Karusel pro světlovodné kabely výrobců min. Wolf, Storz, Olympus nebo dodání 10 ks adaptérů pro výrobce Wolf, Storz, Olympus

- Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou

- Automatické uzavření clony při vytažení světlovodného kabelu

- Plynulá regulace intenzity světla

- Součástí dodávky bude světlovodný kabel – 2x

- Podpora úzkopásmového zobrazení

## Insuflátor

- Hadice pro láhev s plynem (DIN), hadice pro připojení na centrální rozvod

- Insuflační médium CO2

- Rychlost plnění min. 40 l/min

- Aktivní odsávání kouře – pomocí integrovaného motoru nebo dodání externího odsávání kouře, filtrace kouře přes HEPA filtr pro bezpečí personálu

- Vyhřívání plynu před vstupem do pacienta – vyhřívání v insuflační hadici

- Součástí insuflační hadice resterilizovatelná, hadice pro odsávání plynu

- Součástí dodávky bude insuflační hadice resterilizovatelná 4 ks, hadice pro odsávání kouře 10 ks

## Kombinovaná pumpa pro oplach a sání

- Multioborová pumpa pro laparoskopii a hysteroskopii

- Oplach min. 1 l/min

- Min. oplachovací tlak: 200 mm Hg ( +/- 50mm Hg) pro laparoskopii a min.oplachovací tlak pro hysteroskopii nastavitelný 0-150 mm Hg

- Součástí dodávky bude:

  - Láhev pro odsávací pumpu min. 3l

  - 2 sady resterilizovatelných hadic pro laparoskopii

  - 2 sady resterilizovatelných hadic pro hysteroskopii

  - Oplachový nástroj pro laparoskopii - 2ks

- Zadavatel bude akceptovat 2 nezávislá zařízení pro laparoskopii a hysteroskopii splňující uvedené parametry

## Endoskopický vozík

- Pojízdný vozík pro umístění uvedených přístrojů

- Minimálně 2 kolečka musí být brzděná

- Držák centrálního monitoru a držák asistentského monitoru

- Držák infuzních vaků, držák CO2 láhve

- Oddělovací transformátor

- Vozík v nerezovém nebo komaxitovém provedení

## Elektrochirurgická jednotka pro operační sál, vč. koagulace velkých cév a bipolární resekce

- Požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz

- Řízený výkonným multiprocesorem s měřením cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru

- Universální porty s automatickou identifikací  monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky

- Porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod

- Pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostaru

- Porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm

- Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem

- Ovládací a informační barevný dotykový displej s úhlopříčkou min 200 mm

- Zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus)

- Koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s

- Modulem pro disekci vodním paprskem

- Modulem pro argon-plasma koagulaci

- Modulem pro odsávání kouře

## Programové vybavení jednotky

- Textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce: postupný návod pro zjednodušení obsluhy generátoru

- Uživatelské programování generátoru pro nejméně 10 skupin, v každé s 15 programy, přičemž každému programu jde přiřadit až 4 algoritmy pro využití během jediné operace. (např. operačních týmů, kde ke každému lze přiřadit až 15 přednastavení dle typu prováděné operace)

- Přepínání mezi 4 algoritmy nastavení generátoru v daném programu přímo z operačního pole, nebo na nožním pedálu

- Integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS

- Programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server

- SW aplikace výrobce umožňující programování jednotky z Ipad či NTB prostřednictvím WIFI

- Vzdálený update a upgrade sw jednotky výrobcem

## Bezpečností parametry

- Softwarová kontrola doby aktivace - možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout

- Dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací

- Kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací

- Neonatální funkce neutrální elektrody

- Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací

- Zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací

- Medicínské aplikační požadavky

- Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce AUTOSTART

- Nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu

- Požadované základní příslušenství

- 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci

- 1 ks gumové neutrální elektrody, 1 ks kabelu k NE

- 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou), 1 ks kabelu k NE