Transportní plicní ventilátor pro ARO		1ks

Specifikace

- Ventilátor pro všechny věkové kategorie pacientů

- Přístroj nezávislý na připojení k rozvodu medicinálního vzduchu s pohonem vlastní turbínou

a s připojením na stlačený kyslík z centrálního rozvodu, tlakové láhve.

- Možnost připojení kyslíku ze zdroje nízkého tlaku

- Přístroj může provozován jako plicní ventilátor u lůžka, současně jako transportní ventilátor s umístěním na lůžko bez rozpojení pacienta.

- Barevná LCD  obrazovka s dotykovým ovládáním o min. velikosti 8“ LCD

- připojení ventilátoru na stojan, lůžko, DIN lištu, stěnu

- baterie výdrž pro transport min. 4 hodiny

- ventilační režimy: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, PRVC spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, BiPAP či jeho ekvivalent, RSBI

- dechové objemy Tv od 20 ml do 2000 ml

- frekvence až 80d/min

- FiO2 regulace FiO2 v rozsahu min. 21 až 100%

- Flow trigger s citlivostí min. 1 až 20 l/min

- Kyslíkové čidlo s dlouhou životností, možnost provozu bez kyslíkového čidla

- Nebulizace léků

- Měření CO2 mainstream integrovaný vstup ve ventilátoru

- Možnost měření SpO2, PVI

- měření parametrů tlaku i objemu na Y-spojce pacienta nebo na FLOW senzorech integrovaných v přístroji

- monitorace plicní mechaniky - poddajnost, rezistence, intuitivní zobrazení plicní mechaniky průběhové křivky, auto-PEEP

- Trendy

- Upevnění ventilátoru během transportu

  - Integrovaný úchyt přes rameno nebo madlo do ruky

  - Integrovaný úchyt na transportní lůžko pacienta