Příloha č. 1 Technické podmínky

Jedná se o nové, nepoužité přístroje:

- skiagrafický komplet se dvěma plochými detektory,

- pojízdný RTG přístroj,

- CT skener,

- Skiagrafický komplet s přímou digitalizací

Stropní závěs

- vertikální rozsah pohybu zářiče min. 160 cm

- rotace kolem vertikální osy minimálně +180/-135°

- rotace kolem horizontální osy minimálně +/- 125°

- rozsah pohybu závěsu v longitudinální ose min. 400 cm

- rozsah pohybu závěsu v laterální ose min. 180 cm

- rozsah pohybu závěsu ve svislé ose min. 150 cm

- motorizovaný vertikální pohyb + ruční ovládání

- dotykový LCD displej pro zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta

- automatický motorický pohyb teleskopického závěsu v závislosti na výšce stolu s detektorem při zachování ohniskové vzdálenosti

- automatické sledování směru primárního paprsku stropního závěsu s rentgenkou v závislosti na poloze detektoru stolu a vertigrafu

Vertikální Bucky stativ

- vertikálně nastavitelná vyšetřovací deska s Bucky clonou a bezpečnostní mechanickou nebo elektromagnetickou aretací

- vertikální rozsah pohybu v rozsahu (osa paprsku) 30 - 180 cm, motoricky nastavitelné sklápění detektoru okolo horizontální osy (min. v rozsahu 110°)

- protirozptylová mřížka 12:1, 10:1 nebo 8:1

- expoziční automatika AEC

- detektor min. 43x43cm , vel. pixelu max. 148µm, min. 8 MPx, 16 bit, 3,4 lp/mm

Stůl s plovoucí deskou

- motoricky nastavitelná výška minimálně v rozsahu 55 - 86 cm

- elektromagnetické brzdy

- podélný pohyb desky stolu min. +/- 48 cm

- příčný pohyb desky stolu (laterální) min. +/- 13 cm

- nosnost min. 300 kg

- protirozptylová mřížka 10:1 nebo 12:1

- ionizační komůrky pro expoziční automat

- bezdrátový přenosný detektor min. 35x43 cm, vel. pixelu max.140 µm, min. 7,6 MPx, 16 bit

- možnost vyjmutí detektoru

Rentgenka

- rentgenka s vysokorychlostní rotační anodou (rychlost rotace min. 10 000 /min)

- kapacita rentgenky min. 2,2 MHU

- min. 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm

Vysokofrekvenční generátor

- pracovní výkon min. 65 kW

- rozpětí kV min. v rozsahu 40-150 kV

- rozpětí mA min. v rozsahu 10 – 1000 mA

- rozpětí mAs min. v rozsahu 0,4 - 800 mAs

- AEC – expoziční automatika

- manuální kolimátor se světelným zaměřovačem

Ovládací akviziční stanice

- stanice pro systémové ovládání celého zařízení

- více než 1 000 anatomických programů (orgánová automatika)

- import pacientských dat z NIS zadavatele pomocí služby modality Worklist, možnost manuálního zakládání pacientů pomocí klávesnice

- síťové propojení k archivaci dat (DICOM) – připojení na PACS protokolem DICOM dle specifikace

- DICOM – WLM, MPPS, Store, Print

- zvýraznění hran, inverze obrazu a rotace, optimalizace jasu a kontrastu, zoom, výřez snímku, anotace

- systém musí být schopen zobrazit název nemocnice, datum a čas akvizice, hodnoty kontrastu a jasu, expoziční techniku (kV, mAs, čas), popisky operátora, ID a jméno pacienta, zkalkulovat expoziční dávku

- automatizovaný program pro spojování snímků pro vyšetření dlouhých kostí a páteře

- barevný dotykový LCD/LED monitor min. 19“

- paměť na uložení min. 5 000 snímků

- čas mezi expozicí a náhledem snímku max. 5 s

- čas mezi expozicí a plným zobrazením max. 10 s

Příslušenství

- zařízení pro měření celkové plošné dávky RTG záření, DAP metr

- Pojízdný RTG přístroj s přímou digitalizací

- součástí přístroje je integrovaný DAP metr

- max. přípustná výška při transportu 151 cm

- vzdálenost podlaha-rentgenka nastavitelná v rozmezí min. 42 – 200 cm

- rotace rentgenky min. -49° + 90°

- výkon vysokofrekvenčního generátoru min. 30kW

- tepelná kapacita anody min. 100 KHU

- dvě ohniska v rozmezí 0,6 - 0,8 a 1,2 – 1,4 mm

- expoziční tlačítko s možností dálkového ovládání - bezdrátově či na kabelu

- orgánové programy

- možnost manuálního nastavení expozičních parametrů

- rozsah napětí na rentgence minimálně 40-125kV s možnosti volby po 1kV

- rozpětí mA min. v rozsahu 50 – 300 mA

- rozpětí mAs min. v rozsahu 0,5 - 100 mAs

- ovládací LCD displej na těle přístroje min. 19“

- bezdrátový přenosný plochý detektor min. 35x43 cm, vel. pixelu max. 139 µm, min. 7,38 MPx, 16 bit

- ochranná mřížka

- hmotnost RTG max. 200 kg

- šířka RTG přístroje max. 63,5 cm

- napájení (dobíjení) z jednofázové zásuvky 230V/16A, 50 Hz

Poznámka:

- součástí dodávky skiagrafického RTG bude i montáž – lze využít stávající stropní závěs

- CT skener

Multislice celotělový CT skener střední kategorie s možností akvizice minimálně 64 současně snímaných řezů na jednu rotaci 360°. Součástí dodávky bude dále veškeré vybavení potřebné pro zpracování obrazových dat v níže uvedeném rozsahu, injektor, elektrorozvaděč, technologický projekt, přístroj musí být nový, nerepasovaný.

Přístroj a pracovní stanice bude obsahovat akviziční a rekonstrukční SW pro diagnostiku v níže vyspecifikovaných oblastech:

- obecná CT diagnostika

- CT angiografická diagnostika

- CT neuro diagnostika

- zpřesnění diagnostiky orgánů, které mají umístěny kovové implantáty (minimalizace artefaktů od těchto implantátů, možnost diagnostiky okolních tkáňových struktur)

- vyšetření plic

- vyšetření trávicího traktu

Specifikace CT

- spirální akvizice minimálně 64 řezů na jednu rotaci 360° snímaných prostřednictvím 64 detektorových řad

- šířka detektoru v ose “Z” min. 38 mm

- výkon generátoru min. 80 kW

- rozsah nastavitelných kV min. 90-140 kV

- tepelná kapacita anody rentgenky musí být minimálně 8 MHU, popř. ekvivatelní výkon vzhledem k ochlazovacímu výkonu min. 30 MHU

- délka kontinuálního spirálního skenu min. 100 s

- průměr gantry min. 70 cm

- náklon gantry v rozsahu min. ± 30°

- průměr skenovacího pole (FOV) min. 50 cm

- vysokokontrastní prostorové rozlišení min. 20 lp/cm při 2% MTF

- maximální šířka řezu 0,625 mm a méně ve všech vrstvách současně

- délka spirálního skenu min. 175 cm

- nosnost stolu min. 200 kg

- rychlost posunu stolu při skenování min. 180 mm/s

- metoda iterativní rekonstrukce obrazu na úrovni raw dat pro redukci artefaktů a možnosti nadpolovičního snížení dávky či zlepšení prostorového rozlišení rekonstruovaných obrazů oproti standardní FBP rekonstrukci (např. SAFIRE, iDOSE4, VEO, AIDR 3D). Uchazeč nabídnutou metodu IR ve vztahu k RAW datům podrobně popíše v nabídce.

Akviziční stanice (ovládací konzola)

- operační paměť RAM min. 16 GB

- HDD min. 3000 GB

- 2 LCD monitory min. 19“

Minimální SW vybavení

- program časování vstřiku kontrastní látky (automatický start při dosažení přednastaveného prahu)

- připojení do PACsu DICOM protokolem

- SW pro základní obrazové zpracování 2D, 3D, MIP, MiniP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD

- SW pro základní neurologickou a traumatologickou diagnostiku

- SW pro CT angiografie a včetně možnosti automatické subtrakce skeletu, CT-DSA (jak pro vyšetření mozkových tepen, tak pro vyšetření periferních tepen) a vyhodnocování 4D angiografií, zahrnující dále i možnost automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, zakřivené rekonstrukce (curved reconstructions), plánování endovaskulárních výkonů (tj. automatické trasování středu lumina, atd.)

- SW pro volumové 3D kalkulace (objem, povrch)

Zpracování obrazových dat

- obrazová data budou zpracována a diagnostikována prostřednictvím serverového portálu

- multimodalitní serverový portál pro prohlížení a plnohodnotné zpracování MR, CT a SPECT

- kapacita SW portálu bude umožňovat práci na pokročilých aplikacích pro min. 2 současně pracující lékaře v režimu „Thin Client“

- počet klientů nebude žádným způsobem omezen ani zpoplatněn licencemi po celou dobu životnosti

Příslušenství

- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou (interkom)

- tlakový injektor se systémem peristaltické pumpy s možností souběžného použití dvou různých kontrastních látek v originálních obalech

- rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu

- zařízení pro odvod tepla vydaného přístrojem

- kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, pokud nejsou součástí stavební připravenosti

- technologický projekt

Poznámka:

- součástí dodávky CT skeneru bude i montáž