# Příloha č. 2D materiálu k bodu č. programu

# Příloha č. 4

# Technická specifikace

# MONITORING PACIENTSKÝ ARO

(6x monitor s transportním modulem + 1x centrální stanice)

Pacientský monitor s transportním modulem – 6ks

Monitor životních funkcí vyšší třídy, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta na ARO, operačních sálech… Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 12“ , možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů

Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky; možnost bezdrátového dálkového ovládání, možnost připojení ovládací myši, možnost čtečky čárových kódů

Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG

Programové vybavení monitoru - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií z výběrem všech 10-ti libovolných svodů; vyhodnocení ST úseku; QTc/QRSd; min. 72h grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h full disclosure nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka; možnost rozšíření sw o analýzu až 18-ti kanálového EKG

Alarm minimálně ve třech úrovních viditelný v úhlu 360 stupňů

Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty

Odolnost proti defibrilačnímu výboji

Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení – až 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie; PPV/SPV

Možnost zabudovaného zapisovače

Připojení k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace; možnost telemetrickým přenosem i WiFi.

Provoz na zabudovaný akumulátor na min. 150 minut provozu, hmotnost přístroje max. 6kg

Ovládání monitoru i návod v českém jazyce

### Monitorované parametry multiparametrického transportního modulu:

Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným ovládacím dotykovým displejem o velikosti minimálně 5,5“ a zobrazením nejméně 9 křivek (mimo režim 12-ti kanálového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2; nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP; CO; CO2; BIS; 2x teplota; možnost měření neinvazivního CCO

Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 5 hodin

### Příslušenství ke každému monitoru:

Manžeta NIBP - 2ks různých velikostí

Propojovací kabel k měření IBP

Modul pro měření etCO2 včetně příslušenství metodou mainstream

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo a kabel

Teplotní sonda kožní

### Příslušenství společné k celé dodávce (k 6-ti monitorům):

1ks 10-ti svodový EKG kabel

1ks přenositelný hemodynamický modul typu PICCO

1ks přenositelný modul BIS (Bispektrální index)

Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu shodný s již používaným příslušenstvím v nemocnici Hodonín

Centrální stanice pro ARO – 1ks

Uživatelské rozhraní:

klávesnice, myš, dotyková obrazovka, intuitivní ovládání, displej minimálně 24“, rozlišení alespoň 1920x1200, český SW; možnost dat a křivek až pro 32 pacientů; možnost zobrazení jednoho pacienta

Komunikace s požadovanými pacientskými monitory výše

Spuštění měření NIBP i nastavování alarmů z centrály

Ukládání dat:

Ukládání min. 72 hodin trendových informací, min. 768 osmisekundových arytmických epizod, min. 4320 ST zápisů v 12 svodých ST souborech a min. 256 hemodynamických zápisů.

Software pro přehledné zobrazení:

Min. 72 hodin „full disclosure“ křivky a analýza 12-ti kanálových výsledků EKG v min. 64 souborech

Zobrazení měřených dat:

křivkami zobrazované parametry: EKG 1-12 svod, IBP 1-8, respirace, puls (SpO2), EEG (1-2), Flow/Paw, CO2,

hodnotami zobrazované paramery: anestetický plyn (O2, CO2, N2O, Agent), NIBP, CO, CCO, ventilační parametry, teplota, piCCO, BIS

grafické a tabulkové trendy, full disclosure u všech pacientů a až 16 křivek

vyhodnocení arytmií (minimálně 1500 na lůžko)

vyhodnocení ST úseků (4320 zápisů na lůžko) - Holter, 6 křivek pro každého pacienta

hemodynamika, analýza 12-ti kanálového EKG

Příslušenství:

- laserová tiskárna (pro tisk alarmů i trendů), možnost zapisovače, UPS, možnost zapojení do NIS protokolem HL7