Příloha č. 5b -  Minimální technické parametry-  Mobilní skiagrafický přístroj

Minimální technické parametry:

Nový pojízdný RTG skiagrafický přístroj s přímou digitalizací s novým plochým přenosným detektorem.

- Pojízdný digitální skiagrafický přístroj

Konfigurace systému

○  snadná manévrovatelnost při snímkování i při přesunu přístroje

○  motorizovaný pojezd přístroje

○  nabíjení detektoru v přístroji

○  rozlišení detektoru max. 150 um

○  zobrazení stavu nabití

○  možnost expozice i při dobíjení

○  ovládání pomocí dotykové obrazovky o velikosti min. 15“

○  1 ks plochý detektor typu CsI o rozměru min. 34x40 cm

○  DQE při 0lp/mm min. 65 %

○  bezdrátový přenos dat mezi detektorem a přístrojem

○  plošné zatížení detektoru pacientem min. 135 kg

○  interní paměť přístroje min. 3 000 snímků

○  vysokofrekvenční generátor s výkonem min. 30 kW

○  rentgenka minimálně s jedním ohniskem

○  rozsah napětí rentgenky min. 40 – 125 kV

○  rozsah mAs min. 0,4 – 320 mAs

○  kolimátor s paralelními clonami

○  rotace sloupu s rentgenkou kolem vlastní osy min. +/- 90º

○  rotace kolimátoru min. +/-90º

○  vzdálenost ohniska od podlahy min. v rozsahu 650 – 1900 mm

○  hmotnost max. do 600 kg

○  DAP metr (KAP metr) k měření celkové plošné dávky

○  expoziční tlačítko s možností dálkového ovládání – bezdrátově či na kabelu, ne na

panelu

○  Kompaktibilita a zaměnitelnost detektoru s dodávaným stacionárním RTG přístr.

  - Komunikace s PACS a KIS zadavatele

Komunikace v DICOM 3 formátu, služby:

- Store

- Modality Worklist

- MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- Send

  - Uživatelské rozhraní

- Minimálně 15“ dotykový display

- Nástroje pro zobrazování obrazu – optimalizace jasu a kontrastu, zoom, výřez snímku, inverze obrazu a rotace, zvýraznění hran,stranové označení, popisky

- Import pacientských dat z NIS/RIS zadavatele pomocí služby Worklist, možnost manuálního zadávání pacientů

- Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do NIS/RIS prostřednictvím DICOM

  - Napájení

- Elektrické napájení ze zásuvky 230V/50Hz s jištěním max. 16 A.