Svazek č. 4.1 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístrojů

V souladu s ustanovením § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky které jsou předmětem j jednotlivých samostatných částí veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Přehled jednotlivých částí veřejné zakázky

| Část č. | Název samostatné části veřejné zakázky – název přístroje | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací včetně zařízení pro snímkování u lůžka | 1 |
| 2 | Skiaskopicko - skiagrafické zařízení s přímou digitalizací | 1 |
| 3 | Ureterorenoskopy | 2 |

Požadovaná technická specifikace jednotlivých přístrojů

Účastník je povinen doplnit žlutě podbarvené části a připojit k návrhu kupní smlouvy ke každé nabízené samostatné části veřejné zakázky – včetně technického listu vydaného výrobcem přístroje.

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací včetně zařízení pro snímkování u lůžka | ks | 1 |

č. pol.1 	Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací včetně zařízení pro snímkování u lůžka – 1 Ks

# Stacionární skiagrafický přístroj

Stacionární skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací se stropním závěsem, elevačním stolem a vertigrafem pro veškeré skiagrafické snímkování. Celkem 3 ks plochých detektorů pro vyšetřování ve stole, vertigrafu a mimo stacionární nářadí na zařízení pro snímkování u lůžka. Zařízení musí umožňovat automatické krokové snímkování a pohyb rentgenky a detektoru při snímkování dlouhých lokací u vertigrafu i na vyšetřovacím stole.

Vyšetřovací stůl

- Pevný elevační stůl s plovoucí deskou umožňující celotělové vyšetření, rozsah pohybu desky v příčné ose minimálně 28 cm a v podélné ose minimálně 90 cm

- Vyjímatelný bezdrátový detektor

- Vertikální pohyb motorizovaný s nožním ovládáním elevace, nosnost stolu min. 300 kg

- Min. 3 měřící pole pro AEC

- Plovoucí deska – možnost ovládání z obou stran stolu

- Šířka desky min. 80 cm; délka desky min. 240 cm

- Automatický stitching  (skládání snímků)

- Funkce autotracking – automatická centrace lampy při pohybu detektoru a docentrování detektoru při posunu lampy, udržování vzdálenosti ohnisko detektor

- Sekundární clona s možností vyjmutí a uložení do parkovací pozice 80 line/cm

- Zařízení musí být vybaveno antikolizním systémem

Vertigraf

- Vertikální motorizovaný pohyb detektoru v rozsahu min. 120 cm

- Nejnižší poloha středu detektoru od podlahy méně než 30 cm

- Motorizované i manuální výškové nastavení a naklápění jednotky detektoru v rozsahu minimálně -20°až 90°

- Držák na ruce pro úchop pacienta

- Automatický stitching (skládání snímků)

- Funkce autotracking – automatická centrace lampy při pohybu detektoru a docentrování detektoru při posunu lampy

- Min. 3 měřící pole pro AEC

- Sekundární clona s možností vyjmutí a uložení do parkovací pozice min. 80 Line/cm

Stropní závěs RTG lampy teleskopický s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce

- Primární clona s dotykovým displejem o velikosti min. 10“ pro zobrazení i nastavení expozičních parametrů, náhledu rtg. snímku, zobrazení úhlu náklonu rtg. lampy i úhlu náklonu detektoru, SID, zobrazení zvoleného pracoviště, údaje o pacientovi možnost vyjetí mimo snímkovací stůl nad lůžko pacienta, minimální rozsah pohybu 300 cm v příčném směru a 400 cm v podélném směru

- Rozsah vertikálního pohybu rtg. lampy min. 180 cm

- Funkce autotracking – automatická centrace lampy při pohybu detektoru a docentrování detektoru při posunu lampy jak na stole, tak u vertigrafu

- Možnost snímkování vstoje horizontálním paprskem na detektor u vertigrafu i možnost snímkování kolmým paprskem na vodorovně sklopený detektor

- Automatický stitching na stole i u vertigrafu

- Funkce Autopositioning – plná autopozice systému, automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému dle předvolené projekce s možností uživatelského přeprogramování těchto pozic; rtg. systém musí na základě zvolené projekce plně automaticky (bez zásahu obsluhy) nastavit všechny své komponenty (stropní stativ s rentgenkou, stůl, vertigrafu) tak, aby bylo možno provést předvolenou rtg. expozici.

- Při snímkování na volný detektor musí být zajištěn přenos informace o náklonu detektoru na displej přístroje – zobrazení úhlu volného přenosného detektoru na digitálním displeji (umístěném na rentgence stropního závěsu) pro rychlé a přesné nastavení kolmého rtg. paprsku vůči detektoru

Rentgenka

- Vysokorychlostní s rotační anodou, rychlost otáček anody min. 9000/min

- Dvě ohniska 0,6 mm a 1,2 mm

- Rozsah napětí 40 – 150 kV, možnost snímkování tvrdou technikou

- Tepelná kapacita anody rentgenky min. 400 kHU

- Tepelná kapacita krytu rtg. lampy min. 1500 kHU

- Celková přídavná filtrace soustavy rentgenky min. 2,5 mm Al (nebo ekvivalentní)

Primární clony

- Světelné znázornění pole, laserové zaměření

- Automatická i manuální kolimace primárního svazku

- Automaticky nastavovat přídavnou filtraci 0,1 – 0,3 mm Cu

- Manuální i motorické nastavení velikosti snímkovaného pole s plně automatickým cloněním na zvolený formát obrazu i podle zvolené projekce

Generátor

- Vysokofrekvenční min. 80 kW

- Automatické i ruční řízení expozice, orgánová automatika min. 50 programů

- Krátké expoziční časy min. od 1 ms

Digitální detektory, 3 ks

- Vyjímatelný detektor pro vertigraf - CsI s aktivní plochou min. 42x42 cm, velikost pixelu max. 150 μm; bitová hloubka min. 16 bit; DQE min. 65%

- Vyjímatelný detektor pro vyšetřovací stůl - CsI s aktivní plochou min. 42x42 cm, velikost pixelu max. 150 μm, bitová hloubka min. 16 bit; DQE min. 65%

- Plochý bezdrátový přenosný detektor pro volné snímkování - 1 ks přenosný detektor, technologie CsI, s aktivní plochou min. 34 x 42 cm, velikost pixelu max.: 140 ųm, hloubka rozlišení 16 bit, DQE min.63%, Wi-Fi přenos dat, napájení z baterie,  ochrana detektoru proti průniku tekutin při jeho polití min. IPx3, zatížení detektoru min. 150 kg, hmotnost detektoru max. 3,5 kg

- Vzájemná zaměnitelnost a kompatibilita všech tří detektorů s dodávaným zařízením pro snímkování u lůžka

Ovládací stanice s monitorem + (včetně diagnostického monitoru min. 2MPX)

- Možnost úpravy obrazu – otáčení, jas, kontrast, stranové značení, popisky apod.

- Možnost náhledu provedeného snímku na monitoru do 3 s

- Možnost provádění snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatického krokového posunu rentgenky a detektoru a automatické spojení jednotlivých snímků do výsledných obrazů

- Software stanice musí zobrazovat automatickou kontrolu správné expozice – Exposer Index

- Pro snímkování plic, musí být dostupná funkce pro zobrazení nejméně základního sumačního snímku a snímku zobrazení struktur měkkých tkání bez kostí.

- Možnost přejímání a komunikaci s NIS/RIS/PACS

- DICOM 3 – Storage, Worklist, MPPS, Dicom Conformance Statement, export kompletních expozičních parametrů do PACS, strukturovaný Dose Report

- Virtuální mřížka nebo pevný rastr pro volný detektor při snímkování mimo nářadí, pro softwarové odstranění rozptýleného záření pro snímky volnou technikou fungující v reálném čase pro všechny anatomie

Zařízení pro snímkování u lůžka na volný detektor

Bateriové zařízení s motorizovaným pojezdem. Vhodné pro použití na JIP, emergency, pediatrii, péče o děti a novorozence, ortopedii. Vysoce ergonomické provedení přístroje pro optimální viditelnost při převážení přístroje a obsluhu přístroje. Použitelnost i v těsném prostoru.

Technické parametry:

Vysokofrekvenční generátor:

- Výkon: min. 32 kW

- Rozsah mA: od 10 do 500 mA

- Rozsah kV:  40 do 150 kV

- Expoziční čas: od 1 msec

- Orgánová a expoziční automatika

- Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů

- Integrované nabíjení akumulátorů – z vybitého stavu do stavu plného nabití max. do 4 hodin

Rentgenka s rotační anodou:

- Malé ohnisko: max. 0.6 mm

- Velké ohnisko: max. 1.2 mm

- Tepelná kapacita anody: min. 300 kHU

Kolimátor:

- LED světlo primární clony

- Měření ohniskové vzdálenosti

- Tlačítka pro jemné ovládání pojezdu přístroje a jeho natáčení

- Rotace clony kolem vlastní osy v rozsahu min.: +/- 90°

- DAP metr

RTG přístroj

- Možnost nabíjení detektoru v přístroji nebo v nabíječce

- Integrovaná akviziční stanice

- Maximální výška přístroje (sloupu) v transportní poloze 160 cm

- Rotace sloupu s rentgenkou kolem vlastní osy min.: +/- 180°

- Motorizovaný pojezd a natáčení přístroje s ovládáním na madle přístroje i na kolimátoru nebo rameni rentgenky

- Akumulátor umožňující snímkování bez připojení k elektrické síti, snímkování během nabíjení (s připojením na el. síť), možnost přejíždění s přístrojem i při vybitých akumulátorech

- Hmotnost plně vybaveného přístroje: max. 400 kg

- Antikolizní systém

- Rotace RTG lampy v rozsahu min.: +/- 180°

- Rotace v ose ramene RTG lampy v rozsahu min.: + 90° / -30°

- Dostatečný dosah ramene pro snadné snímkování pacienta na nemocničním lůžku min. v rozsahu: 80 – 125 cm (střed sloupu - ohnisko)

Integrovaná akviziční stanice:

- Bezdrátové i pevné připojení k nemocniční datové síti

- Náhled snímku do 10 sec

- Ovládání dotykovým displejem s úhlopříčkou min. 18“

- Kapacita úložiště na 10.000 snímků

- Software pro zpracování a úpravy snímku: ořez, elektronické clony, vkládání značek a textu, měření ROI, zoom, rotace, zvýraznění hran, 2D měření …

- Software vybavení pro univerzální použití pro zobrazení měkkých i tvrdých tkání a automatickou optimalizací obrazu podle anatomické oblasti

- Software pro komunikaci s NIS, přenos pacientských dat a vytvoření fronty pacientů, přenos snímků do PACS, DICOM MPPS, DICOM RDSR (Dose SR), Worklist

- Virtuální mřížka nebo pevný rastr potlačující sekundární záření

Příslušenství a požadavky

- Náhradní baterie pro detektor včetně nabíječky

- Technologický projekt

- Kotevní konstrukce

- Technologický rozvaděč s ovládacími tlačítky, konzultace a koordinace při stavebních úkonech, dohled nad stavební připravenosti v rozsahu dodávané technologie

- Zastínění vyšetřovny venkovními žaluziemi tak, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům pro bezvadný chod a provoz dodávaného zařízení (nebude předmětem pozáručního servisu)

- Klimatizace vyšetřoven tak, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům pro bezvadný chod a provoz dodávaného zařízení (nebude předmětem pozáručního servisu)

- Dodání potřebných komponent pro zajištění plného přenosu dat prostřednictvím Wifi na celém RDG oddělení (nebude předmětem pozáručního servisu)

- Držák detektoru s uchycením ke stolu pro snímky horizontálním rtg. paprskem

- Fixační tubus pro snímkování novorozenců a batolat

- Ochranné prostředky před ionizujícím zářením – celotělová vesta a límec pro štítnou žlázu

- Matrace na vyšetřovací stůl z omyvatelného materiálu a plně transparentní pro ionizující záření

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací včetně zařízení pro snímkování u lůžka |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Skiaskopicko - skiagrafické zařízení s přímou digitalizací | ks | 1 |

č. položky 2	Skiaskopicko - skiagrafické zařízení s přímou digitalizací – 1 ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

Soubor zařízení pro skiaskopicko / skiagrafické vyšetřování

- Skiagraficko-skiaskopický komplet

- Diagnostické stanice pro RTG provoz

- Modernizace PACS

Zařízení je určeno pro skiaskopické výkony v rozsahu nejméně skiaskopie orgánů celého trupu, ERCP, polykací akt, irigoskopie. Skiaskopie bude realizována dle potřeby denního provozu a zatížení hlavní RTG snímkovny jako druhé snímkovací pracoviště. Pro případ poruchy hlavní skiagrafické snímkovny, bude skiaskopicko / skiagrafický systém plnit funkci záložního systému pro pokrytí kompletního provozu skiagrafického snímkování.

- Skiagraficko / skiaskopický komplet

Plně digitální skiaskopisko / skiagrafický systém s plochým detektorem

Pozicionér a stůl

- Rozsah podélného pohybu rentgenky nebo stolu min. 150 cm

- Rozsah příčného pohybu rentgenky nebo stolu min. 30 cm

- Rozsah nastavení ohniskové vzdálenosti min. v rozsahu od 115 cm a méně až do 150 a více

- Snímkování šikmých projekcí s náklonem sloupu min. ± 40°

- Rotace nosiče rentgenky minimálně kolem horizontální osy s rozsahem min. 270°

- Stůl s karbonovou deskou o nosnosti min. 250 kg

- Rozměr vyšetřovací desky stolu min.  200 cm x 72 cm

- Musí mít elevaci stolu s minimální nastavitelnou výškou horní části desky stolu od podlahy 50cm a méně

- Stůl musí splňovat sklápění v rozsahu min. +40° a více až -90°

- Volný přístup ke stolu z obou dlouhých stran pro snadnou manipulaci a přístup k pacientům při realizaci skiaskopických výkonů a manipulaci s pacientem při přesunu imobilních pacientů

- Automatické nastavení pozice snímkování podle vybraného protokolu Autopozice

- Zařízení musí být vybaveno antikolizním systémem

Vysokofrekvenční generátor a rentgenka kolimátor

- Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 80 kW.

- Expoziční čas v rozsahu min. od 1 ms a méně až po 5s a více

- Expoziční automat nastavení snímkovacích parametrů (AEC) s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek

- Rentgenka vysokootáčková o tepelné kapacitě anody min. 600 kHU

- Dvě ohniska o velikosti max.  malé: 0,6mm / velké: 1,2mm

- Systém musí být vybaven automatickým kolimátorem

- Integrovaný DAP metr s dávkovým reportem odesílaným na PACS systém

Akviziční detektor

Digitální plochý detektor pro dynamické zobrazení s rozměrem aktivní plochy min. 42cmx42cm a s možností volby minimálně dvou další rozměrů akvizičního pole.

Rozlišení detektoru-velikost pixelu max. 150 µm

Pracovní stanice

- 4 monitory LCD s úhlopříčkou min 19“ (1.v ovladovně na stole (kancelářský), 2. v ovladovně diagnostický min. 2MPX, 3.a 4. ve snímkovně na mobilním vozíku s možností zamrazení obrazu na jednom z monitorů), rozměr každého monitoru min. 19“

- Anatomické programy

- Plynulá skiaskopie se systémem LIH (automat. uložení posledního obrazu)

- Rychlost zobrazení snímků na monitoru akviziční stanice po expozici max. do 5 vteřin

- Možnost záznamu skiaskopické expozice v maximální délce min. 5 minut

- Plná orgánová automatika v počtu min. 50 orgánových programů

- Postprocesing  –  nastavení okna zobrazení šedi, inverze  obrazu, zvýraznění ostrosti okrajů jednotlivých struktur, softwarové  virtuální clony,  možnost vkládání textových anotací, základní měření a další standardní funkce

- DICOM: MWL, MPPS, Store, Print

- Úložná kapacita pro snímky s maximální matricí min. 50 000 snímků

Příslušenství a požadavky

- Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou

- Technologický rozvaděč s ovládacími tlačítky

- Ochrana proti záření umístěná na rentgence a vyšetřovacím stole

- Technologický projekt, konzultace a koordinace při stavebních úkonech, dohled nad stavební připravenosti v rozsahu dodávané technologie

- Zastínění vyšetřovny venkovními žaluziemi tak, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům pro bezvadný chod a provoz dodávaného zařízení (nebude předmětem pozáručního servisu)

- Klimatizace vyšetřoven tak, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům pro bezvadný chod a provoz dodávaného zařízení (nebude předmětem pozáručního servisu)

- Druhý ovládací nožní spínač do vyšetřovny

- Oddělitelná ruční madla na vyšetřovací stůl pro pacienty

- Matrace na vyšetřovací stůl z omyvatelného materiálu a plně transparentní pro ionizující záření

- Ochranné prostředky před ionizujícím zářením – celotělová vesta a límec pro štítnou žlázu

- Diagnostické pracovní stanice (Tomocon)  (nebude předmětem pozáručního servisu)

Diagnostická pracovní stanice – 2 ks (2x dvojice diagnostických monitorů nebo 2x jeden s širokou pracovní plochou)

- Stanice s možností vyhodnocování pacientských dat, včetně prohlížejícího SW

- 2 ks speciální min. 3 MP certifikovaný medicínský LCD monitor

- 1 ks LCD monitor

Komunikace s PACS a NIS zadavatele

- Komunikace v DICOM 3 formátu, služby:

- Store

- Query/Retrieve

- Modality Worklist

- MPPS (Modality PerformedProcedure Step)

- Send

- Print

- CD recorder

- Rozlišení minimálně 3 MP (2048 x 1536)

- Barevné i černobílé zobrazení

- Technologie panelu IPS

- Uhlopříčka aktivní plochy obrazu minimálně 21,3“

- Pozorovací úhel ve vodorovném / svislém směru 178°/178°

- Technologie ULT

- Bitová hloubka: 30 bit

- Přesná kalibrace DICOM GSDF

- Kalibrovaná svítivost bílé barvy minimálně 500 cd/m2

- Maximální kontrastní poměr minimálně 1400:1

- Doba odezvy maximálně 30 ms

- Vestavěný kalibrační senzor

- Výškově nastavitelný s funkcí „pivot“

- Ochranné antireflexní sklo

- Zdravotnický prostředek třídy minimálně IIa

- Pracovní stanice v minimální konfiguraci uvedené níže:

Procesor minimálně Core i7-8700; 3,2 GHz nebo ekvivalent, chlazení pasivním hliníkovým chladičem s heatpipe trubicemi + ventilátorem s pulzní šířkovou modulací, RAM minimálně 16GB DDR4, HDD pro systém minimálně 256 GB SSD SATA III, HDD pro data minimálně 1TB, vypalovací DVD+RW mechanika, LAN 1000 Mbps, USB 3.0 na předním panelu minimálně 1x, USB 3.0 na zadním panelu minimálně 2x, USB 2.0 na zadním panelu minimálně 4x, klávesnice multimediální drátová USB, myš laserová drátová USB, podložka pod myš ergonomická, grafická karta doporučená výrobcem diagnostických monitorů umožňující DICOM kalibraci, výstupy min. 2x DisplayPort, PCIe x16, operační systém Windows 10 Pro CZ 64bit, záložní zdroj napájení minimálně 1000VA, LCD barevný pro NIS minimálně 23“ s rozlišením minimálně Full HD, jasem minimálně 250 cd/m2, vstupy minimálně DVI + DisplayPort

- Modernizace PACS (nebude předmětem pozáručního servisu)

Server pro PACS

Výkonný škálovatelný server v provedení do racku, včetně nutného příslušenství pro montáž, bez operačního systému

Procesor

Dva osazené procesory (Intel Xeon S4110, 2.1GHz, 8C/16T nebo jiný, s minimálně stejnými parametry a výkonem)

Paměť

Min. 8 slotů na paměti, osazeny min. dva moduly 16 GB RAM (16GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank), tj. 32GB RAM celkem

Disky

- Dva (zrcadlené) disky pro OS (10K rpm, SAS 12Gbps)

- Sloty pro min. 12 ks disků pro data (7.2Krpm, NLSAS/SAS 12Gbps, Hot-plug Hard Drive), RAID řadič, min. typ 5, 6 a 10

- Instalovaná nominální kapacita min. 54TB, min. 9 obsazených slotů pro HDD

Vstupy, výstupy a porty

- 2x 1GE síťový port,  další port pro síťový management, + možnost rozšíření 2x 1GE nebo 2x 10 GE SFP+  nebo 2x 10 GE BaseT

- porty  USB 2.0, USB 3.0, sériový port, připojení externích periferií

- interní sloty PCIe pro rozšiřující karty

Napájecí zdroje, ventilátory

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1, min. 750W každý)

Podporované operační systémy

- Red Hat® Enterprise Linux

- Microsoft Windows Server s technologií Hyper-V
VMware® ESXi

Podpora

- min. 3 roky záruka NBD (Next Business Day)

- servisní podpora min. 5 roků, NBD (Next Business Day) Onsite

UPS

Smart-UPS min. 3000VA LCD, RM - max. 2U, 230V Line Interactive, min. 3 roky záruka

Včetně instalace OS a SW pro PACS, zapojení, zprovoznění, přesun dat ze stávajícího serveru

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název:				……………………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Skiaskopicko - skiagrafické zařízení s přímou digitalizací |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ureterorenoskopy | ks | 2 |

č. položky 3 	Ureterorenoskopy – 2 ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

1.	Flexibilní ureterorenoskop	dvou kanálový			  	1ks

- Flexibilní ureterorenoskop určený pro lithotriptické laserové výkony

- Průměr distálního konce 6 Fr, celkový průměr 9,9 Fr

- Dva nezávislé pracovní kanály, každý s průměrem 3,3 Fr

- Ohyb distálního konce 270° nahoru a 270° dolu

- Pracovní délka cca 680 mm

- Systém pro aretaci zahnutí distálního konce v nastavené poloze

- Plná kompatibilita se stávajícím vybavením pracoviště a instrumentáriem výrobce Richard Wolf

2.	Flexibilní ureterorenoskop 	jedno kanálový			  	1ks

- Flexibilní ureterorenoskop určený pro lithotriptické výkony

- Průměr distálního konce 6 Fr, celkový průměr 8,8 Fr

- Jeden pracovní kanál s průměrem 3,6 Fr

- Ohyb distálního konce 270° nahoru a 270° dolu

- Pracovní délka cca 680 mm

- Plná kompatibilita se stávajícím vybavením pracoviště a instrumentáriem výrobce Richard Wolf

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ureterorenoskopy |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Konec: 	Svazek č. 4 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístrojů