Technická specifikace

Porodní lůžko

- plocha lůžka dělená na tři části, samostatně nastavitelné (zádová, sedací a podnožní část)

- pacientské zatížení min. 240 kg

- zatížení podnožního dílu min. 150 kg

- rozměry 980 x 2130 mm +/- 10%

- minimální výška ložné plochy včetně matrace 580 mm

- maximální výška ložné plochy včetně matrace 990 mm

- elektromotorické polohování zádové a sedací části

- elektromotorické nastavování zdvihu

- mechanický nebo elektrický nastavitelný podnožní díl s možností zasunutí pod lůžko

- úhel nastavení zádového dílu min.  0° až + 60°

- úhel nastavení sedacího dílu min. 0° až + 15°

- možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní a zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele

- CPR poloha, manuální nastavení

- poloha Trendelenburg min. - 8°, elektricky nastavitelná

- záložní baterie

- nožní podpěry mechanicky nastavitelné do pozice opěr chodidel nebo do pozice lýtkových opěr, neodnímatelné

- dvojitá kolečka průměru min. 150 mm

- centrální brzda koleček

- 2x úchyt pro infuzní stojan

- ruční madla pro rodičku, odnímatelné nebo odklápěcí

- postranice sloužící zároveň jako madla (pár), neodnímatelná, sklopná, s integrovaným ovládacím panelem – el. ovládání výšky ložné plochy a náklonu zádového dílu rodičkou

- Integrovaný ovládací panel na obou stranách zádového dílu nebo v postranicích s ovládacími prvky (el. ovládání výšky ložné plochy, nastavení zádového a sedacího dílu, poloha Trendelenburg)

- napájení 230 V / 50 Hz

Příslušenství

- odnímatelné čelo lůžka

- nerezová nebo plastová odpadní nádoba včetně držáku