- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

s názvem „Plicní ventilátor pro dlouhodobou plicní ventilaci“

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 91 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále jen „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Plicní ventilátor pro dlouhodobou plicní ventilaci“

Předmět veřejné zakázky:

Pořízení plicního ventilátoru pro dlouhodobou plicní ventilaci včetně zajištění pozáručního servisu.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje ProEbiz

Veškeré informace týkající se výběrového řízení jsou k dispozici na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

- Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 798 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

S pozdravem

- Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

- Zadávací podmínky

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky

obsažené v této zadávací dokumentaci.

Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky,

termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 16, 664 91 Ivančice

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

Ing. Pavel Drozd, referent ZPT, tel. 546 439 619, 723 706 165, e-mail: drozd@nspiv.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

- pořízení plicního ventilátoru pro dlouhodobou plicní ventilaci, dále také „přístroj“;

- zajištění pozáručního servisu přístroje;

  - Specifikace plicního ventilátoru pro dlouhodobou plicní ventilaci:

- určený pro ventilaci dospělých a dětí;

- možnost řízených, podpůrných a odvykacích ventilačních režimů: VCV; PCV; V-SIMV; P-SIMV; PSV;

CPAP; APRV; dvouúrovňová tlaková ventilace; PRVC;

- neinvazivní ventilace NIV, kompenzace úniků, režim HFNC;

- dechový objem min. 20-2000 ml;

- dechová frekvence min. 1-100 d/min;

- I:E 	4:1 – 1:10;

- možnost rozšíření o další ventilační režimy;

- uvedení do chodu dle zadané hmotnosti pacienta IBW (kg) v kombinaci s výškou pacienta;

- barevná ovládací dotyková obrazovka velikost min. 12“ v kombinaci s otočným ovladačem, nastavitelný jas, výklopná obrazovka s nastavitelným úhlem sklonu;

- uživatelské rozhraní v českém jazyce;

- alarmová hlášení v českém jazyce, záložní ventilace při APNOE;

- inteligentní  alarmový management s dělením alarmů dle priority na vysoké, střední a nízké, fyziologické a technické, funkce Autolimitů alarmů;

- nezávislý chod ventilátoru na přívodních plynech – turbínová technologie hlučnost max. 45db, max. průtok min. 210 l/min;

- funkce Standby, automatická kompenzace Et, Trach trubice s nastavením průměru trubice a % kompenzace v rozsahu 0-100%;

- měření volumetrické kapnografie: integrovaná v přístroji, hodnoty zobrazené na obrazovce a trendové hodnoty, metodou mainstream, monitorování: EtCO2, Slope CO2, Vtalv, V“alv, V“CO2, VDaw, VDaw/TVe, VeCO2, ViCO2;

- nastavení FiO2: 21-100% (měření galvanickým článkem), pro odsávání funkce 100% O2 po dobu 2 minut, automatická detekce pacienta při rozpojení okruhu;

- Flow trigger min. 0,5 – 15 l/min, pressure trigger min. -10 až -0,5 cmH2O, nastavitelný náběh tlaku, expirační trigger s automatickou optimalizací podle stavu a potřeb pacienta

(vč. manuálního nastavení min. 10 – 85%);

- nastavení sigh metodou recruitmentu - ΔinPEEP min. 1-45cm H2O v intervalu min. 20s-80min

s nastavitelným počtem cyklů nádechu min. 1-20

- monitorování tlaku a průtoku, objemů (spontánních a řízených dechů), Ppeak, Pmean, Pplat, PEEP, RR, RSBi, WOB, TVe/IBW, FiO2, TVi, TVe, TVespn, Ftotal, Fmand, Fspn, MV, MVspn, MVleak, Rinsp, Rexp, Cstat, Cdyn;

- stálé zobrazení min. 9 měřených parametrů na obrazovce včetně nastavování alarmových hodnot, možnost konfigurace zobrazovaných měřených parametrů;

- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky a smyček, současné zobrazení až 4 křivek (smyček) s možností zastavení a proměřování na křivkách a smyčkách;

- zobrazení a uložení referenční smyčky spirometrie;

- trendové hodnoty ventilačních parametrů min. 70 hodin;

- monitorování plicní mechaniky;

- funkce: Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF, RCexp., manuální dech, O2 terapie;

- low inflation flow manévr pro měření infekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky pro optimalizaci PEEP;

- použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů, pacientský okruh bez přídavných externích senzorů pro měření ventilačních parametrů, integrovaný HEPA filtr;

- konektivita ventilátoru přes RJ45, USB;

- v případě urgentní ventilace spuštění přístroje bez nutnosti uživatelských testů;

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 180 min) s indikací stavu baterie, napájení 230V/50Hz;

- hmotnost ventilátoru max. 10 kg;

- součástí dodávky bude:

vozík (mobilní stojan) pro ventilátor;

rameno/držák pacientského okruhu;

rychloupínací systém pro možnost okamžitého použití ventilátoru pro transport;

- vestavěná synchronizovaná nebulizace s inspiriem pro podávání léků, nastavování automatického opakování průběhu nebulizace;

- základní sada spotřebního materiálu, nutného pro okamžité zahájení provozu;

Další požadavky:

•	dodání všech případných dalších částí přístroje nutných dle odborných znalostí uchazeče k zajištění provozu;

•	doprava přístroje do místa plnění, instalační a implementační práce;

•	zaškolení obslužného personálu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků;

•	záruka poskytovaná dodavatelem přístroje po dobu alespoň 24 měsíců s garancí opravy nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady;

•	po dobu poskytnuté záruční doby je provádění předepsaných pravidelných bezpečnostně-technických kontrol přístroje včetně náhradních dílů poskytováno bezplatně;

  - Pozáruční servis:

Pozáruční servis bude poskytován od ukončení záruční doby do 96 měsíců od počátku záruční doby.

V ceně pozáručního servisu jsou zahrnuty veškeré náklady na udržení přístroje v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce včetně provádění předepsaných pravidelných bezpečnostně-technických kontrol.

Veškeré náklady na odstranění závad způsobených neodbornou obsluhou, nedodržením kvality elektrické sítě v místě připojení, neoprávněným zásahem třetí osoby, vlivem požáru, vyšší mocí a nedodržením pokynů v návodu k obsluze hradí zadavatel.

Zadavatel požaduje dokončit opravu nejpozději do tří pracovních dnů od nahlášení požadavku na opravu.

Při nezprovoznění přístroje do tří pracovních dnů požaduje zadavatel zajistit náhradní řešení.

- Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba pořízení: 11-12/2019. 
Předání předmětu plnění nejpozději do šesti týdnů od podpisu kupní smlouvy.

- Místo plnění

- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 91 Ivančice.

- Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění následující kvalifikace, tj. prokázání základní, profesní a technické způsobilosti.

- Základní způsobilost

  - Způsobilým není účastník, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, Zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla zadavatele;  k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti jemuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

  - Je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka

  - Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat osoby uvedené v bodě 6.2 a vedoucí pobočky závodu.

Základní způsobilost se prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti tvoří přílohu této zadávací dokumentace).

- Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

Profesní způsobilost se prokáže předložením prostých kopií požadovaných listin.

Účastník zadávacího řízení může splnění kvalifikace prokázat rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

- Technická způsobilost

Technická způsobilost se prokáže předložením seznamu obdobných dodávek s realizačními náklady ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH realizovaných účastníkem v posledních třech letech s tím, že termín dokončení bude spadat do rozhodného období.

Seznam bude obsahovat:

název veřejné zakázky, kontaktní osoba, název kupujícího, celková cena za dodávku, termín realizace.

- Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

- Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 10. 2019, 10:00 hod

- Soutěžní kolo se uskuteční formou e-aukce dne 29. 10. 2019, 10:00 hod

- Prohlídka místa plnění

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky neproběhne prohlídka místa plnění

- Nabídková cena

Účastník v nabídce uvede:

cenu pořízení přístroje dle specifikace v bodě 2a);

cenu pozáručního servisu přístroje za jeden měsíc dle specifikace v bodě 2b);

délku záruční doby v měsících;

- Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, která se vypočte podle vzorce C = Cp + Cs x (96-Dz), kde
C = nabídková cena
Cp = cena pořízení přístroje
Cs = cena pozáručního servisu přístroje za 1 měsíc
Dz = záruční doba v měsících

Z uvedeného vzorce vyplývá, že nabídková cena je tvořená součtem ceny pořízení přístroje a ceny jeho pozáručního servisu.

Cena pozáručního servisu je ovlivněna délkou poskytnuté záruční doby.

Celková doba, po kterou bude uchazeč poskytovat služby, se skládá z doby poskytování záruky Dz (uvedena v kupní smlouvě) a z doby poskytování úplatného pozáručního servisu.

Celková doba poskytování služeb musí být 96 měsíců.

- Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou definovány návrhem kupní smlouvy a návrhem servisní smlouvy, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil souhlas s obchodními podmínkami v obou smlouvách podpisem oprávněné osoby a prostřednictvím elektronického nástroje je

Účastník zadávacího řízení do smluv doplní údaje ve všech žlutě označených polích a přiloží smlouvy v elektronické podobě ke své nabídce jako přílohu.

Údaje do červeně označených polí ve smlouvách doplní zadavatel na základě výsledku výběrového řízení a potvrzenou kompletní smlouvu zašle k podpisu vítěznému uchazeči. Úpravy textu smluv nejsou přípustné.

- Způsob podání nabídky a její obsah
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Výběrové řízení se bude skládat ze zadávacího kola, ve kterém předloží účastníci v elektronické podobě své cenové nabídky včetně všech požadovaných příloh, a aukčního kola, do kterého postoupí účastníci, kteří splní zadávací podmínky.

V rámci aukčního kola bude možno nabídkovou cenu pouze snižovat, při její změně se čas aukce prodlužuje.

Přihlášku společně s heslem obdrží účastník po vyplnění základních identifikačních údajů na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php, kde budou zveřejněny i veškeré další informace.
Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat:

- doplněné a potvrzené Čestné prohlášení viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace

- doplněný a potvrzený návrh Kupní smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;

- doplněný a potvrzený návrh Servisní smlouvy (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích,

- technickou specifikaci dodávky (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Tato specifikace bude tvořit přílohu č. 1 Kupní smlouvy;

- další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných zadavatelem.

- lhůta pro prokázání kvalifikace

- Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;

Příloha:
Příloha č. 1: Čestné prohlášení
Příloha č. 2: Kupní smlouva

Příloha č. 3: Servisní smlouva