Technická specifikace Zařízení

Kardiotokografy + centrální monitor – sestava

Centrální monitorovací stanice – 1ks

- Centrální jednotka určená pro provoz gynekologicko-porodnického oddělení (porodní sál, boxy, ambulance).

- Systém zajišťuje přenos dat ze stávajících kardiotokografů firmy Corometrics do centrální jednotky a nově používaných

- Centrální monitorovací jednotka určená k sledování CTG přístrojů.

- Systém musí umožnit ukládání naměřených parametrů plodů i rodičky

- Systém musí být vybaven vizuálními i akustický alarmy

- Systém musí umožnit následnou editaci monitorovaných parametrů matky a plodu monitorovaných kardiotokografy.

- Instalace systému bude provedena na virtuální server nemocnice

- Instalace systému bude provedena do rozvodů nemocniční sítě.

- Připojení CTG přístrojů do monitorovacího systému prostřednictvím stávající LAN nemocniční sítě (konektory RJ 45) propojených UTP kabelem kategorie 5e.

- Systém musí umožnit ukládání monitorovaných parametrů do paměti centrální stanice.

- Systém centrální stanice musí komunikovat se stávajícími kardiotokografy od firmy Corometrics a s nově pořizovanými

- Zobrazení náhledu monitorovaných parametrů musí být v jedné obrazovce.

- Centrální jednotka musí umožnit CTG analýzu FIGO (vyhodnocení záznamu CTG založená na kritériích FIGO musí rozlišovat mezi čtyřmi komponentami CTG: bazální úroveň, akcelerace, decelerace, amplituda oscilací).

- Součástí dodávky je PC, switch umožňující připojení min. CTG, tiskárna formátu A4, UPS vč. LCD monitoru s úhlopříčkou 22 palců, pro centrální stanici na centrálním pultu s držákem na zeď.

Kardiotokograf – 2ks

- Monitorované parametry: monitorace dvojčat, FEKG, NiBP, EKG matky prostřednictvím elektrod z hrudi pacientky, SpO2, komunikace s centrální monitorovací stanicí, komunikace telemetrickou jednotkou.

- Ovládání CTG monitoru musí být pomocí otočného multifunkčního tlačítka a tlačítek umístěných na čelním panelu přístroje

- Do záznamu CTG se musí přenášet všechny monitorované parametry v reálném čase

- K CTG přístroji se musí dát připojit telemetrická jednotka, která zajišťuje přenos monitorovaných parametrů: EKG matky, EKG plodu a kontrakce. Přenos musí být zajištěn jednou snímací sondou prostřednictvím nalepovací elektrody bez abdominálních pásů.

- Standardní termocitlivý skládaný papír

- Přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG

- K přístroji se musí dát připojit stimulátor na „buzení plodu“

- K přístroji se musí dát připojit bezkontaktní teploměr

- K přístroji se musí dát připojit ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu matkou.

- Nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min

- Možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu

- Regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu

- Nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu.

- Ultrazvuková sonda s minimálně 9ti krystalovou technologií ke každému přístroji

- Dodávka ke každému přístroji zahrnuje: 2x US sonda, 1 x TOCO sonda, 1x hadice vč. manžety pro měření NiBP, 1x saturační čidlo vč. propojovacího kabelu, 1x stolek pod CTG