Příloha č. 4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Plicní ventilátory pro NIP ARO – 4 ks

Požadavky:

- Přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu

- Ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína

- Dva vstupy pro připojení kyslíku: HPO – vysokotlaké připojení O2 a LPO – nízkotlaké připojení O2

- Přístroj s barevným dotykovým displejem min. 8“

Ventilační režimy alespoň:

- CMV, SIMV, PCV, P-SIMV

- PRVC nebo ekvivalent - objemem kontrolovaná tlakem řízená ventilace

- Ventilační režimy s garantovaným objemem

- Ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou

- APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, neinvazivní ventilace

- Automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta

- Sledování objemu, průtoku, tlaku v dýchacích cestách, sledování min. 3 křivek a 3 smyček v čase, min. 2 křivky současně

- Objem: jednotlivý a minutový objem

- Tlak: PEEP/CPAP, plateau, mean

- Čas: poměr l:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence

- Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu

- Monitoring plicní mechaniky - alespoň poddajnost, rezistence, automatické měření Auto PEEP, P0.1, RSB

- Akustické a optické alarmy chybových stavů

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2)

- Vestavěná, s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků

- Funkce standby

- Možnost rozšíření o tepelný zvlhčovač

- Pojízdný podvozek pod ventilátor a držák okruhů součástí nabídky a dodávky; odnímatelný vlastní ventilátor bez použití nástrojů

- Možnost rozšíření o integrovaný modul a čidlo měření volumetrické kapnometrie s monitorací eleminace CO2 v jednotlivém dechu i minutovém CO2

- Napájení standardní síťové 240 V / 50 Hz + bateriový provoz na min. 4 hod provozu

- Hmotnost přístroje bez podvozku včetně 1ks integrované baterie max. 5kg

Technické parametry minimální:

- Dechová frekvence - minimální rozsah 2-80 dechů/min

- Dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml

- Koncentrace kyslíku – nastavitelný minimální rozsah 21-100%

- PEEP – nastavitelný minimální rozsah 0-35 cmH2O

- Flow trigger – minimální rozsah 1-15 l/min.

- Citlivost expiračního triggeru – minimální rozsah 5-75%

- Špičkový inspirační průtok - min. 250 l/min.

- Inspirační čas  - minimální rozsah 0,1 – 10 s

- Stavitelný náběh tlaku

Příslušenství:

- 2ks kompletní pacientský jednorázový ventilační okruh ke každému přístroji

- Tlaková hadice pro přívod medicinálních plynů min. délky 3m