Příloha č. 4 výzvy

Požadované technické parametry anesteziologického přístroje : 2 ks

- výběr ventilačních režimů – VCV, PCV, SIMV, Man./Spont., PRVC nebo ekvivalent, PS-tlaková podpora

- ventilace dětí, novorozenců a dospělých

- ukazatel využití dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow vč. monitoringu spotřeby anestetik a mediplynů v ml., resp.L

- zobrazení trendových hodnot spotřeby O2 a využití čerstvé směsi

- elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem – bez řídicího plynu

- automatické elektronické směšování

- možnost použití jednorázových patron s vápnem

- vyhřívaný ventilátor-dýchací okruh

- nastavitelný flowtriger – v rozsahu pro děti i dospělé

- ukazatel kompletní monitorace analýzy plynů ( insp. a exp. hodnoty O2, N2O, CO2, anestetika )

- paramagnetické měření O2

- měření MAC a xMAC s možností přepočtu na věk pacienta

- elektronické míchání čerstvé směsi s ochranou proti hypoxické směsi

- barevná, 12“ obrazovka – min. 3 křivky

- monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty

- grafické zobrazení tlakové, objemové, průtokové a CO2 křivky

- monitorace plicní mechaniky

- externí 02 průtokoměr

- ovládání v českém jazyce

- ejektorová odsávačka

- odsávání anesteziologických plynů

- osvětlení psací plochy

- rameno na hadice

- možnost variantní konfigurace přístroje

- umístění dvou odpařovačů anestetik

- záložní zdroj napájení - min. 90 min.

- možnost umístění tlakových lahví na přístroji

- snadná údržba a čištění

- rameno na monitor

- odpařovač na Sevofluran 1ks: pro jeden přístroj

- připojení stávajícího odpařovače na Sevofluran

- kompatibilita ze stávajícím systémem

- Monitor vitálních funkcí , min.5-ti kanálový

- umístění na otočné rameno

- měření :SpO2, NIBP, EKG, Resp., teplota, 2xIBP ,oxykardiorespirogram

- kompatibilita ze stávajícím systémem

- možnost rozšíření: měření BIS,NMT

- Velikost obrazovky LCD-TFT min. 10“

- Snadné stejné intuitivní ovládání, ne touch screen

- Uživatelsky konfigurovatelná obrazovka

- Možnost rozšíření na 8 kanálů

- grafické a tabulární trendy 24 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min.

- lékové kalkulace

- automatický záznam událostí včetně křivek  s možností zpětného vyvolání, archivace, tisku

- možnost uložení až 4 nastavení monitoru

- monitorace základních arytmiíí

-      Vestavěná baterie  na min. 3 hodiny provozu s automatickým dobíjením ze sítě

- Možnost použití pro transport pacienta

- Použití pro všechny kategorie pacientů

- eliminace falešných alarmů – ACE filter

- Snadná manipulace, snadná údržba