Technická specifikace Zařízení

Digitální pojízdný rentgenový přístroj

Pojízdný rentgenový snímkovací přístroj pro snímkování na lůžku s výstupním výkonem

min. 30 kW.

- snadná manévrovatelnost při snímkování i při přesunu přístroje

- hmotnost přístroje max. 180kg

- šířka přístroje max. 70 cm

- antistatická kola, parkovací brzda

- napájení 230V, 50 Hz, max. 16 A

- zásobník na min. 2 kazety 35x43 cm

- výškově nastavitelné rameno s RTG zářičem

- rozsah nastavení výšky zářiče od země min.  71 cm – 200 cm

- rotace zářiče okolo horizontální osy min. + 90°/ -90°

- nastavení sklonu zářiče, min. v rozsahu -45°/ +160° okolo dlouhé osy zářiče

- jednotka kolimátoru s LED světlem s časovačem s možností rotace min. +/-90°

- měřidlo ohniskové vzdálenosti

- vysokofrekvenční generátor RTG záření

- výkon min. 30kW

- frekvence invertoru min. 40 kHz

- snímkovací napětí min.v rozsahu 40 – 125 kV s krokem 1kV

- expoziční čas min. v rozsahu 1 ms – 3 s

- nastavení mAs min. v rozsahu 0,1 – 300 mAs

- tepelná kapacita anody nejméně 100 kHU

- rotační anoda rentgenky.

- velikost malého ohniska max. 0,8 mm.

- velikost velkého ohniska min. 1,0 mm.

- měřič dávky RTG záření (DAP metr)

- ovládací dotykový panel min. 8“

- programovatelné anatomické předvolby

- ruční spínač expozice na min. 3m dlouhém kabelu

DR Ovládací stanice:

- ovládací panel s digitálním displejem

- baterie vyměnitelná za chodu

- kompatibilní s nabízeným detektorem

- řídící software umožňující zadávání pacientských dat, stažení pacientských dat informačního systému nemocnice (worklist) s digitálním zpracováním obrazu včetně zpracování obrazu v postprocesingu, náhled pořízených obrazů a jejich odeslání do PACS systému zadavatele (AMIS PACS Flex server)

- DICOM 3.0 minimálně worklist, store

DETEKTOR:

- konverzní materiál: CSI

- mobilní, bezdrátový – určený pro snímky volných projekcí

- rozměry panelu: velikost standardní RTG kazety 35x43cm (ISO4090)

- velikost obrazového bodu max. 140x140um

- konstrukčně uzpůsobený pro zvýšené mechanické namáhání, nosnost min.160 kg váhy rozložené na plochu detektoru

- 2x ochranný kryt detektoru

- napájení výměnnými akumulátory, možnost výměny za chodu pro zajištění nonstop nezávislého provozu detektoru, kapacita baterie musí dostačovat minimálně pro 300 snímků – min. 3ks součástí dodávky

- nabíječka baterií

- rtg ochranné stínící pomůcky (2x zástěra 0,35mm Pb, 2x límec 0,5mm Pb)

Diagnostická pracovní stanice pro lékařské popisování

- 2 ks lékařských, diagnostických barevných monitorů:

- 3MP certifikovaný medicínský monitor

- Úhlopříčka obrazu min. 21“

- Rozlišení min. 3 Mpix

- Maximální svítivost min. 800 cd/m2

- Kalibrovaná svítivost bílé barvy 400 cd/m2

- Kontrast min 1400:1

- Zabudovaný přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality osvětlení

- Senzor okolního osvětlení

- senzor přítomnosti osoby před monitorem

- Display Port, DVI-D

- portrait/landscape mode

- Součástí je i vysoce výkonná grafická karta min. 10 bit kompatibilní s dodávanými monitory s pamětí min. 4 GB

- Hardware pracovní stanice:

- Procesor Intel: min. Intel Core i7, (min. 4 jádra, min. 3,3 MHz, (nebo výkonnější))

- Dostatečně výkonné chlazení pro nepřetržitý provoz, nízká hlučnost

- Min. 16 GB RAM

- 1x SSD 256 GB

- Min. 1TB HDD pro data

- LAN ethernet připojení 10/100/1000

- CD/DVD RW mechanika

- USB podsvícená klávesnice, USB myš

- Zdroj min. 500 W

- 1x běžný monitor pro zobrazení NIS a ovládání stanice, min. 1280x1024pix, min. 19“

- OS MS Windows 10 Pro CZ 64-bit

- Diagnostický lékařský software Tomocon:

- Radiologický software pro zobrazení, popisování a úpravu obrazů

- Jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní, přístup k archivu snímků PACS, DICOM modality, nebo CD/DVD

- České uživatelské rozhraní SW

- Plně DICOM 3.0 kompatibilní, přímé spojení s libovolným DICOM zařízením

- Podpora všech DICOM formátů obrazu

- Podpora provozu na platformách Windows

- Manipulace s obrazem v reálném čase

- Možnost více monitorového zobrazení

- Měřící nástroje

- MPR, MIP,

- Definování ROI, 3D zobrazování

- Definování a správa protokolů

- Možnost přehledu náhledů

- Přehrávání multi-framových snímků

- Vypalování CD/DVD s prohlížečem snímků

- Definování a okamžitý přístup ke klíčovým snímkům

- Možnost anonymizace

- Export snímků do různých formátů (DICOM, JPEG, BMP, TIFF, AVI)

Požadujeme kompatibilitu se stávajícím detektorovým vybavením DR zadavatele:

bezdrátový DR panel CSI Carestream DRX Plux 35 x 43 cm