ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k projektu s názvem:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JMK

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Název zakázky: Dodávka sad měřících přístrojů

Identifikační údaje

Zadavatel:  Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko

IČ: 62073133

DIČ: zadavatel není plátce DPH

Sídlo: Seifertova 13, 678 01 Blansko

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Radek Petřík, ředitel školy

Kontaktní osoba: Mgr. David Kopal

Kontaktní adresa: Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko

Kontaktní e-mail: kopal.david@centrum.cz

Druh zakázky: dodávka

Specifikace předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který pro vyzyvatele zajistí dodávky sad měřících přístrojů a příslušných licencí k software podle licenčních podmínek,

cena každé jednotlivé sady bez licence nesmí být vyšší než 40 000 Kč včetně DPH.

Předmětem veřejné zakázky tedy je:

- sada A – 8 ks

- ampérmetr (dle popisu dále)

- siloměr (dle popisu dále)

- voltmetr (dle popisu dále)

- tlakový senzor (dle popisu dále)

- ampérmetr založený na Hallově jevu (dle popisu dále)

- datalogger (dle popisu dále)

- ochranný gumový obal pro datalogger (dle popisu dále)

- senzor osvětlení (dle popisu dále)

- ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) (dle popisu dále)

- teslametr (dle popisu dále)

- bodový teploměr (dle popisu dále)

- sada B – 4 ks - senzor tlaku krve (dle popisu dále) - senzor koncentrace oxidu uhličitého (dle popisu dále) - senzor elektrického náboje (dle popisu dále) - kyvety pro kolorimetr – 100 ks (dle popisu dále) - chemicky odolné čidlo pro měření teploty (dle popisu dále) - senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu (dle popisu dále) - pH senzor – 2 ks (dle popisu dále) - chemicky odolný nerezový teploměr – 2 ks (dle popisu dále) - plastová průhledná nádoba se dvěma otvory pro senzor – 2 ks (dle popisu dále) - plastová průhledná nádoba s jedním otvorem pro senzor – 2 ks (dle popisu dále) - sada C – 3 ks - plastová průhledná nádoba se dvěma otvory pro senzor – 2 ks (dle popisu dále) - senzor koncentrace chloridových iontů (dle popisu dále) - školní třísvodový EKG senzor (dle popisu dále) - náhradní nalepovací elektrody pro EKG senzor – 200 ks (dle popisu dále) - senzor síly stisku ruky (dle popisu dále) - rozhraní pro připojení tří analogových a dvou digitálních senzorů (dle popisu dále) - spirometr pro měření objemového průtoku (dle popisu dále) - adaptér pro připojení senzoru plynného kyslíku ke spirometru (dle popisu dále) - antibakteriální filtry pro spirometr – 10 ks (dle popisu dále) - vyměnitelné náustky pro spirometr – 90 ks (dle popisu dále) - sada D – 2 ks - senzor rychlosti větru (dle popisu dále) - tlakové čidlo (dle popisu dále) - senzor koncentrace vápenatých iontů (dle popisu dále) - kolorimetr pro měření transmitance a absorbance (dle popisu dále) - senzor vodivosti (dle popisu dále) - stojan na deset kyvet do kolorimetru (dle popisu dále) - senzor tepové frekvence (dle popisu dále) - senzor rychlosti toku vody (dle popisu dále) - senzor srdečního tepu (dle popisu dále) - náhradní baterie pro datalogger (dle popisu dále) - sada E – 1 ks - kalibrační pufry (dle popisu dále) - skladovací roztok pro pH senzor (dle popisu dále) - spirometr pro měření objemového průtoku vzduchu (dle popisu dále) - senzor UVA záření – 2 ks (dle popisu dále) - teplotní čidlo – 2 ks (dle popisu dále) - adaptér pro připojení senzoru plynného kyslíku ke spirometru (dle popisu dále) - antibakteriální filtry pro spirometr – 10 ks (dle popisu dále) - náhradní měřící hlavice pro spirometr – 2 ks (dle popisu dále) - vyměnitelné náustky pro spirometr – 30 ks (dle popisu dále) - svorky na nos pro spirometr – 20 ks (dle popisu dále) - nádoba pro sběr vzorků vody z hloubky – 2 ks (dle popisu dále) - sada F – 1 ks - plošina pro měření síly stojícího člověka (dle popisu dále) - dráha s vozíčky (dle popisu dále) - fotobrána – 8 ks (dle popisu dále) - sada G – 1 ks - spektrofotometr (dle popisu dále) - rozhraní pro připojení tří analogových a dvou digitálních senzorů – 2 ks (dle popisu dále) - sada H – 1 ks - senzor ethanolových par (dle popisu dále) - zesilovač napětí pro potlačení šumu a přizpůsobení výstupního napětí senzorů (dle popisu dále) - bezkontaktní infrateploměr – 2 ks (dle popisu dále) - ochranný gumový obal pro datalogger (dle popisu dále) - senzor koncentrace amonných iontů – 2 ks (dle popisu dále) - teploměr pro teploty –200°C až +1400°C (dle popisu dále) - sada I – 1 ks - senzor koncentrace dusičnanových iontů – 2 ks (dle popisu dále) - senzor relativní vlhkosti vzduchu – 2 ks (dle popisu dále) - pás pro monitorování dýchání – 2 ks (dle popisu dále) - senzor salinity (dle popisu dále) - senzor vlhkosti půdy – 2 ks (dle popisu dále) - sada J – 1 ks - optický senzor kyslíku rozpuštěného ve vodě – 2 ks (dle popisu dále) - senzor oxidačně–redukčních potenciálů (dle popisu dále) - sada K – 1 ks - hlukoměr – 2 ks (dle popisu dále) - nefelometr – 2 ks (dle popisu dále) - detektor alfa, beta a gama – 2 ks (dle popisu dále) příslušenství - spektrofotometr měření absorbance vzorků v kyvetě (dle popisu dále) - rozhraní pro připojení tří analogových a dvou digitálních senzorů – 4ks (dle popisu dále) software - standardizovaný (již existující) software umožňující bezdrátové propojení dataloggeru s počítačem (dle popisu dále) - standardizovaný (již existující) software pro práci se senzory (dle popisu dále) Technické specifikace: Zadavatel požaduje dodání nových výrobků, nikoli použitých či repasovaných. ## 8× sada A obsahující: - ampérmetr, rozsah ±500 mA, citlivost, 1 mA, frekvence měření 10 kHz - siloměr pro tlak i tah, rozsah oběma směry 50 N s citlivostí 0,1 N, v rozsahu do 5 N citlivost 0,01 N - voltmetr, rozsah ±5 V, citlivost 0,005 V, frekvence měření 100 kHz - tlakový senzor, rozsah 0 až 200 kPa, citlivost 50 Pa, stříkačka se závitem pro přišroubování k senzoru, hadička se závitem, zátka do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru - ampérmetr založený na Hallově jevu, rozsah ±10 A, citlivost 5 mA - datalogger s těmito parametry - barevný dotykový displej (nejméně 800 × 480 bodů) - hmotnost do 500 g - software dataloggeru v češtině - možnost připojit současně tři senzory - určený pro práci v terénu, výdrž akumulátoru na jedno nabití aspoň 3 hodiny - funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB - kompatibilní s dodaným softwarem pro počítač - naměřená data lze uložit na USB flash disk - kompatibilní s nabízenými senzory - integrovaný GPS modul (globální navigace) a 3D akcelerometr - umožňuje pomocí WiFi propojení s okolními notebooky, tablety a telefony s operačním systémem, kterými lze z těchto zařízení též ovládat měření, prohlížet a zpracovávat naměřená data - zabudovaný dvoukanálový tónový generátor (nastavení amplitudy, frekvence a průběhu – sinus, pila, obdélníky) - umožňuje bezdrátové propojení s počítačem a následnou duplikaci displeje dataloggeru v reálném čase na monitor počítače - vzorkovací frekvence 100 kHz - umožňuje přímo na displeji dataloggeru zobrazovat pracovní instrukce pro žáky včetně formátování (tučné písmo, barvy, odrážky, odstavce, nadpisy) a vkládání obrázků - ochranný gumový obal pro datalogger, chrání před nárazem, pocákáním a prachem, nebrání v práci s dataloggerem - senzor osvětlení s rozsahem 0 lx až 150 000 lx, v rozsahu do 500 lx citlivost 0,2 lx, v rozsahu do 5 000 lx citlivost 2 lx, v rozsahu do 150 000 lx citlivost 50 lx, možnost měřit s frekvencí 10 kHz, přívodní kabel k rozhraní má délku aspoň 100 cm - ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar), rozsah měření 20 cm až 5 m, frekvence zaznamenávání hodnot 30 Hz, polohovatelná hlavice umožňující volit směr měření při fixní poloze těla sonaru - teslametr, rozsah ±5 mT, v rozsahu ±0,2 mT citlivost 0,0002 mT, v rozsahu ±5 mT citlivost 0,005 mT - bodový teploměr, maximální rozměr měřicí části 3 mm, rozsah -20 °C až 110 °C, přesnost ±0,2 °C při teplotě 0 °C, přesnost ±0,5 °C při teplotě 100 °C, citlivost 0,1 °C do teploty 100 °C, citlivost 0,25 °C nad teplotu 100 °C ## 4× sada B obsahující: - senzor tlaku krve, měří systolický a diastolický tlak a tepovou frekvenci, umožňuje zobrazit průběh fluktuací tlaku během procesu měření - senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, rozsah 0 až 10 %, v rozsahu 0 až 1 % citlivost 0,0005 %, v rozsahu 0 až 10 % citlivost 0,005 % - senzor elektrického náboje, rozlišuje polaritu, rozsah ±100 nC - 100 kyvet pro kolorimetr - chemicky odolné čidlo pro měření teploty (lze měřit v kyselinách i zásadách) připojitelné přes USB k počítači, rozsah čidla -20 °C až 110 °C, přesnost 0,5 °C, citlivost 0,1 °C - senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu, rozsah 0 až 25 %, citlivost 0,01 % - 2× pH senzor, měří v teplotním rozsahu 5 °C až 80 °C, možnost používat bez kalibrace, kalibrace je možná, kalibraci lze uložit přímo v senzoru - 2× chemicky odolný nerezový teploměr (lze měřit v kyselinách i zásadách) s rozsahem -40 °C až 135 °C, při teplotě 0 °C přesnost ±0,2 °C, při teplotě 100 °C přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C - 2× plastová průhledná nádoba s otvory pro senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu a senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu, objem 250 ml - 2× plastová průhledná nádoba s jedním otvorem pro senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu ## 3× sada C obsahující: - 2× plastová průhledná nádoba s otvory pro senzor koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu a senzor koncentrace kyslíku ve vzduchu, objem 2 000 ml - senzor koncentrace chloridových iontů, rozsah 0,10 mg/l až 10 000 mg/l, citlivost: 1 % z měřené hodnoty, rozsah pH 2 až 12, teplotní rozsah 0 °C až 50 °C - školní třísvodový EKG senzor, 90 kusů nalepovacích elektrod - 200 kusů náhradních nalepovacích elektrod pro EKG senzor - senzor síly stisku ruky, rozsah 0 až 600 N, přívodní kabel délky nejméně 100 cm - rozhraní pro připojení tří analogových a dvou digitálních senzorů přes USB k počítači, vzorkovací frekvence 100 kHz - spirometr pro měření objemového průtoku (litry za sekundu) vzduchu při nádechu i výdechu, ukazuje též celkový objem nadechnutého/vydechnutého vzduchu, vyměnitelné a čistitelné díly, antibakteriální filtr, svorka na nos - adaptér slouží pro připojení senzoru plynného kyslíku ke spirometru - vhodné pro studium dýchání - 10 kusů antibakteriálních filtrů pro spirometr - 90 kusů vyměnitelných náustků pro spirometr ## 2× sada D obsahující: - senzor rychlosti větru, rozsah: 0,5 m/s až 30 m/s - tlakové čidlo s citlivostí 10 Pa a rozsahem 80 kPa až 120 kPa, přišroubovatelná hadička pro měření hydrostatického tlaku - senzor koncentrace vápenatých iontů, rozsah 0,20 mg/l až 40 000 mg/l, citlivost: 2 % z měřené hodnoty, rozsah pH 3 až 10, teplotní rozsah 0 °C až 50 °C - kolorimetr pro měření transmitance a absorbance, rozsah (transmitance) 10 % až 90 %, rozsah (absorbance) 0,05 až 1, rozlišení 0,2 % (transmitance), měří na 4 různých vlnových délkách viditelného spektra - jedna vlnová délka větší než 600 nm, jedna mezi 550 nm a 600 nm, jedna 450 nm až 550 nm, jedna pod 450 nm - senzor vodivosti - automatická teplotní kompenzace v rozsahu 5 °C až 35 °C - v rozsahu 0 až 200 mikrosiemens/cm citlivost 0,1 mikrosiemens/cm a přesnost ±2 mikrosiemens/cm - v rozsahu 0 až 2 000 mikrosiemens/cm citlivost 1 mikrosiemens/cm a přesnost ±20 mikrosiemens/cm - v rozsahu 0 až 20 000 mikrosiemens/cm citlivost 10 mikrosiemens/cm a přesnost ±200 mikrosiemens/cm - stojan na deset kyvet do kolorimetru - senzor tepové frekvence sestávající s pásu okolo hrudníku a jednotky pro připojení k dataloggeru nebo rozhraní pro připojení k počítači; pás s připojovací jednotkou komunikuje bezdrátově - senzor rychlosti toku vody, rozsah 0 až 4 m/s, citlivost 0,01 m/s, přesnost ±0,05 m/s, přívodní kabel délky 5 metrů - senzor srdečního tepu s úchyty pro ruce - náhradní baterie pro datalogger ## 1× sada E obsahující: - kalibrační pufry pro pH 4, 7 a 10, čtyři kusy od každé hodnoty - skladovací roztok pro pH senzor (0,5 litru) - spirometr pro měření objemového průtoku (litry za sekundu) vzduchu při nádechu i výdechu, ukazuje též celkový objem nadechnutého/vydechnutého vzduchu, vyměnitelné a čistitelné díly, antibakteriální filtr, svorka na nos - 2× senzor UVA záření, rozsah 320 nm až 390 nm, citlivost 5 mW/m2 - 2× teplotní čidlo, rozsah -50 °C až 150 °C, přesnost ±0,2 °C, citlivost 0,1 °C, délka přívodního kabelu 30 m - adaptér slouží pro připojení senzoru plynného kyslíku ke spirometru - vhodné pro studium dýchání - 10 kusů antibakteriálních filtrů pro spirometr - 2× náhradní měřicí hlavice pro spirometr - 30 kusů vyměnitelných náustků pro spirometr - 20 kusů svorek na nos pro spirometr - 2× nádoba pro sběr vzorků vody z hloubky do 10 m, objem 1,5 litru, mechanismus dálkového uzavření nádoby ## 1× sada F obsahující: - plošina pro měření síly stojícího člověka, rozměry 25 cm × 25 cm až 35 cm × 35 cm, měří tah i tlak, v tahu do 200 N citlivost 0,5 N, do 800 N citlivost 1,5 N, v tlaku do 800 N citlivost 0,5 N, do 3500 N citlivost 1,5 N, frekvence měření 100 Hz - dráha s vozíčky - délka 1 m - dva vozíky, jeden z vozíků vybaven pružinou pro pružné srážky - možnost nastavení sklonu dráhy (nakloněná rovina) - vyrovnání do vodorovné polohy pomocí vyrovnávacích šroubů - kladka s úchytem (možnost rozjíždění vozíku pomocí závaží zavěšeného přes kladku) - možnost fixování sonaru k dráze - možnost fixování siloměru k vozíku - 8× fotobrána zaznamenávající časy přerušení a dopadu paprsku (1. zabudovaný infračervený zdroj a detektor, 2. na vnější části senzoru detektor reagující na světlo červeného laserového ukazovátka), frekvence měření 100 kHz ## 1× sada G obsahující: - 1× spektrofotometr pro měření absorbance vzorků v kyvetě - rozsah 400 nm až 900 nm - rozlišení 1 nm - přesnost 3 nm - umožňuje měřit díky optickému kabelu spektra vnějších zdrojů jako zářivka nebo výbojové trubice - zabudované excitační zdroje světla o vlnových délkách 405 nm a 500 nm pro fluorimetrická měření - připojení přes USB do počítače - lze připojit též k dataloggeru - 2x rozhraní pro připojení tří analogových a dvou digitálních senzorů přes USB k počítači, vzorkovací frekvence 100 kHz ## 1× sada H obsahující: - senzor ethanolových par, rozsah 0 až 3 %, citlivost 0,001 % při koncentraci do 1 %, citlivost 0,01 % při koncentraci do 2 %, citlivost 0,02 % při koncentraci do 3 % - zesilovač napětí pro potlačení šumu a přizpůsobení výstupního napětí senzorů, zesílení 1,5×, 3×, 15×, 75×, 150×, frekvenční odezva 200 Hz, impedance 1 megaohm - 2× bezkontaktní infrateploměr, rozsah -20 °C až 400 °C, citlivost 1 °C, přesnost ±3 °C nebo 3 % z rozsahu (podle toho, co je větší), lze připojit k dataloggeru nebo přes rozhraní k počítači, ale lze provozovat i samostatně (vlastní akumulátor/baterie a displej) - ochranný gumový obal pro datalogger, chrání před nárazem, pocákáním a prachem, nebrání v práci s dataloggerem - 2× senzor koncentrace amonných iontů, rozsah 0,1 mg/l až 15 000 mg/l, citlivost: 1 % z měřené hodnoty, rozsah pH 4 až 10, teplotní rozsah 0 °C až 50 °C - teploměr pro teploty -200 °C až + 1400 °C, odolný vůči plameni, citlivost 0,5 °C, při teplotě do 1000 °C přesnost ±5 °C, při teplotě nad 1000 °C přesnost ±20 °C ## 1× sada I obsahující: - 2× senzor koncentrace dusičnanových iontů, rozsah 0,1 mg/l až 10 000 mg/l, citlivost: 1 % z měřené hodnoty, rozsah pH 3 až 10, teplotní rozsah 0 °C až 50 °C - 2× senzor relativní vlhkosti vzduchu, pracuje v teplotním rozsahu 0 °C až 80 °C, přesnost ±10 % při teplotě 25 °C, citlivost 0,05 % - 2× pás pro monitorování dýchání, navléká se okolo hrudníku a připojuje k tlakovému senzoru, pomocí změn tlaku způsobených napínáním pásu při dýchání dovoluje monitorovat změny dechové frekvence a hloubky dýchání - 1× senzor salinity, rozsah 0 až 5 %, rozlišení 0,005 %, přesnost ±0,05 %, automatická teplotní korekce v rozmezí 5 °C až 35 °C - 2× senzor vlhkosti půdy, rozsah 0 až 45 %, citlivost 0,1 %, přesnost ± 5 % ## 1× sada J obsahující: - 2× optický senzor ve vodě rozpuštěného kyslíku, rozsah 0 až 20 mg/l, citlivost 0,01 mg/l, přesnost 0,2 mg/l, senzor je založen na optickém měření (nikoliv membránovém), při měření není nutno vzorek míchat - senzor oxidačně-redukčních potenciálů, rozsah -450 mV až 1100 mV, citlivost 0,5 mV, teplotní rozsah 0 °C až 50 °C ## 1× sada K obsahující: - 2× hlukoměr, rozsah 40 dB až 120 dB, citlivost 0,1 dB, přesnost 3 dB, provoz samostatně na baterie či akumulátor (umožňuje měřit i bez připojení k dataloggeru či počítači), lze připojit též k dataloggeru či přes rozhraní k počítači - 2× nefelometr, rozsah 0 až 200 NTU, citlivost 0,25 NTU - 2× detektor alfa, beta a gama záření obsahující Geigerovu-Müllerovu trubici, provozní teplota -20 °C až 50 °C, LED indikace záchytu ## 1× příslušenství: - 1× spektrofotometr pro měření absorbance vzorků v kyvetě - rozsah 400 nm až 900 nm - rozlišení 1 nm - přesnost 3 nm - umožňuje měřit díky optickému kabelu spektra vnějších zdrojů jako zářivka nebo výbojové trubice - zabudované excitační zdroje světla o vlnových délkách 405 nm a 500 nm pro fluorimetrická měření - připojení přes USB do počítače - lze připojit též k dataloggeru - 4x rozhraní pro připojení tří analogových a dvou digitálních senzorů přes USB k počítači, vzorkovací frekvence 100 kHz ## 1× software: - Standardizovaný (již existující) software umožňující bezdrátové propojení dataloggeru s počítačem a následnou duplikaci displeje dataloggeru v reálném čase na monitor počítače. - Standardizovaný (již existující) software pro práci se senzory - pracuje se všemi požadovanými senzory, rozhraními a dataloggerem - multilicence pro libovolný počet školních počítačů, domácích počítačů učitelů a domácích počítačů žáků - software plně přeložen do češtiny - možnost uložení konfigurace senzoru pro pozdější znovuotevření bez nutnosti opětovného nastavování - možnost tvorby jednoduchých pracovních listů (text, obrázky, konfigurace senzorů, stránkování) - možnost proložení dat přímkou či složitějšími křivkami - možnost zobrazení jen naměřených bodů nebo spojování naměřených bodů - možnost nastavení parametrů experimentu (frekvence, délka měření, možnost měření pouze zvolených událostí s ručním vkládáním některých hodnot) - možnost zobrazení více grafů současně (například proud na čase a napětí na čase) - možnost libovolného nastavování proměnných na jednotlivých osách (například při měření proudu a osvětlení vytvořit graf závislosti osvětlení na proudu či obráceně) - možnost přidat druhou svislou osu (například vlevo proud, vpravo napětí) - možnost zobrazení více průběhů měření do jednoho grafu - možnost vytvářet uživatelské funkce (sečtení dvou naměřených veličin, vyhlazování apod.) - možnost změny barvy čar jednotlivých průběhů v grafu - možnost přidávání popisků k jednotlivým naměřeným průběhům - zobrazení tabulkou, grafem či okamžitou hodnotou - možnost odečtu přesné naměřené hodnoty z grafu (respektive dvojice hodnot x, y) - automatická volba měřítka pro efektivní využití plochy grafu - umožňuje kreslení hypotéz (odhadů průběhů v grafech) - umožňuje nulování senzorů jedním kliknutím - umožňuje kalibraci senzorů a její uložení - umožňuje export dat do tabulkového editoru a import dat z dataloggeru - obsahuje nástroje pro videoanalýzu (možnost importovat video, definovat soustavu souřadnic a měřítko, snímek po snímku označovat souřadnice bodů na videu, nastavitelný krok trasování na více než jeden snímek, lze definovat a ve videu vyznačovat více než jednu veličinu - například střed a konec letícího předmětu) - umožňuje přehrávání naměřených dat v reálném čase, zrychleně či zpomaleně (simulace průběhu měření na již naměřených datech) - pro operační systém plně kompatibilní s operačním systémem, který používá zadavatel (Windows 7 a Windows 8, 32bit i 64bit) Senzory, software a dataloggery musejí být vzájemně kompatibilní včetně autodetekce čidel.

Další informace Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tuto část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů, že řešení, které použil a jím navržené materiály, výrobky nebo služby jsou technicky srovnatelné nebo lepší. Uchazeč využije přílohy č. 4 a upraví sloupec technické specifikace. Další požadavky zadavatele - Zadavatel požaduje záruku za dodávky v délce min. 36 měsíců - Záruční servis je poskytován bezplatně. - Možnost pozáručního servisu a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) po dobu 3 let od konce záruční doby v rozsahu záručního servisu. - Závady bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracovníků na kontakty, které budou uvedeny v budoucí smlouvě. - Dodavatel pro účely hlášení závad poskytne jedno telefonní číslo, jednu e-mailovou adresu, které budou uvedeny v budoucí smlouvě a budou v případě potřeby aktualizovány. - Hlášení závad bude prováděno telefonicky na stanovené telefonní číslo v době od 8,00 do 16,00 hod nebo e-mailem - Záruční opravy budou provedeny ve lhůtě 14 kalendářních dnů od nahlášení. - Zadavatel požaduje dodávaná zařízení dopravit a uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu. - Zájemce musí ve své nabídce jasně specifikovat jednotlivé komponenty. - Zadavatel požaduje 15 denní zkušební provoz Technické specifikace jsou pro uchazeče závazné a tyto parametry jsou stanoveny jako minimální. Lze nabídnout zboží, které má kvalitativně lepší parametry. Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti na zadávacím řízení. ## Uchazeč musí do své nabídkové ceny zahrnout veškeré práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky Klasifikace předmětu veřejné zakázky - kód CPV 38000000-5 název - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) Podání společné nabídky Předmět veřejné zakázky může být plněn několika dodavateli společně, přičemž za tímto účelem musí tito dodavatelé podat společnou nabídku. Současně s doklady prokazujícími splnění základních kvalifikačních předpokladů jednotlivých dodavatelů a výpisy z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud jsou v ní zapsáni) jsou tito dodavatelé povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V takovém případě se tito dodavatelé považují za jednoho uchazeče. Zadávací lhůta činí 120 dnů a začíná běžet v souladu s § 43 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Doba a místo plnění veřejné zakázky Zadavatel požaduje splnění dodávky nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Uchazeč je však oprávněn navrhnout termín kratší. Veškeré činnosti spojené s realizací veřejné zakázky musí být provedeny v termínu, který je uveden jako limitní termín dokončení plnění veřejné zakázky. Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení předmětu veřejné zakázky, vyklizení místa plnění, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších dokladů nutných k řádnému užívání předmětu dodávky a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu dodávky. Omezující podmínky vztahující se k času plnění Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky následující omezení: • Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné kupní smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení, zejména s ohledem na poskytování finančních prostředků od poskytovatele dotace. Místem plnění zakázky je adresa zadavatele, Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko. Hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provedeno dle § 78 odst. 1 písm. b) a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší celková nabídková cena včetně DPH. V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny za plnění předmětu této zakázky v Kč včetně DPH. Požadavky na kvalifikaci Ve smyslu § 51 odst. 4 zákona pokud není-li dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona. Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 57 zákona. Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Součástí osvědčení musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším tří měsíců. Předloží-li dodavatel výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona, tj. (viz příloha č. 1 k této zadávací dokumentaci). Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže uchazeč předložením: - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání nabídky. - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listiny či licence apod.), Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění podepsaný oprávněnou osobou. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 3 dodávky, jejímž předmětem byla dodávka měřících přístrojů (odpovídající předmětu zadávané zakázky) v minimální výši 400 000 Kč,- Kč včetně DPH za každou jednu zakázku. Ze seznamu bude patrný název akce, doba plnění, finanční objem a kontaktní osoba. Požadavky na zpracování nabídky - Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“). Originál i kopie budou viditelně označeny. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k zastupování uchazeče. - Nabídka musí obsahovat vyplněný krycí list nabídky, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace a návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný vzor kupní smlouvy tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. - Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou. Nabídka by měla být svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. - Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele, a to v pracovních dnech v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin. Dne 28. 1. 2014 je možné podat nabídku od 08:00 hodin do 15:00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. - Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat jak originál, tak kopii nabídky. Obálka bude uzavřena a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: NEOTVÍRAT – VŘ – Dodávka sad měřících přístrojů. Na obálce musí být adresa, na níž je možno zaslat uchazeči oznámení dle § 71 odst. 6 zákona. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. - Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Oba dokumenty (nabídka i návrh kupní smlouvy) musí být podepsány osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem či za uchazeče. V tomto případě musí být předložena plná moc nebo pověření s úředně ověřenými podpisy. Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídek a se zadávací dokumentací. Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v české měně v členění na cenu celkem bez DPH v Kč, výši DPH v %, výši DPH v Kč a cenu celkem včetně DPH v Kč v návrhu kupní smlouvy. Celkovou nabídkovou cenou se rozumí cena za všechny požadované práce, dodávky a služby dané touto zadávací dokumentaci, nezbytné pro realizaci předmětu veřejné zakázky. Nabídnutá cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci celého předmětu zakázky (tj. včetně všech dalších součástí předmětu veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci a jejích nedílných přílohách). Dále musí nabídková cena obsahovat i náklady související s platebními podmínkami stanovenými zadavatelem. Nabídkovou cenu v členění za jednotlivé části a celkovou nabídkovou cenu celého předmětu veřejné zakázky, uvede uchazeč do krycího listu nabídky příslušné části veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny, pro tuto kalkulaci je povinen uchazeč použít Přílohu č. 4 Položkový rozpočet. Kalkulace nabídkové ceny musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Podmínky překročení nabídkové ceny: Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dodání zboží dojde ke změnám sazeb DPH. Obchodní podmínky Přílohu č. 3, této zadávací dokumentace tvoří závazné obchodní podmínky zadavatele, které zadavatel zpracoval ve formě vzorové kupní smlouvy. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (MPSV, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace. Poskytovatel a jeho subdodavatelé berou na vědomí, že dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako závazný návrh smlouvy, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že uchazeč návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Uchazeč doplní do návrhů smluv identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené „(doplní uchazeč)“). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Platební podmínky Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny v příslušném návrhu kupní smlouvy. Celková předpokládaná hodnota zakázky ve výši 842.975,-- Kč bez DPH (1.020.000 Kč včetně DPH) je zadavatelem stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Práva zadavatele: - Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání, dále výběrové řízení či jeho jednotlivé části do podpisu smlouvy zrušit bez udání důvodů. - Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z oslovených uchazečů Další podmínky: - Dodavatel musí respektovat pravidla OP VK a Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje v řízení příspěvkových organizací a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. - Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dle rozhodnutí zadavatele se na postup v tomto řízení nicméně použijí jednotlivá ustanovení zákona přiměřeně v případě, že tak tato zadávací dokumentace výslovně stanoví, resp. na příslušné ustanovení zákona zadavatel výslovně odkáže. Odkazy na zákon se používají podpůrně, v žádném případě neznamenají povinnost zadavatele postupovat dle zákona. - Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení a zadávací dokumentaci lze podat elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby zadavatele. Odpovědi i se zněním dotazu budou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_248.html. V podrobnostech viz výzva k podání nabídek. - Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, je povinen poskytnout zadavateli součinnost k uzavření smlouvy. - Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity a vizuální identity dané Pravidly pro provádění propagačních a informačních opatření na všech relevantních materiálech souvisejících s projektem. Výhrady zadavatele: Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: - pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele, člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán, člen správní rady zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, - resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo - jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení - jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je povinen vyřadit danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy. Přílohy: - Čestné prohlášení o prokázání základních kvalifikačních předpokladů - Krycí list - Obchodní podmínky - Položkový rozpočet V Blansku dne 14. 1. 2014 ……………………………. Gymnázium Blansko Mgr. Radek Petřík ředitel