Diagnostický ultrazvukový přístroj

Požadované vlastnosti a parametry

- minimálně 4 aktivní vstupy na sondy

- jednoduché ovládání - min. 12“ barevný ovládací touchpanel s možností nastavení sklonu

- LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný

- motorově nastavitelná výška ovládacího panelu

- integrovaný prostor pro periferní zařízení

- ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu

- HDD s kapacitou min. 500 GB

- automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době

- digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

- výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem nebo integrovaná klávesnice na ovládacím panelu

- editovatelná nabídka dotykové obrazovky

- integrovaný ohřívač gelu

Požadovaná zobrazení:

- B-mode v základních frekvencích

- THI - harmonické zobrazení

- automatická optimalizace obrazu

- fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu

- nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze

- spektrální doppler – PW, rozsah PRF max. 2 – min. 20 kHz, vysílací frekvence max. 2 – min. 17 MHz, - automatická dopplerovská optimalizace

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler) s možností 3D zvýraznění toku v cévě a zpřesnění ohraničení toku - vše v živém obraze

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- měření v multiplanárních zobrazeních

- program na základní volumetrii

- kalkulace objemů z více rovin

- duplexní a triplexní zobrazení

- ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom)

- ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (highdefinition zoom)

- automatické zvětšení místa měření formou lupy

- 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení, 3D/4D technologii pro detailnější zobrazení plodu – nastavení transparentnosti ve 2D režimu na všech 4D sondách – manuální naklápění 2D skenové výseče

- 3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje

- 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) včetně toků - 3D mody – možnost do budoucna instalovat 3D softwarové moduly (HyCoSy, hodnocení fetalního echa, hodnocení malignity nádorů)

- možnost rozšíření o IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje

- kalkulace hmotnosti plodu na základě měření limbálního objemu

- přístroj musí být vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na USB flash včetně ukládání obrazových sekvencí

- DICOM 3.0 - Store, Print, Worklist

- výstup na externí digitální monitor

- foto tiskárna součástí dodávky

- umožňuje připojení 3D/4D elektronických multifrekvenčních nebo širokopásmových sond (s možnosti změny vysílací frekvence) s mechanickým řízením, umožňuje připojení i 2D sond

- automatické měření základních biometrických parametrů (BPD, HC, FL)

- modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru dle FMF

- automatické měření objemu

Sondy

- 3D/4D matrixová nebo typu "single-crystal" konvexní sonda, min 2 MHz – 8 MHz, skenovací úhel min. 80°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace

- 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 4-9 MHz, úhel zobrazení min. 175°