Část č. 3 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technické podmínky dodávky a souvisejících služeb

V souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky a související služby jednotlivých samostatných částí, které jsou předmětem veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na dodávky a související služby stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10 %. Uchazečem nabídnuté parametry dodávek a souvisejících služeb musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na předvedení nabízených přístrojů navržených uchazečem k zapůjčení to před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a to nejpozději do deseti pracovních dnů od zaslání požadavku zadavatele na kontaktní elektronickou adresu uvedenou uchazečem v krycím listu nabídky.

Nesplnění podmínek a lhůt stanovených v zadávacích podmínkách předmětné zakázky může být důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Neprokázání uchazečem nabízených parametrů uvedených v nabídce při předvedení nabízených přístrojů k zápůjčce před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Technické podmínky pro dodávky reagencií (platné pro samostatnou část č. 1 i č. 2)

| č. p. | Absolutní požadavek zadavatele „A“ | Uchazeč uvede, zda požadovaný parametr nabízené zařízení splní či nikoliv (ANO-NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodávané reagencie musí být přepravovány do místa plnění předmětné zakázky vozidly, které zabezpečuji dodržení skladovacích podmínek po dobu přepravy. |  |
| 2 | K první dodávce reagencií a všech pomocných roztoků doloží dodavatel bezpečnostní listy na předmětné zboží podle zákona č.350/2011 Sb. v platném znění, a to v písemné i elektronické podobě s revizí ne starší než dva roky. |  |
| 3 | Veškeré dodávané reagencie musí mít označení CE značku a být v souladu s platnou legislativou. |  |
| 4 | Pro veškeré dodávané reagencie musí být nepřetržitě dostupné návody k použití v českém jazyce. |  |
| 5 | Pro veškeré dodávané reagencie musí být nepřetržitě dostupné doklady o návaznosti a nejistotách kalibrátorů. |  |
| 6 | Veškeré dodávané reagencie musí být určeny jejich výrobcem pro zpracování na analyzátorech navrhovaných uchazečem k zápůjčce. |  |
| 7 | Uchazeč musí být výrobcem dodávaných reagencií nebo musí mít od výrobce pověření k výhradnímu zastupování a distribuci nabízeného zboží. |  |

Technické podmínky pro plnění předmětné zakázky samostatná část č. 1

| č. p. | Absolutní požadavek zadavatele „A“ | Limitní požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uchazeč uvede, zda požadovaný parametr nabízené zařízení splní či nikoliv (ANO-NE) |
| 1 | Zadavatel požaduje minimálně dva nové biochemické analyzátory nejnovějšího vývojového typu, propojené s jedním imunochemickým analyzátorem (zadavatel neumožňuje nabídnout demo či repasované přístroje). Analyzátory jsou určeny pro zpracování metod uvedených v části č. 5.1 zadávacích podmínek. | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 2 | Uchazeč musí být výrobcem, nebo od výrobce pověřen k výhradnímu zastupování a distribuci nabízených analyzátorů |  |  |
| 3 | SW biochemických analyzátorů musí být jednotný s připojeným imunochemickým analyzátorem. Sestava propojených analyzátorů musí být ovládána z jedné pozice. | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 4 | Imunochemický analyzátor musí pracovat na principu- imunoanalýza (chemiluminiscence) pro stanovení mokrou cestou bez radioizotopové detekce |  |  |
| 5 | Minimální rychlost fotometrických testů/hod pro každý zapůjčený biochemický analyzátor | 600 fotometrických testů/hod |  |
| 6 | Minimální rychlost imunochemického analyzátoru | 150imunochemických testů/hod. |  |
| 7 | Minimální rychlost ISE testů/hod pro každý zapůjčený biochemický analyzátor (nepřímá potenciometrie v séru a moči) | 600 ISE testů/hod |  |
| 8 | Objem vzorku pro stanovení jednoho parametru na každém biochemickém analyzátoru nesmí být větší než 20µl |  |  |
| 9 | Objem vzorku pro stanovení jednoho parametru na imunochemickém analyzátoru nesmí být větší než 50µl |  |  |
| 10 | Biochemické analyzátory požadujeme jako uzavřený systém, minimální počet otevřených kanálů pro každý zapůjčený biochemický analyzátor | minimálně 10 otevřených kanálů |  |
| 11 | Celkový počet aktivních metod na palubě – (dvoureagenčních – mimo ISE) pro každý zapůjčený biochemický analyzátor | minimálně 60 aktivních metod |  |
| 12 | Analyzátory musí být vybaveny funkcí - Přednostní zpracování statimových vzorků | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 13 | Celkový minimální počet metod na palubě imunochemického analyzátoru | 25 metod |  |
| 14 | Analyzátory musí být vybaveny funkcí - Identifikace vzorků čárovým kódem | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 15 | Zpracování statimových imunochemických metod - troponin, myoglobin a HCG nesmí trvat i s případným ředěním déle než 30 minut. |  |  |
| 16 | Současné zpracování různých typů primárních a sekundárních vzorků (zkumavky různých výrobců) | minimálně těchto výrobců: SARSTEDT, DISPOLAB |  |
| 17 | Všechny dodávané metody musí respektovat doporučení IFCC | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 18 | Biochemické analyzátory musí být vybaveny funkcí - Automatické ředění vzorků | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 19 | Každý zapůjčený biochemický i imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí- Detekce sraženiny ve vzorku |  |  |
| 20 | Každý zapůjčený biochemický i imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí - Rerun (bez jakékoliv manuální operace) a reflexní analýzy | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 21 | Každý biochemický analyzátor musí být vybaven funkcí - Provádění současně více kalibrací z multikalibrátoru z jedné pozice | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 22 | Každý biochemický analyzátor musí být vybaven funkcí - Automatické ředění kalibrátorů | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 23 | Každý biochemický analyzátor musí být vybaveny funkcí - Měření sérových indexů (hemolýza, chylozita, ikterita) | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 24 | Každý biochemický i imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí - Vzdálené správy (rychlé řešení aplikačních a servisních problémů do 10 minut od nahlášení) | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 25 | Dodavatel garantuje servisní zásah na místě do 6 hodin od nahlášení závady | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 26 | Součástí dodávky musí být podrobný (nezkrácený) manuál k obsluze všech zapůjčených analyzátorů v českém jazyce. | xxxxxxxxxxxxx |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky uchazečem a to tak, že uchazeč uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE) absolutní požadavky zadavatele popřípadě uvede požadované údaje.

Datum: 	…………………………………….

Razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče: 		……………………………………………………………

Technické podmínky pro plnění předmětné zakázky samostatná část č. 2

| č. p. | Absolutní požadavek zadavatele „A“ | Limitní požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadavatel požaduje minimálně dva nové vzájemně zastupitelné imunochemické analyzátory s integrovaným podavačem vzorků a jednotným řídícím softwarem , přičemž jeden bude používán jako hlavní a druhý jako záložní. Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu zapůjčených analyzátorů, tj. identickou technologii vyšetřování, používání stejných reagencií a spotřebního materiálu. Zadavatel neumožňuje nabídnout demo či repasované přístroje). Analyzátory jsou určeny pro zpracování metod uvedených v části č. 5.2 zadávacích podmínek. | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 2. | Uchazeč musí být výrobcem, nebo od výrobce pověřen k výhradnímu zastupování a distribuci nabízených analyzátorů. |  |  |
| 3. | Imunochemické analyzátory musí pracovat na principu- imunoanalýza ( přímá chemiluminiscence) pro stanovení mokrou cestou bez radioizotopové detekce | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 4. | Minimální rychlost hlavního analyzátoru | 190 testů/hod |  |
| 5. | Minimální rychlost záložního analyzátoru | 90 testů/hod |  |
| 6. | Celkový minimální počet metod na palubě hlavního analyzátoru | 25 metod |  |
| 7. | Celkový minimální počet metod na palubě záložního analyzátoru | 20 metod |  |
| 8. | Všechny používané reagencie musí být „ready to use“ tj. bez nutnosti přípravy před použitím. |  |  |
| 9. | Analyzátory musí být vybaveny funkcí – Přednostní zpracování statimových vzorků |  |  |
| 10. | Požadovaný čas odezvy je do 30 minut od vložení vzorku do analyzátoru. |  |  |
| 11. | Analyzátor musí mít řídící software , včetně varovných hlášek v českém jazyce |  |  |
| 12. | Každý zapůjčený imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí – Identifikace vzorků čárovým kódem | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 13. | Každý zapůjčený imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí – Automatické ředění vzorků | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 14. | Každý zapůjčený imunochemický analyzátor musí být vybaven funkcí- Detekce sraženiny ve vzorku |  |  |
| 15. | Současné zpracování různých typů primárních a sekundárních vzorků (zkumavky různých výrobců) | Minimálně těchto výrobců: SARSTEDT, DISPOLAB |  |
| 16. | Stanovení všech požadovaných testů z jedné, primárně vložené zkumavky – tj. bez nutnosti následné alikvotace |  |  |
| 17. | Používané stojánky musí být identické pro vzorky (rutinní, statimové), kontroly i kalibrátory. |  |  |
| 18. | Analyzátory musí být vybaveny funkcí – Rerun a reflexní analýzy | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 19. | Analyzátory musí být vybaveny funkcí – Vzdálená správa (rychlé řešení aplikačních a servisních problémů do 10 minut od nahlášení) | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 20. | Dodavatel garantuje servisní zásah na místě do 6 hodin od nahlášení závady | xxxxxxxxxxxxx |  |
| 21. | Součástí dodávky musí být podrobný (nezkrácený) manuál k obsluze obou analyzátorů v českém jazyce |  |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky uchazečem a to tak, že uchazeč uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE) absolutní požadavky zadavatele popřípadě uvede požadované údaje.

Datum: 	…………………………………….

Razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče: 		……………………………………………………………

Množství a spektrum předpokládaných kontrol za jeden kalendářní rok – které je nutné započítat do nabídkové ceny:

|  | Počet kontrol za jeden rok pro laboratoř L1 samostatná část č. 1 předmětu zakázky 1; Albumin; 1500. 2; ALT; 1500. 3; Amyláza; 1500. 4; Antithrombin III; 200. 5; Apolipoprotein B; 1000. 6; ASLO; 1000. 7; AST; 1500. 8; Bilirubin celk.; 1500. 9; Bilirubin přímý; 1500. 10; Bílkovina celk. sérum; 1500. 11; Bílkovina moč, liquor; 800. 12; C 3 složka komplementu; 1000. 13; C 4 složka komplementu; 1000. 14; CRP; 1500. 15; Draslík; 1500. 16; Fosfatáza alkalická ALP; 1500. 17; Fosfor anorganický; 1500. 18; Gamaglutamyltransferáza GGT; 1500. 19; Glukóza HK; 1500. 20; Hořčík; 1500. 21; Chloridy; 1500. 22; Cholesterol; 1500. 23; Cholesterol HDL; 1000. 24; Imunoglobulin A; 1000. 25; Imunoglobulin G; 1000. 26; Imunoglobulin M; 1000. 27; Kreatinin enzymaticky; 1500. 28; Kreatinkináza CK; 1500. 29; Kyselina močová; 1500. 30; Laktát; 1500. 31; Laktátdehydrogenáza LD; 1500. 32; Lipáza; 1500. 33; Albumin v moči; 400. 34; Prealbumin; 1500. 35; Revmatoidní faktor RF; 400. 36; Sodík; 1500. 37; Transferin; 1000. 38; Triacyglyceroly; 1500. 39; Urea; 1500. 40; Vápník; 1500. 41; Železo; 1500. 42; C-peptid; 250. 43; CA 72-4; 250. 44; Cyfra 21-1; 250. 45; Ferritin; 250. 46; HBsAg; 500. 47; Choriogonadotropin HCG; 500. 48; Myoglobin; 500. 49; Imunoglobulin E; 250. 50; NSE; 250. 51; Parathormon (1-84); 250. 52; Progesteron; 250. 53; Prokalcitonin; 250. 54; Prolaktin; 250. 55; Testosteron; 250. 56; Troponin T hs; 500. 57; Tyreoglobulin; 250. 58; Vitamín D; 100. 59; anti-TSH receptor (TRAK); 100. |
| --- | --- |

Počet kontrol za jeden rok pro laboratoř L2

samostatná část č. 2 předmětu zakázky

| 1 | Alfa-1- fetoprotein | 250 |
| --- | --- | --- |
| 2 | anti TG | 250 |
| 3 | anti TPO | 250 |
| 4 | Carbamazepin | 250 |
| 5 | Kys. Valproová | 250 |
| 6 | Phenytoin | 250 |
| 7 | CA 125 | 250 |
| 8 | CA 19-9 | 250 |
| 9 | CA 15-3 | 250 |
| 10 | Digoxin | 250 |
| 11 | Estradiol | 250 |
| 12 | Folát | 250 |
| 13 | Folitropin - FSH | 250 |
| 14 | Homocystein | 250 |
| 15 | Karcinoembryonální antigen CEA | 250 |
| 16 | Kortisol | 250 |
| 17 | Lutotropin LH | 250 |
| 18 | Prostatický spec. antigen PSA | 250 |
| 19 | Prostatický spec.antigen PSAvolný | 250 |
| 20 | SCC | 250 |
| 21 | Trijodtyronin volný FT3 | 250 |
| 22 | Tyreotropin TSH | 250 |
| 23 | Tyroxin celkový TT4 | 250 |
| 24 | Tyroxin volný FT4 | 250 |
| 25 | Vitamín B12 akt. | 250 |