| Magnetická rezonance II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifikace dodávky a řešení | Požadovaná hodnota / řešení | Pokyn | Nabízená hodnota / řešení* |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: |  |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje: |  |  |  |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |  |  |  |
| Magnet „gantry“: |  |  |  |  |  |
| Supravodivý bezodparový magnet s intenzitou pole 1,5 T s aktivním stíněním, aktivní kompenzací fluktuací magnetického pole z okolí a výrobcem dodávaná nejvyšší úroveň shimu. | pole 1,5 T | Uveďte ano/ne a hodnotu (v T) |  |  |  |
| Průměr pacientského otvoru gantry v nejužším místě (při plně sestaveném systému) minimálně 70 cm. | min. v rozsahu 70 cm | Uveďte min. hodnotu (v cm) |  |  |  |
| FOV přístroje musí být minimálně 50 cm ve všech směrech, je přípustné elipsoidní FOV minimálně však 50 x 50 x 45 cm. | min. 50 x 50 x 45 cm | Uveďte min. hodnotu (v cm) |  |  |  |
| Garantovaná homogenita magnetického pole maximálně 4 ppm VRMS při FOV 50x50X45 cm | maximálně 4 ppm VRMS při FOV 50x50X45 cm | Uveďte ano/ne a hodnotu (v ppm VRMS) |  |  |  |
| Gradientní systém: |  |  |  |  |  |
| Amplituda gradientního systému minimálně 44mT/m v každé ose (x, y, z) při slew rate ve všech směrech minimálně 200T/m/s. | minimálně 44mT/m v každé ose (x, y, z) při slew rate ve všech směrech minimálně 200T/m/s. | Uveďte ano/ne a hodnotu |  |  |  |
| Systém musí být vybaven korekcí homogenity magnetického pole. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Automatické nastavení přijímače před akvizicí (výhodou je možnost on-line adjustace přijímače během akvizice). | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Radiofrekvenční systém: |  |  |  |  |  |
| Digitální radiofrekvenční systém s vysokou přesností. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Výkon vysílače minimálně 15 kW. | min. 15 kW | Uveďte hodnotu (v kW) |  |  |  |
| Minimálně 64 samostatných přijímacích kanálů. | min. 64 sam. přijím. kanálů | Uveďte hodnotu (počet sam. přijím. kanálů) |  |  |  |
| Frekvenční šířka pásma minimálně 1 MHz. | min. 1 MHz | Uveďte hodnotu (v MHz) |  |  |  |
| Optický přenos signálu pro dosažení co nejlepšího poměru signál/šum. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Pacientský stůl: |  |  |  |  |  |
| Odnímatelný stůl určený pro celotělovou diagnostiku, popř. pevně instalovaný pacientský stůl s odpojitelnou deskou stolu prostřednictvím nemagnetického vozíku pro možnost přípravy pacienta mimo MR vyšetřovnu nebo pro nutnou urychlenou evakuaci pacienta z MR vyšetřovny bez nutnosti překládání. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Nosnost stolu minimálně 200 kg při zachování všech motorických pohybů. | min. nosnost 200 kg | Uveďte hodnotu (v kg) |  |  |  |
| Horizontální rychlost stolu minimálně 200 mm/s. | min. horizontální rychlost 200 mm/s | Uveďte hodnotu (v mm/s) |  |  |  |
| Cívky: |  |  |  |  |  |
| Cívky musí pokrýt rozsah požadovaných vyšetření. Nabídnutý cívkový koncept musí být navržen tak, aby optimálně využíval nabídnutý počet kanálů MR přístroje. Samozřejmostí je kombinovatelnost cívek. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Jsou minimálně požadované orgánově orientované cívky: |  |  |  |  |  |
| - vícekanálová hlavově-krční cívka (alespoň 12 kanálů) použitelná v celotělovém konceptu | min. 12 kanálů | Uveďte ano/ne a počet kanálů |  |  |  |
| - vícekanálové povrchové cívky (alespoň 2) dedikované pro vyšetření srdce, břišních orgánů a malé pánve, pro angiografická vyšetření použitelná v celotělovém konceptu | ano | Uveďte ano/ne a počet kanálů |  |  |  |
| - vícekanálová cívka pro vyšetření periferních tepen dolních končetin použitelná v celotělovém konceptu (alespoň 36 kanálů) | min. 36 kanálů | Uveďte ano/ne a počet kanálů |  |  |  |
| - vícekanálová cívka pro vyšetření páteře použitelná v celotělovém konceptu (integrovaná do stolu) | ano | Uveďte ano/ne a počet kanálů |  |  |  |
| - vícekanálová prsní cívka (alespoň 6 kanálová) s biopsií | min. 6 kanálová | Uveďte ano/ne a počet kanálů |  |  |  |
| Cívky pro vyšetření kloubů: - rigidní vícekanálová cívka (min 8 kanálů) anatomicky tvarovaná pro vyšetření kolene, - rigidní vícekanálová cívka (min. 8 kanálů) anatomicky tvarovaná pro vyšetření ramene, - rigidní vícekanálová cívka (min. 8 kanálů) anatomicky tvarovaná pro vyšetření kotníku/nohy - rigidní vícekanálová cívka (min. 8 kanálů) anatomicky tvarovaná pro vyšetření zápěstí - vícekanálová cívka (min. 8 kanálů) pro vyšetření lokte | min. 8 kanálové | Uveďte ano/ne a počet kanálů jednotlivých cívek |  |  |  |
| - vícekanálová cívka flexibilní pro všeobecné použití – malá | ano | Uveďte ano/ne a počet kanálů |  |  |  |
| Požadovaná vyšetření, sekvence a software na jejich vyhodnocení: |  |  |  |  |  |
| Základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Paralelní akviziční techniky. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Možnost radiálního náběru dat K-prostoru. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Vyšetření páteře se zobrazením celé páteře ve vysokém rozlišení a MR myelograií. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Neuro včetně difúze, perfúze (kontrastní s výpočtem CBV, CBF, TTP, MTT automaticky i s výběrem AIF), 2D a 3D arterial spin labeling, DTI a DTI traktografie s 3D interpretací, měření vícesměrového DTI, tvorba ADC map. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Cílené a detailní vyšetření temporomandibulárního kloubu. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging 2D a 3D (použitelné ve všech částech těla). | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Protokoly a sekvence pro kalkulaci parametrických map T1, T2, T2*, relaxometrická sekvence s alespoň 16 echočasy. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Sekvence a software pro kvantifikaci toku v cévách i likvoru. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Velmi rychlé sekvence s vysokým rozlišením a extrémně krátkými akvizičními časy primárně pro T2-vážené zobrazování. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Sekvence pro zobrazování čerstvého intrakraniálního krvácení (2D a 3D SWI). | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Ortopedická vyšetření včetně zobrazování muskuloskeletálního aparátu, chrupavek a numerického hodnocení chrupavek, sekvence pro diferenciaci kloubní tekutiny. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Sekvence pro redukci artefaktů od metalických materiálů. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Sekvence typu DIXON (TSE i GRE). | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Kompletní MR angiografická vyšetření bezkontrastní i kontrastní včetně periferního angia s posunem stolu a celotělového angia v kvalitě lokálních cívek, bezkontrastní i kontrastní MRA 2D i 3D, dynamická 4D MRA s vysokým časovým i prostorovým rozlišením. | ano | Uveďte ano/ne, a vaše řešení pro 4D MRA |  |  |  |
| Zobrazování parenchymatózních orgánů břicha a pánve (včetně prostaty). | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Zobrazování orgánů trávicí trubice včetně cholangiopankreatografie (MRCP). | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Zobrazování orgánů hrudníku a krku. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Systém a sekvence pro dechový gating podle polohy bránice. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Zobrazování prsů včetně dynamických kontrastních vyšetření a software pro jejich vyhodnocení, spektroskopie prsu s možností spektrálního potlačení signálu tuku uživatelem definovaným pulzem. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Vyšetření srdce včetně zobrazování funkcí srdečních oddílů, dynamické zobrazení, viabilita myokardu, EKG a pulzní gating. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Možnost celotělového vyšetření včetně DWI s nejvyšším b faktorem minimálně 1000; protokoly a sekvence zejména pro detekci metastáz a celotělovou MR angiografii, posun stolu umožňující celotělové vyšetření beze změny polohy pacienta na stole, možnost společného plánování sekvencí v různých úrovních. | ano; b faktor min. 1000 | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Systém pro skládání dílčích obrazů v jediný obraz s potlačením jejich přechodů (pro anatomické i angiografické obrazy). | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Sekvence pro pediatrická vyšetření včetně snížení gradientního hluku. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| K pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvence pro všechny oblasti těla s inter-shot pohybovou korekcí. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Rozšířená možnost programování pro tvorbu a modifikace sekvencí nabízející maximální flexibilitu. | ano | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Akviziční systém (ovládací konzola): |  |  |  |  |  |
| Barevný LCD monitor, úhlopříčka minimálně 19“. | ano; min 19“ | Uveďte ano/ne a úhlopříčku (v “) |  |  |  |
| Moderní min. čtyřjádrový CPU s frekvencí alespoň 2,4 Ghz. | min. 4 jádrový CPU s min 2,4 Ghz | Uveďte ano/ne a vaše řešení |  |  |  |
| Operační paměť RAM minimálně 8 GB. | ano; min. 8 GB | Uveďte ano/ne, a hodnotu (v GB) |  |  |  |
| Výkonný grafický systém s minimálně 128 MB paměti. | ano; min. 128 MB | Uveďte ano/ne, a hodnotu (v MB) |  |  |  |
| Síťový interface 1 Gbit. | ano; min. 1 Gbit | Uveďte ano/ne, a hodnotu (v Gbit) |  |  |  |
| Rekonstrukce obrazu minimálně 12 000 obrazů/s pro matrici 256 x 256 (full FOV). | ano; min. 12 000 obrazů/s pro matrici 256 x 256 (full FOV) | Uveďte ano/ne, a hodnotu (počet rekon. obrazů/s) |  |  |  |
| Kopírování parametrů vyšetření do nových akvizicí. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Archivace vyšetření na CD a DVD. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Synchronizace s EKG. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Synchronizace s respirací. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Akviziční a rekonstrukční matrice minimálně od 64x64 do 1024x1024 s co nejjemnějším krokováním. | ano; min. od 64x64 do 1024x1024 | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Minimální tloušťka vrstvy 2D alespoň 0,5 mm. | ano; min. 0,5 mm | Uveďte ano/ne, a hodnotu (v mm) |  |  |  |
| Minimální tloušťka vrstvy 3D alespoň 0,1 mm. | ano; min. 0,1 mm | Uveďte ano/ne, a hodnotu (v mm) |  |  |  |
| Připojení na PACS (AMIS*PACS Flex Server od firmy ICZ) v Nemocnici Kyjov protokolem DICOM (Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture, Worklist pro komunikaci s RIS, MPPS, export do PC). | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Multimodalitní serverový portál: |  |  |  |  |  |
| Multimodalitní serverový portál pro prohlížení a zpracování obrazů z MR, CT, PET a SPECT. | ano | Uveďte ano/ne, a vaše řešení |  |  |  |
| Kapacita SW portálu bude umožňovat práci min. 5 současně pracujících uživatelů pro práci s 2D, 3D, 4D obrazy. Portál bude dimenzován pro min. 10 000 on-line zpracovávaných obrazů. | ano; min. 5 uživatelů, 2D, 3D, 4D obrazy a min. 10 000 on-line obrazů | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Neomezený počet klientů pro prohlížení. Tento počet nebude žádným způsobem omezen ani zpoplatněn licencemi. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| SW portál bude vybaven postprocessingovým SW, který bude v plném rozsahu pokrývat požadavky z odstavce s názvem „požadovaná vyšetření, sekvence a software na jejich vyhodnocení“ s možností budoucího rozšíření o analýzu CT obrazů (virtuální koloskopie, vaskulární a kardio analýza, mozková perfúze, apod.) | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| SW portál bude vybaven pro tvorbu 2D a 3D rekonstrukcí (MPR, MIP, MINIP, VR), automatickou fúzi a porovnání snímků z uvedených modalit pro segmentaci onkologických lézí, jejich standardizovanou kvantifikaci a stanovení progrese onemocnění dle standardů RECIST, WHO a PERCIST. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Připojení na PACS (AMIS*PACS Flex Server od firmy ICZ) v Nemocnici Kyjov protokolem DICOM. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Dále jako součást dodávky je požadováno: |  |  |  |  |  |
| 3ks klientských osobních počítačů (pro připojení na serverový portál) pro hodnocení studií MR, z nichž každý bude vybaven: PC s operačním systémem Windows 7 Professional CZ 64 bit, výkonný min. čtyř jádrový procesor s frekvencí min. 2,4GHz, RAM min. 8 GB, HDD min. 1TB, 1 GB LAN, DVD-RW, USB interface, grafická karta odpovídajícího výkonu a účelu použití, klávesnice, myš, 2x min. 21" LCD barevný diagnostický monitor (rozlišení minimálně 2MP, DICOM kalibrace) a min. 19" LCD barevný administrativní monitor, SW pro zajištění pokrytí plného spektra požadovaných vyšetření. | ano; požadavky viz popis | Uveďte ano/ne, a vaše řešení |  |  |  |
| MR kompatibilní, dvouhlavý, pístový injektor kontrastní látky s možností přímého napojení na napájecí síť. | ano | Uveďte ano/ne, a vaše řešení |  |  |  |
| Obousměrné dorozumívací akustické zařízení mezi MR vyšetřovnou a ovladovnou. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Barevný kamerový observační systém do MR vyšetřovny. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Stínící RF kabina včetně průhledového okna, vstupních dveří, průchodových filtrů a všech instalací uvnitř kabiny (osvětlení formou LED). | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Odvod helia – odtahové potrubí pro odvod helia vně budovy. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Chlazení technologie MR systému včetně chlazení technické místnosti MR (dochlazování helia včetně všech agregátů, chlazení vyzářeného tepla MR elektronikou a technologiemi v MR technické místnosti – umístěné vedle MR vyšetřovny). | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Síťový rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, pokud nejsou součástí stavební připravenosti. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Systémový stůl do ovladovny pro umístění monitorů a ovládacích modulů. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Záložní zdroj – UPS pro akviziční a vyhodnocovací systém pro uchování dat v případě výpadku el. proudu. na minimálně 15 minut. | ano | Uveďte ano/ne |  |  |  |
| Poznámka: zkratka MR = magnetická rezonance Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Uchazeč, který podá variantní nabídku, bude vyloučen. *Uchazeč vyplňuje údaje do sloupce „Nabízená hodnota / řešení*“ |  |  |  |  |  |