Část č. 3 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístroje

V souladu s ustanovením § 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky přístroje, který je předmětem veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Podrobná technická specifikace přístroje

Pojízdný rentgen pro radiodiagnostické oddělení	– 1ks			Vyplní uchazeč

| Nabízený pojízdný RTG přístroj musí splňovat minimálně tyto parametry: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlastní přístroj: | Pojízdný RTG přístroj pro použití na oddělení JIP a ARO. Snadný transport přístroje na jiné pracoviště a transport výtahem. |  |  |
|  | Vzdálenost ohniska od podlahy v rozsahu min. 500 - 2000 mm. |  |  |
|  | Otáčení ramene min. +/- 90°. |  |  |
|  | Otočná clona min. +/- 110°. |  |  |
|  | Hmotnost přístroje max. 270 kg. |  |  |
|  | Napájení 230 V/50 Hz. |  |  |
| Generátor: | Vysokofrekvenční mikroprocesorem řízený generátor o výkonu min 30 kW. |  |  |
|  | Rozsah kV min. 40 – 120, krok po 1 kV. |  |  |
|  | Rozsah expozičního času min. 0,002 – 2,2 s. |  |  |
| Rentgenka: | 2 ohniska, malé ohnisko max. 0,8 mm. |  |  |
|  | Tepelná kapacita anody min. 100 000 HU. |  |  |
| Ovládání: | Ovládací panel s vodotěsnými dotykovými tlačítky. |  |  |
|  | Orgánová automatika, min. 20 předvoleb |  |  |
| Měření dávky: | DAP metr pro měření dopadové dávky. |  |  |
| Příslušenství | 2 Ks CR kazety 35x43 kompatibilní se stávajícím CR systémem – Carestream CR 975 |  |  |

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Technický popis nabízeného přístroje:

Uchazeč předloží ve své nabídce k nabízenému přístroji technický list a vyobrazení přístroje. Popis musí být originální v českém jazyce, nebo musí být přiložen překlad.

Konec: 	Část č. 3 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístroje