## List1
"Digitální mamografický přístroj (FFDM) pro screeningové pracoviště oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo"
TECHNICKÉ PARAMETRY
subkritérium | Parametr | minimální hodnota požadovaná zadvatelem | hodnota nabízená uchazečem | závažnost
Detekční systém
1 | velikost aktivní plochy detektoru | ≥ 575 cm2 |  | 5%
2 | rozměr pixelu | < 100 μm |  | 30%
3 | obrazová hloubka (dynamický rozsah) | ≥ 13 bit |  | 5%
| systém pro redukci rozptýleného záření | ANO
| zařízení pro zvětšení v případě nutnosti doplňkových snímků | pro pixel ≥ 55 μm
Generátor
4 | výkon generátoru | ≥ 5 kW |  | 10%
| rozsah nastavení kV | 23 - 35 kV
| rozsah nastavení mA | 50 - 100 mA
| dosažitelná hodnota mAs | ≥ 500 mAs
| expoziční automatika | ANO
| indikace dávky při expozici (mAs, kV) | ANO
Rentgenka
5 | tepelná kapacita anody | ≥ 150 kHU |  | 5%
6 | kontinuální tepelný rozptyl | ≥ 150 W |  | 5%
| rychlost rotace anody | ≥ 8000 rpm
| ostatní parametry rentgenky (materiál anody, rozměry ohnisek, přídavná filtrace, atd.) musí splňovat požadavky mamografického screeningu | ANO
Radiační zátěž
7 | střední dávka v mléčné žláze pro tloušťku 45 mm PMMA (mamografický fantom polymethylmethacrylate) | < 2,5 mGy |  | 40%
U-rameno
| motorizované pohyby | ANO
| ovládací prvky na obou stranách gantry | ANO
| vzdálenost ohnisko-detektor | ≥ 65 cm
| rozsah otáčení ramene | ≥ 250°
| přednastavení projekčních úhlů s číselnou indikací | ANO
Kompresní zařízení
| automatické nastavení síly komprese s číselnou indikací | ANO
| dosažitelná síla automatické komprese | ≥ 175 N
| automatické uvolnění komprese po expozici | ANO
| ovládání pomocí nožních pedálů | ANO
| standardní kompresní desky dvou velikostí (malá, velká) | ANO
| bodová kompresní deska | ANO
| kompresní deska s vysokou hranou | ANO
Akviziční pracovní stanice
| nastavení expozičních prametrů a zobrazení snímků | ANO
| grafické nástroje pro úpravu obrazu | ANO
| režim pro snímkování pacientek s prsními implantáty | ANO
| lokální databáze pacientů | ANO
| systém pro záznam a export dávky | ANO
| rozlišení LCD monitoru | ≥ 1 MPx
| úhlopříčka LCD monitoru | ≥ 43 cm
| harddisk pro krátkodobé uložení snímků | ANO
| DVD/CD zapisovač | ANO
Funkce DICOM
| DICOM Export (Store) | ANO
| DICOM Modality Worklist | ANO
| DICOM MPPS | ANO
Příslušenství
| ochrannná zástěna z Pb skla | ANO
| UPS pro zálohování pracovní stanice | ANO
| fantomy pro kontrolu kvality (předepsané výrobcem) | ANO
Předinstalační příprava
| dodání a instalace chladící jednotky SPLIT pro mamografickou vyšetřovnu s chladícím výkonem minimálně 3 kW | ANO
| dodání a instalace kabelových kanálů a kotvících komponentů | ANO
| dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje | ANO
| vypracování technologického projektu | ANO
| provedení nezbytných stavebních úprav, které bude vyžadovat instalace nového přístroje a chladící jednotky SPLIT (např. úpravy podlahy, výmalba místností, přívod silového kabelu, zajištění odvodu kondenzátu, zajištění trasy vedení chladícího potrubí, atd.) | ANO
100%