Část č. 2 Zadávací dokumentace

Technická specifikace laparoskopické věže

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Podrobná technická specifikace přístroje

Laparoskopická věž pro chirurgické oddělení 	– 1ks			Vyplní uchazeč

| Nabízená laparoskopická věž musí splňovat minimálně tyto parametry: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Kamera | Kamerová jednotka – 1/3“ CMOS nebo 3 chip CCD technologie, progresivní scan, Native FULL HD kamerová jednotka, rozlišení 1920 x 1080 pixelů (plně Native full HD zpracování od endoskopu až po monitor); digitální eliminace chirurgického kouře v operačním poli nebo systém pro selektivní zobrazení tkáně (barevný kontrast, atd.) |  |  |
|  | Dálkové ovládání intenzity světla z hlavy kamery |  |  |
|  | Kamerová hlava – individuálně programovatelná ovládací tlačítka |  |  |
|  | Standardní připojení rigidních endoskopů, rozlišení dle průměru a úhlu |  |  |
|  | Průměr endoskopů: 5 mm – 0° a 30°; průměr 10 mm – 0°a 30° a 45° |  |  |
|  | Délka kamerového kabelu: cca 3,5 m |  |  |
|  | Automatické řízení jasu – automatická clona |  |  |
| Monitor | 26‘‘ LCD Native FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9, včetně upevnění na pohyblivém ramenu |  |  |
|  | Obrazové vstupy – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní |  |  |
|  | Grafické vstupy – DVI, VGA |  |  |
|  | Úhel vertikálního a horizontálního sledování 178° |  |  |
|  | Nativní rozlišení 1920x1080 |  |  |
|  | Možnost uložení více uživatelských nastavení |  |  |
| Zdroj světla | LED zdroj světla s životností minimálně 20 000 hodin |  |  |
|  | Elektronická kontrola intenzity světla (stmívání od 5 – 95%) umožňující snížení spotřeby elektrické energie |  |  |
|  | Včetně světlovodného kabelu |  |  |
|  | Výkon odpovídající 300 w xenonovému zdroji |  |  |
| Insuflace | Vestavěný předehřev plynu (předehřívání v přívodním systému do trokaru) |  |  |
|  | Automatické vypouštění plynu při přetlaku |  |  |
|  | Připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2 , včetně tlakových hadic |  |  |
|  | Předvolba tlaku v mm Hg, rozsah tlaku 1-30 mm Hg |  |  |
|  | Volitelná rychlost průtoku uživatelem |  |  |
|  | Informační řádek pro chybová hlášení |  |  |
|  | Maximální průtok 40 l / minutu |  |  |
|  | Insuflační hadice s vyhříváním sterilizovatelná – 10 ks |  |  |
|  | Hadice připojení insuflátoru na CO2 – 1 ks |  |  |
| Požadované příslušenství | Vozík na sestavu pro dva monitory - 1 ks (standardní vozík pro provoz na operačních sálech, možnost čištění dezinfekčními roztoky, brzdy kol, kabelové kanály pro snadnou manipulaci, oddělené kabelové kanály pro video a síťové kabely) |  |  |
|  | Sestava včetně připojovacích kabelů |  |  |
| Obecné požadavky na přístroj | Elektrická bezpečnost podle IEC 601-1 |  |  |
|  | Napájení 230V / 50 Hz |  |  |
|  | Kompatibilita se stávajícími endoskopy firmy Olympus |  |  |
|  | Možnost dodatečného rozšíření o Full HD záznamové zařízení – kapacita paměti 1 TB, Native Full HD záznam, možnost nahrávání do nemocničního informačního systému přes LAN |  |  |

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj:

Obchodní a typový název přístroje / prostředku:	     ………………………………………………………….

Splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony.

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ………………………………………………………...

Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………………………………………………

Konec: 	Část č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace laparoskopické věže