# Příloha č. 1 Návrhu textu smlouvy – Technická specifikace částí 1 - 4

OBSAH

1. část veřejné zakázky: Systém pro ohřev infuzí	1

2. část veřejné zakázky: PH metr - Impedance	2

PH metr - Impedance	2

3. část veřejné zakázky: Tavička na balení jednorázových nástrojů	4

4. část veřejné zakázky: VAPR přístroj	5

# Příloha č. 1 Návrhu textu smlouvy - Technická specifikace pro 1. část veřejné zakázky

## 1. část veřejné zakázky: Systém pro ohřev infuzí

### Systém pro ohřev infuzí

Bližší údaje předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu přístroje. Přístroj musí splňovat níže uvedené technické požadavky.

Technické požadavky:

- přístroj musí umožnit nastavení a udržení teploty minimálně 38°C

- přístroj musí umožnit optimální vyhřívání okruhu

- přístroj musí mít alarm vysoké a nízké teploty

- přístroj musí být odolný proti postříkání vodou

- uvedení maximálního průtoku, závislost nastavené teploty na objemu průtoku

- přístroj musí být možno připevnit na euro lištu nebo infuzní stojan

- jednoduché a intuitivní ovládání

# Příloha č. 1 Návrhu textu smlouvy - Technická specifikace pro 2. část veřejné zakázky

## 2. část veřejné zakázky: PH metr - Impedance

## PH metr - Impedance

Bližší údaje předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu přístroje. Přístroj musí splňovat následující technické požadavky.

Technické požadavky:

Software:

- analýza impedance

- esofageální pH

- pH žaludku

- pH pediatrické

- analýza symptomů /SI, SSI, SAP)

- analýza dle: De Maestra, Vandenplase, Box-Ochoa, Kaye

- pacientská databáze

- rozsáhlá knihovna katetrů

Ohmega – kombinované měření impedance a pH

Impedance

- elektrody připojitelné k přístrojům od minimálně 5 různých dodavatelů

- rozsah 0…10 kΩ

- lexec:< 30 µAeff

- frekvence: 3,2 kHz

- vzorkovací frekvence: až 50 Hz, uživatelsky volitelná

- přesnost + 60 Ohmů + 5%

- rozlišení: <Ω

pH

- senzor typu ISFET, antimonový nebo skleněný

  - 1 až 2 kanály pH ISFET (Lemo 5, RJ-11), 1 až 4 kanály pH antimonové (RJ-45), 1 až 2 kanály pH skleněné (RJ-45), 1 kanál skleněná (Lemo 1), omezený počet kanálů pH

- rozsah měření: 0,0…14,0 pH

- rozlišení: 0,1pH

- výstupní impedance pH kanálu: 1013 Ohmů/100pF

- vstupní bias proud opamp: 0,2 pA typický

- vzorkovací frekvence uživatelsky definovatelná na pH kanále:

  - 1x za 2, 5, 10, 15 a 30 sekund

  - 1, 2, 4 a 8 vzorků za sekundu (Hz)

tlaky

- 1 tlakový kanál, lze jej vyžít jako lokátor LES (Lemo 4)

- 1 až 4 tlakové kanály, 1 může být lokátor LES (Lemo 6)

obecné

- tlačítka událostí, včetně 1 uživatelsky definovatelného a 1 tlačítka symptomu

- displej zobrazující základní informace (např. instrukce pacientovi, stavové informace a kontrolu transduceru)

- doba záznamu: > 24 hodin

- paměť: > 64 Mb Flash data

- rozhraní pro počítač: mini USB, Bluetooth

- vstupy: 2x RJ-45-10 pro antimonový nebo skleněný pH katetr a katetry impedance // RJ-11 pro pH ISFET // Lemo 4 pro tlak (LES) // Lemo 5 pro ISFET // Lemo 1 pro pH skleněný // Lemo 6 pro tlaky (LES)

bezdrátová komunikace

- technologie Bluetooth

- dosah: minimálně 50 metrů (ve volném prostoru)

- ovládání Bluetooth: počítač

požadavky na pracovní prostředí

- provozní a skladovací teplota +15 oC až + 35 oC

- vlhkost mezi 45% a 75%, nesrážlivá

certifikáty

- IEC 60601-1

- CE (93/42EEC)

doporučená specifikace počítače

- procesor Core 2 Duo, došed 2.0 GHz, memory 1 Gb

- operační systém platformy Windows XP/Vista

- Hard disk 80 Gb

- USB min. 3 porty, doporučené 4/5 portů

Manuály

- uživatelský & servisní manuál

Pouzdro/obal

- snadné přenášení přístroje, možnost zaháknutí za opasek nebo nošení přes rameno. Taštička pro děti.

# Příloha č. 1 Návrhu textu smlouvy - Technická specifikace pro 3. část veřejné zakázky

## 3. část veřejné zakázky: Tavička na balení jednorázových nástrojů

### Tavička na balení jednorázových nástrojů

Bližší údaje předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka jednoho přístroje. Jedná se o výměnu kontinuální svářečky. Přístroj musí splňovat následující technické požadavky.

Technické požadavky:

- svářečka validovatelná dle ČSN EN ISO 11 160 – 2

- rychlost posuvu 10 m/s

- šíře sváru 15 mm (multiline)

- schopnost svařovat všechny druhy kombinovaných obalů (včetně skládaných) a papírových sáčků

- teplotní rozsah 20 - 200 C  +/- 1 %

- jehličková tiskárna

- víceřádkový display

- možnost kalibrace

- mikroprocesorové řízení

- spínaní svářečky na fotobuňku

- standby režim

- membránová klávesnice

# Příloha č. 1 Návrhu textu smlouvy - Technická specifikace pro 4. část veřejné zakázky

## 4. část veřejné zakázky: VAPR přístroj

### VAPR PŘÍSTROJ – bipolární přístroj pro odstraňování měkkých tkání ortoskopicky

Bližší údaje předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka jednoho přístroje. Přístroj musí splňovat následující technické požadavky.

Technické požadavky:

- nutná možnost koagulace a termální modifikace tkáně

- přístroj musí umožnit volbu čtyř bipolárních provozních režimů:

- Vaporizace

- Koagulace

- Kombinovaný režim vaporizace a koagulace

- Koagulace s indikací teploty

- pracovní elektrody musejí být v průměrech a různých typech od 2,3 mm po 4mm a musejí být přímo určeny pro použití ve vodivých vyplachovacích roztocích jako např. běžném fyziologickém roztoku nebo Ringerově roztoku s laktátem

- pracovní elektrody musejí být vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu

- v režimu koagulace s indikací teploty přístroj musí sledovat skutečnou teplotu hrotu a při aktivování automaticky nastavit výkon potřebný pro udržování požadované teploty hrotu

- přístroj bude vybaven bezpečnostní funkcí, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem - ochrana poškození optiky

- přístroj bude vybaven zvukovou signalizací, která signalizuje aktivování elektrody