# vyvíječe čisté páry - VHP

### Akce: 	Nemocnice Břeclav

Objekt:	Vyvíječ čisté páry – dle požadavků ČSN EN 285+A2

# 1 ks Sestavy vyvíječe čisté páry sestávající z:

- 1 ks VHP výměník typ AlfaNova AN 400-104L

Výkon:							1000 kg/h

Parametry primární (technické) páry:			přetlak 8 bar

teplota 175,4  oC

množství páry 1025 kg/h

tepelný výkon 580 kW

max. tlak 15 bar

max. teplota 200oC

Parametry sekundární (čisté) páry:				přetlak 3 bary

teplota 143,6 oC

množství 1000 kg/h

teplota napájecí vody 10 - 120oC

max. tlak 15 bar

max. teplota 200oC

Provedení:			stojící na pevných nosných prvcích

svařovaný celo nerezový deskový výměník s účinnou

teplosměnnou plochou 30,5 m2

vstupní a výstupní hrdla dle konkrétních požadavků

Materiálové provedení:	desky				nerez AISI 316 Ti, DIN 1.4571

svary				nerez AISI 316 Ti, DIN 1.4571

nosné a pomocné prvky	nerez AISI 304, DIN 1.4301

tangenciální odlučovač	nerez AISI 316 Ti, DIN 1.4571

propojovací potrubí		nerez AISI 316 Ti, DIN 1.4571

armatury			nerez AISI 316 Ti, DIN 1.4571

těsnící materiál		PTFE

povrchová úprava		mořením a pasivací vně i vnitřně

Přejímka:			dle standardů ISO 9001:2008

U vyvíječe se musí provádět odluh a odkal. Z toho důvodu se vyvíječ automaticky třikrát denně nárazově po dobu cca 30 sekund automaticky odkalí a odluhuje.

Armatury a regulace:

Regulační armatury jsou použity v nerezovém provedení, materiálově splňující požadavky ČSN EN 285+A2, akční členy jsou v elektrohydraulickém provedení (výrobce Siemens).

Regulační prvky plnící bezpečnostní funkci (odstavení zařízení při havarijním stavu) jsou vybaveny havarijní funkcí automatického odstavení.

Snímače fyzikálních veličin jsou vybaveny čelními membránami (mat. AISI 316 Ti), provedení umožňuje sanitaci zařízení.

Použité komponenty snímače, akční členy jsou v zaručeném materiálovém provedení AISI 316 Ti. Snímače jsou dodávány vč. kalibračních protokolů. Na zařízení vyvíječe jsou instalovány tak, aby byla umožněna metrologická kontrola, vč. validace procesu sterilizace.

- 1 ks VHP zásobník napájecí vody

Provozní údaje:						pracovní přetlak 6 bar

pracovní teplota 160oC

Uspořádání:			stojící na podpěrné konstrukci

Provedení:			se všemi potřebnými přípoji z nerez oceli 1.4571

Povrchová úprava:		vně i vnitřně mořeno a pasivováno

- 1 ks VHP termický odplyňovací dóm

Provozní údaje:						průtok cca 1200 kg/h

ohřev vody z 10oC na 150oC

pracovní teplota 160oC

Uspořádání:			součástí zásobníku napájecí vody

Provedení:			se všemi potřebnými přípoji z nerez oceli 1.4571

Povrchová úprava:		vně i vnitřně mořeno a pasivováno

Vystrojení:			rozptylová tryska

síta napájecí demi vody

hladinová sonda

- 2 ks VHP výměník tepla typ AlfaNova AN 14/20L

Slouží k dochlazení technického kondenzátu a předehřev napájecí demi vody pro využití zbytkového tepla.

Výkon:								max. 1200 kg/h

teplota 10oC - 120oC

tepelný výkon 150 kW

max. tlak 15 bar

max. teplota 200oC

Provedení:			stojící na pevných nosných prvcích

svařovaný celo nerezový deskový výměník s účinnou teplosměnnou plochou 2x0,8 m2

Materiálové provedení:	desky				nerez AISI 316 Ti, DIN 1.4571

svary				nerez AISI 316 Ti, DIN 1.4571

armatury			nerez AISI 316 Ti, DIN 1.4571

těsnící materiál		PTFE

povrchová úprava		mořením a pasivací vně i vnitřně

- 1 kpl úpravny vody typu MID 1000

# Základní technické parametry zařízení úpravny vody viz specifikace v příloze č.1

Garance kvality dle ČSN EN 285+A2		max 5 uS/cm

Provozní údaje úpravny vody				výkon 1100 l/hod

Předúpravna						filtrace do 5 mikronů

změkčovač – katexový

dechlorace – aktivní uhlí

filtrace do 5 mikronů

Jednotka reversní osmózy				vodivost max.

Atmosférická nádrž na permeát			1000 litrů – plastová

hlídání hladin

uhlíkový vzduchový filtr

kónické dno pro sanitaci

# Čerpadlo napájecí vody

Čerpadlo je použito pouze na čerpání studeného permeátu (tlaková stanice) z akumulační nádrže do zařízení vyvíječe čisté páry.

Čerpadlo vyrábí firma Vogel Pumpen a je typu ITT Vogel – s frekvenčním měničem MINIVAR. Materiálové provedení je nerez AISI 316 L.

Vychlazovač

Slouží k vychlazení všech médií vzniklých z čisté páry (kondenzát, odluh, odkal). Po vychlazení jsou tyto media odvedeny do kanalizace.

Způsob řízení a regulace

Řídící skříň obsahuje veškeré ovládací, signalizační a řídící prvky pro provoz technologického zařízení ( materiálový standard SCHRACK).

V rozvaděči je instalován řídící počítač vč. obslužného panelu. Použité automatizační prvky jsou instalovány v rozsahu umožňujícím provoz zařízení s občasnou obsluhou.

Zařízení monitoruje a vyhodnocuje provozní a havarijní stavy vyvíječe páry vč. úpravny vody, reverzní osmózy a kvality vyráběné páry.

Vlastní řídící systém parního vyvíječe umožňuje připojení na strukturovanou kabeláž a následně na internet. Takto vybudované spojení s operátorem údržby a servisu dodavatele zařízení umožňuje pravidelnou telemetrii chodu zařízení.

Zabezpečovací zařízení

Zařízení je vybaveno havarijními prvky a snímači havarijních hladin permeátu v akumulační nádrži a v separátoru.

Zařízení je osazeno dvěma nerezovými pojistnými ventily pro jištění systému proti překročení maximálního povoleného pracovního přetlaku.

# Místa kontrolních odběrů

Pro odběr vzorků čisté páry je umístěn vývod pro nerezový chladič vzorků v provedení 316 L na rozdělovači čisté páry.

# Izolace

Tepelná izolace potrubí je provedena minerální vatou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. Armatury, výměníky, separátor jsou opatřeny snímatelnými izolačními pouzdry.

Další specifika vyvíječe

- Vracení technického kondenzátu pomocí přečerpávacího kondenzátního hospodářství s pozinkovanou nádrží a nerezovými čerpadly

- Měření množství celkově spotřebované vody a vyrobené páry

- Možnost sanitace zařízení

- Autonomní řídící systém umožňuje propojení na centrální řídící systém

- Telemetrie zařízení pomocí internetového přenosu s archivací dat

- Kompaktní provedení na nerezovém rámu bez potřeby základů

- Zařízení vyvíječe je dodáváno v rozloženém stavu a na místě určení je zkompletováno do celku - nevyžaduje provedení montážních otvorů

- Snímatelná tepelná izolace umožňuje snadnou pravidelnou údržbu armatur

- Tlaková stanice permeátu je zabudovaná jako součást vyvíječe páry s možností vyvedení libovolného počtu vývodů pro možnost dalších odběrů např. myčky, lékárna, sterilizátory, atd., … .

Příloha č.1

Půdorysné uspořádání úpravny vody MID 1000

2000

850

800

# Odstup od stěny

podle podmínek

0 – 100 mm

# Odpad průměr 50

# Zásuvky

# Předúprava

Každý automatický filtr má stejnou tlakovou nádobu – zastavěný průměr 300 mm, výška max. 1800 mm s potrubím.

Nádrž na solanku ( prům. 600 mm ) lze umístit operativně na vhodné místo !

# Přívod vody G 1“

Podle přívodu vody lze rozestavět celou úpravnu, je zcela jedno, jak bude orientována.

# Výstup upravené vody

KV 1“ pod zásobníkem

# Odpady

Potrubí 50 mm na studený odpad, výstup z podlahy těsně u stěny, nebo provedení jako

pro výlevku

# Elektrika

Automatické filtry – 4 x zásuvka 1 x 230 V/ 6A, Reverzní osmóza 400 V/ 16A tři fáze, + zemnící vodič podle ČSN

# Rekapitulace rozměrů jednotlivých bloků

plocha podlahy	výška		hmotnost

Automatický filtr vč. změkčovače		š. 2000 x 500		1800		200 kg

Nádoba na solanku				š. 600 x 600		1000		150 kg

Reverzní osmóza MID 1000		š. 850 x 600		1900		150 kg

Zásobník 700 litrů v konstrukci		š. 800 x 800		2600		1500 kg

Příloha č.1

# Specifikace kompletní úpravny vody pro centrální sterilizaci

MID 1000 ( výkon cca 900 – 1100 l/ hod. )

Komentář :

Výchozím údajem jsou parametry chemického složení zdroje vody a z toho vychází volba použité technologie, jmenovitě typ modulu reverzní osmózy, provozní tlak a konverze. Výsledkem musí být splnění parametrů normy ČSN EN 285+A2. Úpravny používají čerpadla Grundfos řady CR.

Předúprava surové vody pro reverzní osmózu

| Sítková ochrana | Sítkový filtr 1“ za hlavním kulovým uzávěrem |
| --- | --- |
| Pískový automat | AF 1054 / ventil F 5600 SE digitální, časové řízení |
| Změkčovač | WGD / ventil 9000 SE digitální, objemové řízení |
| Aktivní uhlí | AF 1054 GAC / ventil F 5600 SE digitální, časové řízení |
| Filtrace pro reverzní osmózu | 2 x 20“ / 0,5 um paralelně umístěná ve skříni RO |
| Instalační sada | Odpady 40 mm HT, sběrače výplachů a přepadů, hadice, atd. |

Součástí bloku předúpravy vody je odbočka za změkčovačem do potrubí změkčené vody.

Reverzní osmóza MID 1000 ve skříni výšky 1900 mm

| Základní ocelová skříň, lak Komaxit | 850 x 500 x 1900 mm |
| --- | --- |
| Centrální řízení chodu | Kompletní výbava, automatika, ochrany, jištění |
| Napouštěcí zásobník s ochranou | Mechanický plovák, ochrana, úprava pro čištění, přepad |
| Čerpadlo reverzní osmózy | Grundfos CR3-31, 400 V, ( 3 x 230V/ ) 3 x 6 A max. |
| Modul reverzní osmózy | 4 x 4040 HF, nízkotlaký |
| Regulace provozních hodnot | Regulace tlaku, recyklace, koncentrát |
| Přepad prvního permeátu | Časově řízená zpátečka první vyrobené vody |
| Automatický proplach modulů | Proplach modulů při každém startu |
| Indikace pracovního tlaku | Manometr na čelním panelu |
| Měření aktuální hodnoty vodivosti | Digitální měřič na panelu včetně sondy sklo / platina |
| Měření průtoků | Průtokoměry produktu a odpadu na panelu |
| Připojení | Vstup potrubím přes šroubení, odpady sdružené 40 mm |

Reverzní osmóza tvoří kompaktní skříň uvedených rozměrů a je možné ji umístit podle podmínek, které jsou k dispozici. Skříň je volně stojící a spojena s předúpravou pouze přívodním potrubím.

Blok zásobníku a transportního čerpadla

| Konstrukce distribučního bloku | Ocelová konstrukce umožňující přístup a opravy |
| --- | --- |
| Zásobník 1000 litrů | Průměr 850 mm, výška 2400 mm, armatury, přepad |
| Automatika | Dvojpolohový snímač hladiny, ochrana spodní hladiny |
| Instalace | Sada přípojek, přepad, sdružení do odpadu |