## List1
Příloha č. 2 zadávacích podmínek - Technická specifikace ultrazvukového přístroje
Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace ultrazvukového přístroje
Formulář musí být ve sloupcích"Absolutní požadavek splněn - ANO - NE vyplňte" a " Hodnota parametru/údaj vyplňte"vyplněn, jinak by zadavatel posoudil nabídku jako nesplňující podmínky zadání.
|  |  | Specifikace požadavků zadavatele |  |  |  | Splnění požadavků zadavatele obsažené v nabídce uchazeče (vyplní uchazeč)
č.položky | A/H | název | oblast, které se požadovaný (hodnocený) parametr týká | požadovaný (hodnocený) parametr | jednotka | Požadované min. - max hodnoty požadavků zadavatele | Požadavek splněn ANO - NE vyplňte | Hodnota parametru/údaj vyplňte
Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení
Popis technického parametru
1 | A | Nový přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ svazku |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
2 | H | Mobilní, lehce transportovatelný přístroj na podvozku Uveďte hmotnost přístroje (max. 150 kg) |  | váha přístroje |  | max. 150 kg. | xx | doplní uchazeč
3 | H | Monitor typu LCD/TFT Uveďte velikost uhlopříčky monitoru v palcích |  | maximální velikost úhlopříčky |  | min. 17" | xx | doplní uchazeč
5 | A | Poměr stran LCD monitoru 4:3 |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
6 | A | Rozlišení monitoru min. 1280 x 1024 |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
7 | A | Poloha monitoru stavitelná výškově, stranově, předo-zadně |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
8 | H | Výškově i stranově stavitelný obslužný panel. Uveďte rozsah výškového nastavení obsl. panelu v cm |  | rozsah výškového nastavení | xx | max rozsah | xx | doplní uchazeč
10 | A | Integrovaný dotykový LCD displej pro zjednodušení ovládání a měření s možností konfigurace nabídek uživatelem |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
11 | A | Min. 3 konektory pro současné aktivní připojení 2D sond |  | xx |  | xx | doplní uchazeč | xx
12 | A | Frekvenční rozsah přístroje 1 – 18 MHz |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
Požadované režimy zobrazení
13 | A | B-mode na základních frekvencích |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
14 | A | B-mode na harmonických frekvencích na všech sondách |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
15 | A | Úhlové / compoundní zobrazení na všech sondách – nastavení ve více stupních (nejen On/Off). |  | xx | xx | min. 5 úrovní | doplní uchazeč | doplní uchazeč
16 | A | Redukce speklí - nastavení ve více stupních (nejen On/Off). |  | xx | xx | min. 3 úrovně | doplní uchazeč | doplní uchazeč
17 | A | Pulzní dopplerovské zobrazení (PW) s možností steeringu na lineární sondě v rozsahu min. +/- 30° |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
18 | A | Barevné dopplerovské mapování (CFM) |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
19 | A | Barevné zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
20 | A | Tkáňový doppler, barevný tkáňový doppler – barevné mapování kinetiky srdečního svalu |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
21 | A | M-mód, anatomický M-mód |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
22 | A | Trapezoidní zobrazení na lineární sondě – rozšíření 2D obrazu o min. 30° na každé straně |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
23 | A | Simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
24 | A | Simultánní zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
25 | A | Možnost změny uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou včetně změny poměru tohoto zobrazení. |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
Požadovaná měření a výpočty + další vlastnosti
26 | A | Jednotlačítková optimalizace obrazových parametrů pro různé typy tkání |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
27 | A | Automatická optimalizace parametrů dopplerovského spektra |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
28 | A | Zvětšování a zmenšování obrazu s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
29 | A | Možnost zvětšování obrazu ve zmrazeném režimu |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
30 | A | Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
31 | A | Programové vybavení pro provádění měření požívaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel) |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
32 | A | Automatizované měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra s výpočty hodnot S, D, PI, RI na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
33 | A | Programové vybavení pro kardiologická měření a výpočty s možností definování vlastních postupů |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
34 | A | Paměťová smyčku pro uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
35 | A | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
Dokumentace přístroje
36 | A | Interní disk pro záznam obrazové informace (HDD) s kapacitou min. 300GB |  | xx | xx | Min 300GB | doplní uchazeč | xx
37 | A | USB port pro export obrazových nálezů na externí média typu Flash Disk |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
38 | A | USB port pro tisk reportů (text + obrazová dokumentace) na Windows tiskárně |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
39 | A | Interní zapisovací jednotka DVD/CD |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
40 | A | Termotiskárna pro vedení ČB dokumentace |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
41 | A | Komunikační modul Dicom |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
Ultrazvukové sondy
42 | A | Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s rozsahem pracovních frekvencí min. 3 – 6 MHz |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
43 | A | Lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur a cév s rozsahem prac. frekvencí min. 5 – 11 MHz |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
44 | A | Sektorová kardiologická sonda s rozsahem pracovních frekvencí min. 2 - 4 MHz |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | xx
Moduly pro rozšíření přístroje, včetně uvedení cen za případnem rozšíření nabízeného přístroje | [7 empty] | Cena modulu v Kč (bez DPH)
EKG modul pro monitorování EKG křivky |  |  |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Stress echo – modul zátěžové echokardiografie, včetně analýzy deformačních parametrů |  |  |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Multiplanární jícnová kardiologická sonda (v rozsahu cca 3 – 8 MHz) |  |  |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Panoramatické zobrazení – souvislé sejmutí delšího úseku tkáně s následnou rekonstrukcí |  |  |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Synchronní zobrazení uzv obrazu abdominální sondy s daty stejné tkáně získané z jiné modality (CT nebo MRI) v reálném čase na monitoru sonografu, včetně zařízení pro registraci polohy uzv sondy – tzv. navigace v objemových datech |  |  |  | xx | xx | xx | doplní uchazeč | doplní uchazeč
Stvrzuji svým podpisem, že mnou nabízený přístroj splňuje všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony. |  |  |  | doplní uchazeč (Uveďte obchodní,typové a výkonové označení nabízeného zařízení):
|  |  |  | Datum: |  | doplní uchazeč
doplní uchazeč
Razítko, jméno a podpis Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, nebo za uchazeče
Poznámka:
Na číselné parametry, se vztahuje tolerance +/- 10%.
Všechna pole označená "doplní uchazeč" musí uchazeč doplnit dle jeho nabídky, jiná pole nelze měnit nebo doplňovat.