| Příloha č. 1 |
| --- |
| Specifikace předmětu plnění |
| Požadavky zadavatele | Účastníkem nabízená hodnota |
|  | Jednotlivé části (viz body 1-4) systému poskytování časné defibrilace v JmK jsou funkčně vzájemně kompatibilní | doplní účastník |
| 1. Automatizovaný externí defibrilátor (dále jen AED)včetně SW pro stahování dat a technickým zajištěním přenosu dat |
| Model (typové/výrobní označení):: | doplní účastník |
| Výrobce: | doplní účastník |
| Počet ks: | 30 |
| Jednotková cena bez DPH | doplní účastník |
| DPH | doplní účastník |
| Jednotková cena včetně DPH | doplní účastník |
| Požadavky zadavatele | Účastníkem nabízená hodnota |
| 1 | Defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů s možností následného rozšíření pro použití u dětí všech věkových kategorií | doplní účastník |
| 2 | Bifázický výboj splňující doporučení ERC GL 2015 se vzestupnou energií až do 360 J nebo jiný ekvivalent dle doporučení výrobce se stejnou účinností | doplní účastník |
| 3 | Nastavení síly výboje dle impedance pacienta | doplní účastník |
| 4 | Hlasové a vizuální instrukce | doplní účastník |
| 5 | Automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace | doplní účastník |
| 6 | Možnost konfigurace sekvence energií defibrilace | doplní účastník |
| 7 | Systém pro zajištění stahování a přenosu dat do PC, ve formě, která umožní následnou archivaci a analýzu dat | doplní účastník |
| 8 | Kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů | doplní účastník |
| 9 | Minimální požadované příslušenství: ochranný obal, 1 × defibrilační elektrody | doplní účastník |
| 10 | Možnost rozšířit přístroj o funkci přepínání do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence | doplní účastník |
| 11 | LCD displej, minimální velikost 5,2“ pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky | doplní účastník |
| 12 | Automatický vnitřní test | doplní účastník |
| 13 | Vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu | doplní účastník |
| 14 | Životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J | doplní účastník |
| 15 | Garantovaná životnost baterií při pohotovostním režimu min. 5 let | doplní účastník |
| 16 | Maximální hmotnost včetně baterie a elektrod 3,5 kg | doplní účastník |
| 17 | Odolnost přístroje proti pádu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodě min. dle IP55 | doplní účastník |
| 18 | K přístroji existuje tréninkový ekvivalent (shodný design, funkce, činnost s přístrojem musí být analogická jako s AED pro využití u reálné srdeční zástavy) | doplní účastník |
| 19 | Dodavatel zajistí kompatibilitu se samolepícími defibrilačními elektrodami, které využívá ZZS JmK v sanitních vozidlech tak, aby mohla resuscitace plynule pokračovat i po příjezdu výjezdové skupiny ZZS bez nutnosti přelepování defibrilačních elektrod, pouze po přepojení kabelu elektrod do defibrilátoru. ZZS JmK používá jednotný typ defibrilátorů v celé organizaci – Lifepak 12, 15 s originálními defibrilační elektrodami PHYSIO CONTROL QUIK COMBO ELEKTRODY PRO DOSPĚLÉ NEBO DĚTI | doplní účastník |
| 20 | Certifikace v souladu s: EN 60601-1:1996 + A1/A2 EN 60601-1-2:2001 + A1 EN 60601-1-4:1996 + A1 EN 60601-1-6:2004 EN 60601-2-4:2003 UL 1642:2005 EN 1041:1998 | doplní účastník |
| 2. Pomůcka pro vyhodnocování kvality resuscitace (tzv. pomůcka pro zpětnou vazbu) |
| Model (typové/výrobní označení): | doplní účastník |
| Výrobce: | doplní účastník |
| Počet ks: | 13 |
| Jednotková cena bez DPH | doplní účastník |
| DPH | doplní účastník |
| Jednotková cena včetně DPH | doplní účastník |
| Požadavky zadavatele | Účastníkem nabízená hodnota |
| 1 | Přístroj zvyšující kvalitu prováděné resuscitace poskytováním zpětné vazby o kvalitě prováděné resuscitace | doplní účastník |
| 2 | Měření skutečné hloubky komprese a uvolnění hrudníku, použití a přesné měření hloubky komprese a uvolnění hrudníku v jednotkách SI (mm, cm) i v případě, že pacient leží na měkké podložce | doplní účastník |
| 3 | Měření frekvence kompresí hrudníku | doplní účastník |
| 4 | Poskytnutí zpětné vazby okamžitě, v průběhu resuscitace (pro trénink však s možností vypnout okamžitou hlasovou zpětnou vazbu), možnost získání výsledků o provedené resuscitaci ihned po jejím skončení přímo z displeje přístroje | doplní účastník |
| 5 | Možnost stažení komplexních dat do PC ve formátu pdf nebo možnost analýzy dat ve vyhodnocovacím SW, který bude zároveň kompatibilní se SW k vyhodnocení dat z AED. | doplní účastník |
| 6 | Použití přístroje po dobu min. 3 hodin bez výměny baterie, či její dobití, upozornění na blížící se nutnost výměny baterie | doplní účastník |
| 7 | Barevný TFT displej pro snadné poskytnutí okamžité zpětné vazby | doplní účastník |
| 8 | Vysoká odolnost přístroje, min. IP55 | doplní účastník |
| 9 | Dodávka vč. pouzdra na přístroj | doplní účastník |
| 10 | Přístroj lze využít při tréninku resuscitace i při reálné resuscitaci. | doplní účastník |
| 11 | Certifikace v souladu s: EN 60601-1:2006 EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-6:2010 EN 1789:2007 + A1(2010) EN ISO 10993-1:2009 EN 1041:2008 | doplní účastník |
| 3. SW pro vyhodnocení dat z AED a z pomůcky pro zpětnou vazbu |
| Název: | doplní účastník |
| Počet ks: | 2 |
| Jednotková cena bez DPH | doplní účastník |
| DPH | doplní účastník |
| Jednotková cena včetně DPH | doplní účastník |
| Požadavky zadavatele | Účastníkem nabízená hodnota |
| 1 | Vyhodnocovací SW, umožňující shromažďování, archivaci a retrospektivní analýzu veškerých dat stažených při použití automatizovaného externího defibrilátoru | doplní účastník |
| 2 | Umožnění tisku záznamu celé poskytnuté resuscitace | doplní účastník |
| 3 | Měření frekvence kompresí hrudníku | doplní účastník |
| 4 | Možnost tvorby přehledných grafických sestav o kvalitě poskytované resuscitace na základě parametrů jako např.: frekvence poskytnutých kompresí za celou dobu resuscitace, vč. pauz pro ventilaci nebo defibrilaci, počet poskytnutých kompresí/min, zaznamenání jakéhokoliv přerušení kompresí hrudníku, podané výboje v průběhu KPR, EKG křivku, souhrnné informace o klíčových časových údajích resuscitace | doplní účastník |
| 5 | Možnost editace záznamu | doplní účastník |
| 6 | Tvorba souhrnných výstupů | doplní účastník |
| 7 | Dodavatel zajistí kompatibilitu se stávajícím systémem hodnocení resuscitací na ZZS JmK. ZZS JmK používá SW Code Stat 9.0 výrobce Physio-Control | doplní účastník |
| 4. Tréninkové AED (trenažér) |
| Model (typové/výrobní označení): | doplní účastník |
| Výrobce: | doplní účastník |
| Počet ks: | 13 |
| Jednotková cena bez DPH | doplní účastník |
| DPH | doplní účastník |
| Jednotková cena včetně DPH | doplní účastník |
| Požadavky zadavatele | Účastníkem nabízená hodnota |
| 1 | AED určený pro tréninkové účely, tzn. schopný simulovat defibrilaci pacienta, ovšem bez podání reálného defibrilačního výboje | doplní účastník |
| 2 | Přístroj musí být vzhledově i funkčně plnohodnotným tréninkovým ekvivalentem dodávaného automatizovaného externího defibrilátoru určeného pro „ostré“ použití - trenažér se shodnou obsluhou a shodným menu, jako nabízené AED | doplní účastník |
| 3 | Dálkové ovládání pro simulaci stavů pacienta instruktorem | doplní účastník |
| 4 | Min. 20 ks tréninkových elektrod ke každému z trenažérů jako součást dodávky | doplní účastník |
| 5 | Přístroj napájený nabíjecí baterií (nabíječka bude součástí dodávky) | doplní účastník |
| 6 | Provoz na baterii min. 3 hodiny | doplní účastník |
| 8 | Signalizace přístroje v případě nutnosti servisního zásahu | doplní účastník |
| 9 | Možnost nastavení simulované EKG křivky na displeji přístroje | doplní účastník |