Příloha č. 5 Technická specifikace

Zadavatel požaduje dodání a instalaci 3 ks dvouramenných operačních světel – 2 osvětlovací tělesa LED diodová.

Požadované technické parametry:

- dvě osvětlovací tělesa (LED-diodová)

- intenzita osvětlení: hlavní světlo min.160 000 LUX, satelit min.160 000 LUX

- velikost světelného pole min. 25-30 cm

- možnost tlumení 40-100%

- systém aktivního inteligentního vykrývání zastínění

- možnost endo osvitu max. 100 LUX

- barevná teplota (chromatičnost): 4400 K

- Ra (Index podání barev): 95

- R9 (Index podání červené barvy): 97

- hloubka osvitu 114 cm

- výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení

- životnost LED diod min. 60.000 hod.

- nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu a samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo

- regulace intenzity světla samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo

- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů

- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla

- ovládání sterilní přes rukojeť svítidla (funkce změny průměru světelného pole)

- ovládání nesterilní přes panel na stěně

- plynulé nastavení průměru světelného pole

- montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 350°bez omezení

- operační světla musí mít přípravu pro budoucí připojení HD kamery

- 10ti kroková regulace intenzity osvětlení

- snadné čištění a desinfekce světel

- elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41

- součástí dodávky bude i dodání UPS – zálohovací bateriový modul – odpovídající dodaným světlům a splňující současné platné normy

- vstupní napětí pro připojení operačních světel je 220 – 240 V

- modularita, možnost doplnit další světla, monitory

Zastínění operačního pole 1 překážkou (1hlava) 		dle EC max – v 52%

Zastínění op. pole 2 maskami (2hlavy) 				dle EC max – v 46%

Zastínění op. pole při hloubkové operativě 			dle EC max – v 60%

Zastínění op. pole 1 maskou (1hlavou) při hloubkové operativě	dle EC max – v 50%

Zastínění op. pole 2 maskami (1hlava) při hloubkové operativě 	dle EC max – v 44%

Hloubkový osvit L1/L2						v 1140 mm

Vypracoval: MUDr. Milan Třeštík