Svazek č. 4 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístrojů

V souladu s ustanovením § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje zadavatel níže charakteristiky a požadavky na dodávky které jsou předmětem j jednotlivých samostatných částí veřejné zakázky.

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Účastníkem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Přehled jednotlivých částí veřejné zakázky

| Část č. | Název samostatné části veřejné zakázky– název přístroje | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasivní antidekubitní matrace | 36 |
| 2 | Insuflátor | 1 |
| 3 | Kamerový systém | 1 |
| 4 | Laparoskopická věž | 1 |
| 5 | Lůžko standardní elektrické | 37 |
| 6 | UZ přístroje | 2 |
| 7 | Hematologický analyzátor | 1 |
| 8 | Šokový zmrazovač plasmy | 1 |
| 9 | Myčka laboratorního skla | 1 |
| 10 | Velkokapacitní centrifuga | 1 |
| 11 | Centrifuga na mikrozkumavky | 1 |
| 12 | Elektroforetický systém | 1 |
| 13 | Laboratorní sušárna | 1 |
| 14 | Mikroskop | 1 |
| 15 | Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek | 1 |
| 16 | Velkokapacitní centrifuga - min. 56 zkumavek | 1 |
| 17 | Chodítko pro dospělé | 2 |
| 18 | Kontaktní elektroléčba - soubor přístrojového vybavení | 2 |
| 19 | Magnetoterapie | 1 |
| 20 | Motodlaha hlezna | 1 |
| 21 | Motodlaha ramene | 1 |
| 22 | Motomed | 2 |
| 23 | Ultrazvuk - soubor přístrojového vybavení | 2 |

Požadovaná technická specifikace jednotlivých přístrojů

Účastník je povinen doplnit žlutě podbarvené části a připojit k návrhu kupní smlouvy ke každé nabízené samostatné části veřejné zakázky – včetně technického listu vydaného výrobcem přístroje.

Část. č. 1	Pasivní antidekubitní matrace

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasivní antidekubitní matrace | ks | 36 |

č. položky 1 Pasivní antidekubitní matrace – 36 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví

- Matrace má na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nimž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka

- Matrace je vhodná pro pacienty IV. stupně rizika vzniku dekubitů

- Matrace je vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech

- Horní vrstva je vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 52 kg/m³

- Odpor pěny proti stlačení max. 2,2 kg/m²

- Spodní vrstva je vyrobena z polyuretanové pěny hustoty 46 kg/m³

- Odpor pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m²

- Po stranách je matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³

- Odpor pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m²

- Nehořlavost pěn je CRIB 5

- S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)

- Potah je složený z kombinace šitých a svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu (pythinion zinku)

- Nehořlavost horní strany potahu CRIB 7

- Nehořlavost boční a spodní strany potahu CRIB 5

- Zip je umístěn na po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení

- Matrace je vybavena transportními úchyty

- Výška matrace 14 cm

- Nosnost matrace min. 200 kg

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 24 měsíců 			………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Obchodní a typový název :				………………………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasivní antidekubitní matrace |  | 36 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj (e) splňuje (í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: …………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis:………………………

Část. č. 2	Insuflátor

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Insuflátor | ks | 1 |

č. položky 2	Insuflátor – 1 Ks

Laparoskopický insuflátor

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

Insuflační jednotka, 1 ks

- volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- volitelná velikost insuflované dutiny

- intuitivní a jednoduché ovládání

- automatické vypouštění plynu při přetlaku

- možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2

- předvolba tlaku v mmHg

- přístroj musí umožnit rychlost plnění min. 45 l/min

- volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině

- podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou

- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- datová komunikace se stávajícími elektrochirurgickými jednotkami UES-30, UES-40

- ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru

- zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní

- součástí dodávky musí být nízkotlaká hadice CO2  pro centrální rozvod plynu , 10 ks filtrů

- součástí dodávky musí být samostatná ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla včetně 1 ks insuflační hadice s ohřevem plynu

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 24 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 2 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Insuflátor |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj (e) splňuje (í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

- Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:………………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis:…………………………

Část. č. 3	Kamerový systém

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kamerový systém | ks | 1 |

č. položky 3	Kamerový systém 1 Ks

Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje, 1 ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

  - medicínský atest

- 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)

  - integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

  - podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

- ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

- volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4

- výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite

- vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat

- rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Zdroj světla

- integrovaný 4LED zdroj studeného světla

- 4 LED lampy s životností každé lampy min. 10.000 hodin

- výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- ovládání zdroje světla na kamerové hlavě / endoskopu

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

InfraRed samostatný zdroj světla pro laparoskopii, 1ks

- xenon 300W

- světelný zdroj určený pro podporu zobrazení pomocí fluorescenční diagnostiky ICG kontrastu, filtr

- režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, filtr

  - zadavatel nepřipouští řešení filtrace barevných složek spektra světla pomocí softwaru

- plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou

- integrovaný automatický záložní halogenový zdroj světla s automatickým náběhem o výkonu nejméně 35 W

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks

  - 3-čipový CMOS systém

  - režim plné HDTV

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - podpora funkce pro fluorescenční diagnostiky ICG

  - integrovaný upínací mechanismus pro laparosk. optiky

  - 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla

- optický zoom 0.9x až 1.8x (2x)

  - integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy

- manuální ovládání zoomu a ostření pomocí otočného prstencového ovladače na kamerové hlavě

  - váha kamerové hlavy max. 220g

  - držák kamerové hlavy

Samostatné záznamové zařízení (MDE), 1 ks

  - medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD minimálně 3,5“

  - nahrávání foto, video až 1080p, 3D videa a zvukového doprovodu

  - s možností připojení dalších video zdrojů – S-video, DVI, HD-SDI

  - automatický výběr video zdroje

  - zadávání pacientských dat pomocí klávesnice

  - současné nahrávání na 2x externí USB flashdisk / pevný disk a zároveň interní pevný disk

  - možnost nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB paměť

  - vestavěný pevný disk minimálně 500GB

  - nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí

  - LAN RJ-45 1000Mbit

  - bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat

  - ovládání z tlačítek kamerové hlavy

  - možnost kontroly nahraného foto/video na vestavěném LCD

IR laparoskopická optika 1 ks, včetně světlovodného kabelu 1 ks

- laparoskopická optika s podporou fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

- laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování

- průměr 10 mm

- úhel pohledu 30°

- pracovní délka min. 315mm

- autoklávovatelná

- sterilizační kontejner pro optiku

- světlovodný kabel s podporou fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu, průměr min. 4,25 mm, délka min.3 m, autoklávovatelný

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 24 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 2 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kamerový systém |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: .…………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ..……………………

Část. č. 4	Laparoskopická věž

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Laparoskopická věž | ks | 1 |

č. položky 4 	Laparoskopická věž  – 1 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

Atestovaný (MDE) monitor, 1 ks

  - LCD technologie

  - úhlopříčka alespoň 26"

  - rozlišení obrazu 1920 x 1080

  - zobrazovací úhel 178° všemi směry

  - svítivost min. 450 cd/m2

  - kontrast 1400:1

  - režim HDTV

  - schopnost nastavení různých scanovacích režimů

  - obrazové vstupy alespoň: 2x DVI-D, 1x SD/HD/3G-SDI, 1x VGA, 1x S-video, 1x RBG

  - obrazové výstupy alespoň: 1x DVI-D, 1x SD/HD/3G-SDI

  - včetně stojanu pro monitor

  - včetně prodlužovacího kabelu

Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje, 1 ks

  - medicínský atest

- 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)

  - integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

  - podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta,

- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

- možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

- volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4

- výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite

- vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat

- rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Zdroj světla

- integrovaný 4LED zdroj studeného světla

- 4 LED lampy s životností každé lampy min. 10.000 hodin

- výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- ovládání zdroje světla na kamerové hlavě / endoskopu

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks

  - 3-čipový CMOS systém

  - režim plné HDTV

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - podpora funkce pro fluorescenční diagnostiky ICG

  - integrovaný upínací mechanismus pro laparosk. optiky

  - min. 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla

- optický zoom 0.9x až 1.8x

  - integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy

- manuální ovládání zoomu a ostření pomocí otočného prstencového ovladače na kamerové hlavě

  - váha kamerové hlavy max. 220g

  - držák kamerové hlavy

Kamerová hlava pro endoskopii, 1 ks

  - CCD systém

  - kompatibilita se stávající kamerovou jednotkou na COS (OTV-S7)

  - integrovaný upínací mechanismus pro laparosk. optiky

  - kamerová hlava musí mít minimálně 2 programovatelná tlačítka umožňující naprogramování funkcí kam. jednotky

  - pevný optický zoom 1,2 x

  - vestavěný Moiré filtr

  - hmotnost kamerové hlavy max. 50 g

  - očnicový adaptér

Flexibilní endoskop, 1 ks

- průměr distálního keramického konce 11,7 Fr. (4,6 mm × 2,6 mm)

- průměr vnějšího tubusu 16,5 Fr. (5,5 mm)

- pracovní kanál 7,2 Fr. (2,4 mm)

- zorné pole 120°

- úhel pohledu 0°

- hloubka ostrosti 3 – 50 mm

- pracovní délka max. 380 mm

- celková délka max. 700 mm

- ohyb tubus nahoru/dolů 210°/120°

- vestavěný Moiré filtr

- světlovodný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min.3 m, autoklávovatelný

- zkoušečka těsnosti

Odsávací pumpa přenosná, 2 ks

- odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem min. 30 l/min

- podtlak až 85 kPa

- umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru

- součástí 4 ks resterilizovatelné odpadní láhve 3 l, včetně 4 ks resterilizovatelných víček, 4 ks držáku lahve

Samostatné záznamové zařízení (MDE), 1 ks

  - medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD minimálně 3,5“

  - nahrávání foto, video až 1080p, 3D videa a zvukového doprovodu

  - s možností připojení dalších video zdrojů – S-video, DVI, HD-SDI

  - automatický výběr video zdroje

  - zadávání pacientských dat pomocí klávesnice

  - současné nahrávání na 2x externí USB flashdisk / pevný disk a zároveň interní pevný disk

  - možnost nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB paměť

  - vestavěný pevný disk minimálně 500GB

  - nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí

  - LAN RJ-45 1000Mbit

  - bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat

  - ovládání z tlačítek kamerové hlavy

  - možnost kontroly nahraného foto/video na vestavěném LCD

Multioborový vysokofrekvenční elektrochirurgický generátor, 1 ks

- multioborový generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- podpora enukleace a plazma resekce ve fyziologickém roztoku

- kompletní řada alespoň monopolárních a bipolárních režimů

- podpora bipolární morcelace

- módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, urologická a gynekologická resekce ve fyziologickém roztoku)

- výkonový rozsah – mono 0-300 W, bipo 0-320 W

- dynamická regulace výkonu, možnost nastavení výkonu po 1 W

- řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením

- nastavitelná pronikavost řezu a koagulace

- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

- možnost připojení 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů současně

- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)

- volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace

- nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje

- možnost uložení min 20-ti nejčastěji používaných parametrů, programů – s textovým popisem

- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- součástí generátoru je modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7mm

- včetně 1 ks dvojitého pedálu

- 1 ks kabelu pro řízení odsávání kouře

- 1 ks kabelu k jednorázové elektrodě, 5 ks neutrálních jednorázových elektrod (dělená)

- 1 ks monopolárního kabelu (délka 3.5 m) pro LSK nástroje

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 24 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 2 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		.................................

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Laparoskopická věž |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ….……………………

Část. č. 5	Lůžko standardní elektrické

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Lůžko standardní elektrické | ks | 37 |

č. položky 5	Lůžko standardní elektrické – 37 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52

- Vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm

- Rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm

- zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu  40-75 cm

- Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese  16 cm)

- Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu

- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech

- integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním pokrývající  ¾ ložné plochy

- postranice ergonomicky tvarované (slouží jako podpora pacientů při vstávání)

- elektricky ovládaná funkce TR/ATR min. 15°

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha)

- podsvětlený pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu se svítilnou

- Alarm nezabrzděného lůžka

- kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm

- držáky na infuzní stojan, hrazdu

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg

- ochrana elektromotorů proti přetížení

- záložní baterie

- lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky

- hrazda + madlo

- držák na močovou lahev

Pacientský stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou 37 Ks

- pojízdný, dvoustranně přístupný, kovová konstrukce

- manipulační madla na korpusu stolku

- integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním a automatickou aretací

- odolná horní plocha a jídelní deska

- kolečka o průměru min. 70 mm, centrálně bržděná z horní části stolku (možnost manipulace z polohy ležícího pacienta)

- provedení stolku – min. horní zásuvka, nika, dolní oboustranně výsuvný box

- stolek dobře čistitelný

- držák na zavěšení ručníku

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 				…...………………………….

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 							………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 			………………………………..

Frekvence BTK za rok						………………………………..

Obchodní a typový název lůžka:				……………………………….

Obchodní a typový název pacient. stolku			……………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Lůžko standardní elektrické |  | 37 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:………………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis:…………………………

Část. č. 6	UZ přístroje

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | UZ přístroje | ks | 2 |

č. položky 6 - UZ přístroje – 2 ks

Přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie - přístroj pro gynekologicko-porodnické aplikace.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Přístroj s jednoduchým ovládáním

- Monitor s úhlopříčkou minimálně 23“

- Uživatelsky nastavitelná výška ovládacího panelu, s možností natáčení ovládacího panelu

- Alfanumerická klávesnice integrovaná na ovládacím panelu (nikoliv zajížděcí) – menší náchylnost k poškození

- barevný 10,1“ ovládací touchpanel

- Požadovaná zobrazení:

- B-mode v základních frekvencích

- Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- Spektrální doppler – PW

- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku  (power doppler, angio doppler)

- ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské širokopásmové mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále

- 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování)

- SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii                 a porodnictví.

- Měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze

- Automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom)

- ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD 2x USB

- Kontinuální nahrávaní na integrovaný DVD rekordér nebo USB média

- ČB fototiskárna

- Funkce připojení matrixových sond (sondy s upořádáním krystalů-piezoelektrických elementů v několika řadách – 2 a více)

  - lineární matrixové sondy, frekvence cca 4-13 MHz, cca 1000 elementů

- Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s  nastavením úrovně v minimálně 6 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s nastavením úrovně v minimálně 8 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- Modul pro současné zobrazení uzv. obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencí s dvěma různými fokusačnímy zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem

- ultrazvukový přístroj musí mít automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu

- Software pro postprocesing (včetně licence jako option), který lze nainstalovat na osobní počítač a který umožní pracovat s nasnímanými 3D/4D datasety (rekonstrukce, měření, zobrazení rovin, změna renderingu, automatické měření objemových struktur, tomografické zobrazení, STIC analýzy, atd..)  - pouze 1 ks

- Integrovaná baterie pro vyšetřovaní bez připojení k el. Síti – 2 Ks

- live „živé“ automatické dynamické nastavení (optimalizace) boxu pro 3D/4D rendering jedním tlačítkem – systém musí automaticky kontinuálně optimalizovat oblast (linii snímacího boxu) pro 3D/4D rendering

- Automatická biometrie pro základní měření: BPD, AC, HC, FL na 2D a 3D/4Dsondě

- Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)

- Software pro zobrazení jakékoliv virtuální roviny z 3D/4D nasnímaných dat

- Možnost SW nástroje pro NAVIGACI vyšetřujícího při fetální echokardiografii - nástroj pro automatické zobrazení 2D struktur fetálního srdce z nasnímaného real time 3D zobrazení srdce (podle doporučení ACOG a ISUOG)

- Možnost zobrazení STIC pro real time 3D zobrazení srdce

- Možnost SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, a barevné zobrazení hypoechogenních struktur ze 3D obrazu

Sondové vybavení:

3D/4D konvexní abdominální sonda, 2 - 8 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 90° ve 2D, 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení

3D/4D mikro-konvexní vaginální sonda, 4 - 9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: 180° ve 2D, 180*120° ve 3D/4D zobrazení, + bioptický kit kovový (reusable)

2D konvexní abdominální sonda, 2 - 5 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 113° ve 2D, automatické měření NT, IT

2D mikro-konvexní sonda, 4 - 10 MHz, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 130° ve 2D

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | UZ přístroje |  | 2 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce:………………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis:…………………………

Část. č. 7	Hematologický analyzátor

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Hematologický analyzátor | ks | 1 |

č. položky	 7 Hematologický analyzátor – 1 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- nový spolehlivý plně automatický hematologický analyzátor měřící a vyhodnocující KO + 5-ti populační diferenciál

- diferenciální  rozpočet  leukocytů vyhodnocován metodou průtokové cytometrie pomocí laseru

- měřené parametry : 	WBC, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%,

RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,RDW-SD

PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR

IG%, IG#, Band%, Band#, Seg%, Seg#

- rychlost alespoň 90 vzorků za hodinu

- podavač na 50 vzorků a více

- funkce průběžného vkládání vzorků do automatického podavače

- pracovní módy analyzátoru : otevřený  a uzavřený  náběrový systém s automatickou identifikací vzorku (čtečka čárového kódu).

- v obou módech aspirace max. 25 l plné krve pro měření KO a 40 l plné krve pro měření KO+DIFF.

- v otevřeném náběrovém módu možnost měření z kapilární krve max. 20 l .

- měření KO, KO+DIFF, CAPILLARY je možné libovolně přepínat, nebo přímo z LIS (elektronická žádanka) určit zda vzorek bude změřen s DIFF (obousměrná komunikace).

- automatické promíchávání vzorků převracením zkumavky dnem vzhůru.

- přístroj umožňující používat různé typy běžně dostupných náběrovek.

- vysoká reprodukovatelnost a přesnost.

- koncepce přístroje podporující statimový provoz v laboratoři

- komunikační menu ( SW ) v českém jazyce

- software přístroje obsahující různé programy kontroly kvality (QC), jejichž výsledky zobrazuje do přehledných grafů

- kontrolní vzorky jsou vyhodnocovány statistickými metodami

- k dispozici přehledné manuály  pro obsluhu v české verzi

- minimální a naprosto nenáročná údržba.

- obousměrná komunikace s LIS (měření dle metod), HL7 protokol

- schopnost automatické validace výsledků nebo validace obsluhou přímo na analyzátoru

- režim non-stop provozu a naprogramování automatického čištění v určitou hodinu

- databáze analyzátoru alespoň 10.000 změřených vzorků včetně grafických informací.

- malé požadavky na prostor:

- umístění přístroje je limitováno prostorem o rozměrech: (v x š x h) 600x700x600 mm.

Součástí dodávky přístroje musí být:

- externí tiskárna

- externí čtečka čarových kódů

- dodávka potřebných HW a SW pro oboustrannou komunikaci se stávajícím SW LIS

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

po dobu záruky dodávka kontrol krve zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Hematologický analyzátor |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 8	Šokový zmrazovač plasmy

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Šokový zmrazovač plasmy | ks | 1 |

č. položky 8.1	Šokový zmrazovač plasmy – 1 ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- kontaktní šokový zmrazovač plazmy

- umístění přístroje je limitováno prostorem o rozměrech: (v x š x h) 1260x1320x770 (+/-10%)

- horizontální vkládání plazmy

- systém regulace tlaku na vaky, ochrana, bezpečnost, optimalizace tvaru a maximalizace mrazícího účinku

- zmrazovací kapacita v jednom cyklu mražení

až 42 krevních vaků s plazmou o objemu max 350ml

až 14 krevních vaků s plazmou o objemu max 850ml

- flexibilní pro různé plnění a tvary vaků do daného objemu 850 ml

- čas zmražení od 30-60min na požadovaných -30°C

350 ml vaky - při naplnění  21 vaků – max. do 30min

350 ml vaky - při naplnění  42 vaků – max. do 60min

850 ml vaky -  max. do 60 min

- kontaktní zmrazování – horní a dolní chladící platforma v nerezovém provedení

- chlazení vzduchem

-  jednostupňový chladicí okruh  nikoliv kaskádový

- elektrický posun horní chladicí desky- rychlost předzmrazovací fáze (dosažení cílové provozní teploty  na horní a dolní desce) max. 15 minut- možnost vkládání další dávky ke zmražení ihned po ukončení předchozího zmrazovacího cyklu

- rychlost odmrazování max. 10 minut

- plně automatický provoz, mikroprocesorové řízení, alarmové systém kontrolující správné teploty, externí sonda pro kontrolu teploty přímo ve vaku

- 2x testovací vaky pro oba objemy pro objem 350 ml.

- 2x testovací vaky pro oba objemy pro objem 850 ml

- barevný displej na přístroji pro nastavení a kontrolu nastavených údajů

- software v češtině pro monitoring procesu zamrazování vč. databáze cyklů

- dodávka 2x PC a příslušenství potřebného k uvedení do provozu (1 x PC jako součást přístroje, 1x PC pro použití v NIS v níže uvedené konfiguraci

- dodávka tiskárny

- dodávka čtečky čárových kódů

- přístroj musí být vybaven funkcí zobrazení historie (grafy, teploty, stavy) i při výpadku PC na displeji zmrazovače, tzn. primární teplotní data musí být uložena v řídící jednotce přístroje pro případ výpadku PC.

Konfigurace PC sestavy

Skříň MC X202 black, micro tower, 2xAU, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 
Zdroj 400W SS400ET 80+ F3 (full range), ATX, 12cm fan, PFC 
Gigabyte MB Sc LGA1151 H110M-S2H, H110, 2x DDR4, VGA, mATX 
DIMM DDR4 8GB 2133MHz, CL15, 1R x8, ADATA ValueRAM 
WD PURPLE 1TB  
LG CDR DVD+/-R/+/-RW/RAM Drive GH24NS 
Klávesnice KB-110X/ Drátová/ PS2/ CZ + SK layout

Myš DX-110, drátová, 1000 dpi, PS/2,

SW kompatibilní s Windows 10 PRO 64-bit Czech OEM, licenční štítek

Technické parametry monitoru: 
technologie - LCD barevný 
typ displeje - IPS 
velikost úhlopříčky - min. 23" 
pracovní rozlišení (px) - 1920x1080 (FullHD) 
jas [cd/m2] - min.250 
kontrast [:1] - min. 1000 
pozorovací úhel - min. 178°x178° 
poměr stran - 16:9 
odezva maximálně - max. 7ms 
rozhraní (konektory) - DVI, HDMI 
integrované reproduktory - ano

Záruka a servis

Záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

V rámci záruky 3 roky budou BTK (validace) prováděny zdarma

Cena BTK (validace)				………………………………..

Cena BTK (validace) včetně souvisejících nákladů 	………………………………..

Servisní kontroly teplotní mapy v záruce zdarma

Vstupní i jednoroční validace (vč.vaků) v záruce zdarma

Zabezpečení servisní podpory min. 10 roků

Frekvence provádění BTK (validace)		………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Šokový zmrazovač plasmy |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 9	Myčka laboratorního skla

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Myčka laboratorního skla | ks | 1 |

č. položky 9	Myčka laboratorního skla – 1 ks

Předmětem je dodávka, montáž, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na dále specifikovaný jednodvéřový mycí a dezinfekční automat s příslušenstvím.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- jeden jednodvéřový mycí a dezinfekční automat, s  ohřevem elektro,

- stavební prostor určený pro umístění přístroje je vymezen rozměrem (v,š,h) 840 (včetně víka) 600,600 mm.

- vnější opláštění nerez

- dopředu výklopné celonerezové dveře

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo

- bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy

- zakrytá topná tělesa

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně

- mycí prostor vybavený dvěmi nerezovými mycími rameny

- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- během mycího cyklu elektricky blokované dveře

- automatické dovírání a uzamykání dveří

- automatické otevření dvířek po skončení programu

- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 196 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek

- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min

- nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby

- elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 14 zákl. programů)

- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou neutralizační chemii

- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii

- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- vestavěný změkčovač vody

- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

- modulární koncepce vnitřního košového vybavení

Mycí koše:

- spodní koš pro moduly, spodní koš se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců, automatické uzavření přípojek,

- horní koš/lafeta, zepředu otevřený, pro uložení nástavců, výškově nastavitelný, výška osazení 160mm, vestavěné ostřikovací rameno,

Nabízený přístroj musí být kompatibilní se stávajícím vybavením hematologie nem. Vyškov a to:

- s výrobnou tlakové DEMI vody: 1 x Aqua Purificator, úložná skříň z nerezové oceli pro jednu až dvě demineralizační patrony (kapacita min. 20 litrů) s měřičem vodivosti, volně stojící s podstavbou, Elektrické připojení: elektrické napájecí napětí AC 230 V 50 Hz. Vodní přípoj: 2 tlakové hadice délky cca 1,2 m s 3/4" vnitřním šroubením. 1 x Tlakuvzdorná patrona z nerezové oceli, kompletně s odvzdušňovacím a přetlakovým ventilem 2,5–10 bar, naplněná 20 litry homogenně smíchaných, regenerovatelných pryskyřic

- s příslušenstvím pro mytí zkumavek: 4 x Nerezový nástavec pro cca 200 zkumavek do 12 x 105 mm, lze používat v horním koši, dolním koši. Rozděleno na 6 ploch včetně víka, velikost ok 8 x 8 mm,

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

spotř. materiál po dobu záruky zdarma

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Myčka laboratorního skla |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 10	Velkokapacitní centrifuga

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Velkokapacitní centrifuga | ks | 1 |

č. položky	10	Velkokapacitní centrifuga -  1 Ks

Velkoobjemové transfuzní centrifugy pro Transfuzní oddělení

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Velkoobjemová transfuzní centrifuga s certifikací jako zdravotnický prostředek IIa podle 93/42/EC (2007/47/EC) a doložení deklarace konformity originálu a překladu v českém jazyce

- maximální kapacita zařízení alespoň 6 x 2000 ml

- Kapacita zařízení min. 12 čtyřvaků včetně možnosti speciální transfuzní výbavy

- maximální otáčky pro centrifugaci vaků nejméně 4 500 ot /min s nabízeným rotorem

- výkyvný rotor bez krytu

- snadné čištění a desinfekce prostoru bubnu centrifugy i bez nutnosti vyjímat rotor

- mikroprocesorové řízení s pamětí pro minimálně 80 programů, speciální transfuzní programy

- Minimálně 9 rychlostí rozběhu a brzdění, bezúdržbový indukční motor

- integrátor a auto detekcí imbalance

- chlazení s teplotním rozsahem -20 až +40 °C

- zařízení vhodné pro veškeré transfuzní programy včetně výroby kryoprecipitátů

- Možnost předchlazení zařízení na + 4°C do 40 min

- automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)

- snadná validace centrifugy přes větší průzor ve víku

- příslušenství pro různé typy vaků

- příslušenství pro výrobu trombocytů (adaptéry pro zavěšení vaků)

- sada gumových vyvažovacích závaží

- vyvažovací adapter se sadou závaží jako náhrada vaku

- pružný adapter pro vaky

- SW všech funkcí plná verze

- tichý chod

- 1 ks Šestimístný výkyvný nekrytovaný rotor, pro minimálně 4 500 ot/min

- 6 ks dvoukomorových kovových závěsů s pevnými kovovými přepážkami pro centrifugaci vaků

- 6 ks plastových vložek

- veškeré příslušenství musí být použitelné po celou dobu životnosti centrifugy, tedy bez stanovení výměny po určitém počtu běhů

- čtečka čárových kódů včetně software pro dokumentaci a přenos dat, řídící počítač včetně tiskárny je součástí dodávky

Příslušenství

- 2 ks pasivní transportní boxy včetně chladících/ mrazících vložek a teploměru pro přepravu biologického materiálu např. krve

- Z toho:

  - 1 Ks hrubý objem 20 litrů

  - 1 Ks hrubý objem 24 litrů

- šířka izolace 50-60 mm, polyuretan

- provedení polyetylen a polystyren

- kapacita až 8 ks 450 ml krevních vaků

- netto váha prázdného boxu cca 7 kg

- standardní součástí příslušenství: 4 ks chladící elemety, 1 ks polystyrénový vnitřní box včetně víka, 1 ks přední složka na dokumenty, 1 ks popruh

- 2 ks dataloger pro sledování teploty a dokumentaci/ záznam údajů během transportu materiálu

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 				…………………………….

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 			………………………………..

Frekvence provádění BTK/validace 			………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Velkokapacitní centrifuga |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 11	Centrifuga na mikrozkumavky

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Centrifuga na mikrozkumavky | ks | 1 |

č. pol. 11 	Centrifuga na mikrozkumavky – 1 Ks

Výkonná stolní mikrocentrifuga, komplet včetně rotoru

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Požadovaný výkon min.17 000 x g

- kapacita rotoru: min.24 x 1,5/2,0 ml (hermeticky těsné víčko)

- redukce pro rotor až na 0,2 ml

- velmi rychlý start – dosažení max. otáček do 12s,

- digitální ovládání, možnost volby otáček po 100 ot., g, času, pulsního točení,

- parametry zobrazovány současně na dvou displejích bez nutnosti přepínat zobrazení,

- intuitivní ovládání,

- časovač: 1 min – 99 min + trvalý chod, možná změna po 1 min,

- hlučnost: max.55 dB,

- centrifuga musí mít IVD certifikaci

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 				……………....……………….

v rámci záruky 3 roky budou BTK (validace) prováděny zdarma

Cena BTK (validace)					………………………………..

Cena BTK (validace) včetně souvisejících nákladů 		………………………………..

Frekvence provádění BTK/validace 			………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Centrifuga na mikrozkumavky |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ..…………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 12	Elektroforetický systém

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Elektroforetický systém | ks | 1 |

č. položky 12	Elektroforetický systém – 1 ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- automatický elektroforetický analyzátor obsahující min. 2 kapiláry

- určený pro provádění těchto testů: proteiny v séru a v moči imunotypizace v séru a v moči, CDT, variantní Hb

- výkon min. 20 vzorků za hodinu (proteiny)

- vysoká kapacita vzorků na palubě (min. 20 pro proteiny)

- zařízení musí být určeno pro práci s primárními zkumavkami

- integrovaná čtečka čarových kódů

- automatizovaná imunotypizace bez manuálního kroku

- kontinuální vkládání vzorků

- obousměrná komunikace s LIS

- náhradní přístroj po dobu opravy přístroje

Záruka a servis

- - záruka na přístroj min. 36 měsíců 				…………………………….

- - v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

- Cena BTK 							………………………………..

- Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 			………………………………..

- Frekvence provádění BTK/validace 				………………………………..

- Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

- Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název:					……………………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Elektroforetický systém |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 13	Laboratorní sušárna

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Laboratorní sušárna | ks | 1 |

č. pol. 13		Laboratorní sušárna – 1 Ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Sušička s nuceným oběhem vzduchu

- Antibakteriální povrch

- Alarm v případě překročení nastavené teploty

- Dveře se skleněnou výplní pro snadné nahlížení do sušičky, bez nutnosti ji otvírat

- Kapacita min. 230 l.

- Teplotní fluktuace ± 0,5°C

- Přesnost teploty 0,1°C

- Nastavení teploty RT +10-250°C

- Nastavení času 1-9999 min.

- umístění přístroje je limitováno prostorem o rozměrech: (š x h x v) 800x700x1500 mm

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 					………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Laboratorní sušárna |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 14	Mikroskop

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Mikroskop | ks | 1 |

č. položky 14 	Mikroskop – 1 Ks

Laboratorní mikroskop vhodný pro každodenní laboratorní použití

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Mikroskop musí být vybaven vysoce intenzivním LED osvětlením, které nevydává infračervené záření.

- Životnost systému LED osvětlení min. 60 000 hodin.

- Osvětlení vybavené tzv. fly-eye optickým členem, který zajišťuje rovnoměrné osvětlení v celém zorném poli.

- Mikroskop musí být vybaven trinokulárním tubusem se dvěma okuláry se zvětšením 10x a zorným polem 20 mm a optickým výstupem pro připojení digitální zrcadlovky.

- Okulárový tubus se sklonem min 30° a nastavitelnou mezioční vzdáleností v rozsahu 47-75 mm.

- Otočné nastavení polohy okulárů o 180.

- Mikroskop musí být vybaven mechanickým XY stolkem s tzv. refokusačním mechanismem.  Stolek musí být vybaven držákem pro 2 mikroskopická skla. Ovládací prvky pro posun stolku musí být umístěny nízko nad rovinou stolu, umožňující uživatelům opírat si paže v přirozené poloze.

- Mikroskop musí být vybaven 4-polohovým revolverovým nosičem objektivů s reverzní orientací

- Mikroskop musí být osazen objektivy se zvětšením 10x, 20x a 40x - objektiv 40x pro fázový kontrast

- Součástí mikroskopu musí být univerzální otočný kondenzor vybavený moduly pro pozorování ve světlém poli, tmavém poli a fázovém kontrastu.

- K mikroskopu musí být připojen digitální fotoaparát (zrcadlovka) umožňující snímání statických snímků z mikroskopu i videosekvencí. Součástí fotoaparátu musí být software pro stolní počítač či notebook, který umožňuje promítat živý obraz z mikroskopu na monitor.

- Nedílnou součástí výbavy mikroskopu musí být napájecí kabel a protiprachový obal.

- Zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy

Záruka a servis

- záruka na přístroj min. 36 měsíců 				…………………………….....

- v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 							………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 				………………………………..

Frekvence provádění BTK/validace 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)			………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Mikroskop |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 15	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek | ks | 1 |

č. položky 15	Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek  – 1 Ks

Multifunkční ventilovaná stolní centrifuga pro všechny typy aplikací, s velkým výkonem a velmi snadnou obsluhou

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Výkyvný rotor min. 5500 ot./min (5000 x g),

- krytování adaptorů s „biocontainment“ certifikátem,

- kapacita: výkyvný rotor až 4 x 200 ml (např. 28x15ml),

- nekorodující rotor,

- imbalanční detektor se stavitelnou citlivostí,

- možnost nastavení min. 5-ti uživatelských programů včetně paměti posledního nastavení,

- ovládání klávesnicí,

- LCD displej – zobrazující aktuální i programované hodnoty,

- programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace,

- min. 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů, přesný přepočet otáčky/g, přesnost regulace otáček ±20,

- nerezová rotorová komora uzavíraná kovovým víkem,

- automatické zamykání a odemykání víka,

- bezúdržbový motor,

- napájení: 230V/50Hz,

- výkyvný rotor 4x200 ml,

- buckety pro rotor, sada 4 ks

- celková kapacita rotoru min 28 zkumavek,

- adaptor s proměnlivou výškou vhodný i pro nižší zkumavky 7x10/15 ml, 17x121 mm, sada 4 ks

- výkyvný nosič k centrifugaci pro přípravu nátěrových sklíček,

- centrifuga musí mít IVD certifikaci.

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců, 				………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK (validace) prováděny zdarma

Cena BTK (validace)					………………………………..

Cena BTK / validace (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK / validace 			………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Středněkapacitní centrifuga - min. 20 zkumavek |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 16	Velkokapacitní centrifuga - min. 56 zkumavek

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Velkokapacitní centrifuga - min. 56 zkumavek | ks | 1 |

č. položky 16	Velkokapacitní centrifuga –  min. 56 zkumavek -  1 ks

Multifunkční ventilovaná centrifuga pro všechny typy aplikací, s velkým výkonem a velmi snadnou obsluhou, ventilovaná, komplet s rotorem 56x10/15

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- výkon: výkyvný rotor min. 5500 ot./min (5500 x g),

- krytování adaptorů s „biocontainment“ certifikátem

- kapacita: - výkyvné rotory až 4 x 400 ml (např. 56x15ml)

- nekorodující rotor

- imbalanční detektor se stavitelnou citlivostí

- možnost nastavení min. 5-ti uživatelských programů včetně paměti posledního nastavení

- ovládání klávesnicí, kterou lze ovládat i v rukavicích

- velký i z dálky dobře čitelný LCD displej – zobrazující aktuální i programované hodnoty,

- programování otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace

- min. 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů, přesný přepočet otáčky/g, přesnost regulace otáček ±20

- nerezová rotorová komora uzavíraná kovovým víkem

- automatické zamykání a odemykání víka

- bezúdržbový motor

- napájení: 230V/50Hz,

- výkyvný rotor 4x400 ml

- bucket pro rotor, sada 4 ks

- celková kapacita rotoru min. 56 zkumavek

- adaptor s proměnlivou výškou vhodný i pro nižší zkumavky 7x10/15 ml, 17x121 mm, sada 4 ks

- centrifuga musí mít IVD certifikaci

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 				………………………....…….

v rámci záruky 3 roky budou BTK (validace) prováděny zdarma

Cena BTK (validace)					………………………………..

Cena BTK (validace) včetně souvisejících nákladů 		………………………………..

Frekvence provádění BTK (validace)			………………………………..

Frekvence provádění validace 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Velkokapacitní centrifuga - min. 56 zkumavek |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 17	Chodítko pro dospělé

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Chodítko pro dospělé | ks | 2 |

č. pol. 17	 Chodítko pro dospělé – 2 Ks

Hydraulicky nastavitelné chodítko pro dospělé k bezpečné chůzi s boční a čelní podporou

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Správné držení těla s pomocí podpěr obou předloktí

- Rychle a snadno přizpůsobitelné různým uživatelům (výška, šířka)

- Hydraulické nastavení výšky 85-130 cm

- Požadujeme na loketních opěrkách prolis pro pacientovo předloktí pro řádné zapření celého předloktí, zamezující sklouzávání předloktí z opěrky

- Maximální zatížení 150 kg

- Velmi stabilní a bezpečný s možností zabrzdění každého kolečka samostatnou nášlapnou brzdou

- Dostatečná síla hydraulického zdvihu coby dopomoc při vstávání ze sedu do stoje

- Možnost použití ve sprše (voděodolné materiály)

- Požadujeme provádění servisu přístroje v místě pracoviště nemocnice

Záruka a servis

Záruka na přístroj min. 36 měsíců 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Chodítko pro dospělé |  | 2 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 18	Kontaktní elektroléčba - soubor přístrojového vybavení

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Kontaktní elektroléčba - soubor přístrojového vybavení | ks | 2 |

č. položky. 18 	Kontaktní elektroléčba - soubor přístrojového vybavení – 2 Ks

Kombinovaný terapeutický přístroj pro aplikaci elektroléčby a ultrazvuku pokryje celé spektrum indikací v rehabilitační léčbě

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Kombinovaný terapeutický přístroj pro aplikaci elektroléčby a ultrazvuku

- Přístroj musí mít dva nezávislé kanály elektroléčby a jeden kanál pro ultrazvuk

- Přístroj musí umožňovat simultánní terapii elektroléčby s ultrazvukem

- Součástí přístroje musí být vakuová jednotka se dvěma nezávislými kanály integrovaná do přístrojového stolku

- Přístroj musí mít barevný dotykový displej o minimální úhlopříčce 7"

- Přístroj musí mít přednastavené léčebné protokoly s možností ukládání uživatelských programů do paměti přístroje

- Přístroj musí mít vestavěnou terapeutickou encyklopedii s anatomickými obrázky a databázi pacientů

Specifikace elektroléčby:

-	Přístroj musí mít dva nezávislé kanály elektroléčby s možností nastavení samostatné intenzity

- Přístroj musí mít kompletní spektrum nízko a středofrekvenčních proudů a jejich modifikací včetně stimulací (diadynamické proudy, TENS, 2 a 4 pólová interference, Träbert, Ruská stimulace, izoplanární  vektorové pole, mikroproudy, vysokonapěťovou terapii, spastické stimulace dle Hufschmidta a Jantsche, modulovaný pulzní proud atd.)

- Přístroj musí mít elektrodiagnostiku:  I/t křivka, reobáze, motorický bod, chronaxie, akomodační koeficient

- Přístroj musí mít režim konstantního proudu i konstantního napětí

- Přítroj musí mít programovatelné sekvence

- Přístoj musí mít test kvality elektrod a musí automaticky rozpoznat připojené příslušenství

Specifikace vakuové jednotky:

- Vakuová jednotka pro elektroléčbu integrovaná do stolku s kolečky a brzdami

- 2 nezávislé kanály

- Kontinuální a pulzní režim

- Nádobka na kondenzát min. 0,7l s integrovaným výpustným ventilem

- Pulzní frekvence: 5, 10, 15 a 20 pulzů za minutu

- Tichý chod

- Možnost volby rozměrů vakuových elektrod 60mm, 30mm a 90mm (volitelně).

Specifikace ultrazvuku:

- Terapeutický ultrazvuk s nosnou frekvencí 1 a 3 MHz a alternující frekvencí 1/3 MHz

- Přístroj musí umožňovat připojení dvou multifrekvenčních ultrazvukových hlavic současně

- Přístroj musí umožňovat připojení bezobslužného ultrazvukového aplikátoru

- ERA bezobslužného aplikátoru musí být minimálně 18 cm2

- Ultrazvukové hlavice (aplikátory) musí být vhodné pro subakvální aplikaci

- Přístroj musí mít akustickou a vizuální kontrolu kontaktu hlavice s pacientem

- Servis přístroje musí být prováděn na pracovišti nemocnice.

- Bezplatná zápůjčka náhradního přístroje po dobu opravy

Požadované příslušenství:

8 ks plochých pryžových elektrod 7x5cm,návleky na elektrody, fixační pásy pro upevnění elektrod, 4 ks vakuových elektrod Ø 60mm, houbičky pro roční provoz, multifrekvenční hlavice 1 a 5 cm2, bezobslužná ultrazvuková hlavice, síťový kabel, přístrojový stolek.

Záruka a servis

Záruka na přístroj min. 36 měsíců 				………………………………..

V rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 			………………………………..

Frekvence provádění BTK 					………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Kontaktní elektroléčba - soubor přístrojového vybavení |  | 2 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 19	Magnetoterapie

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Magnetoterapie | ks | 1 |

č. položky 19	Magnetoterapie  – 1 ks

Přístroj k léčbě cíleným a pulzním magnetickým polem k aplikaci indikované  fyzikální terapie s účinky analgetickými, myorelaxačními, protizánětlivými, na podporu prokrvení, kostního hojení.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- 4- kanálový magnetoterapeutický přístroj

- Přístroj musí mít dva nezávislé kanály - musí umožňovat ošetřovat nezávisle na sobě dva pacienty s odlišnými programy i časy

- Přístroj musí umožňovat připojení čtyř aplikátorů současně

- Přístroj musí umožňovat kombinaci pulzního a stacionárního magnetického pole s nastavitelným poměrem

- Pulzní magnetické pole - obdélníkové, exponenciální, sinusové a trojúhelníkové pulzy

- Přístroj musí uživateli umožnit definovat série magnetických pulsů

- Všechny aplikátory musí být vybaveny technologií cíleného magnetického pole, magnetické pole musí být směřované pouze do oblasti ošetření bez vnějších vlivů na personál

- Přístroj musí mít barevný dotykový displej o minimální úhlopříčce 7"

- Přístroj musí mít přednastavené léčebné protokoly s možností ukládání uživatelských programů do paměti přístroje

- Přístroj musí mít vestavěnou terapeutickou encyklopedii s anatomickými obrázky a databázi pacientů

- Servis přístroje musí být prováděn na pracovišti nemocnice.

- Bezplatná zápůjčka náhradního přístroje po dobu opravy

Součástí dodávky musí být:

- Síťový kabel

- Prodlužovací kabel pro magnetické aplikátory (2 ks)

- Dotykové ukazovátko

- Magnetoterapeutické lehátko s integrovaným pojízdným solenoidem (70cm), FMF technologií, podhlavním polštářem

- Přístrojový stolek

Aplikátory:

- 2x lineární aplikátor pro páteřní a další podélné aplikace (60 x 25 cm) s FMF technologií

- 1x solenoid pro končetinové aplikace Ø 30 cm s FMF technologií

- 1x solenoid pro páteřní a kyčelní aplikace Ø 60 cm s FMF technologií

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 				………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 			………………………………..

Frekvence provádění BTK 					………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			……………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Magnetoterapie |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: …….…………………

Část. č. 20	Motodlaha hlezna

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Motodlaha hlezna | ks | 1 |

č. položky 20	Motodlaha hlezna – 1 Ks

Rehabilitační motorová dlaha k plynulému pasivnímu procvičování a zvětšování rozsahu pohybu v hlezenném kloubu po úrazech, operacích.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Motodlaha pro plynulý pasivní pohyb horního a dolního hlezenního kloubu s čipovou kartou pacienta.

- Programovatelná hlezenní motodlaha s bezpečnostními prvky.

- Možnost nahrávání průběhu rehabilitace na čipovou kartu pacienta a přenos z ní do PC.

- Individuální nastavení všech léčebných parametrů.

- Možnost přestavby na pravou a levou dolní končetinu.

- Anatomicky správný pohyb končetiny

- Možnost cvičení v sedě i v leže

- Plantární/dorzální flexe	50°- 0° - 40°

- Everze/inverze 		20°- 0° - 40°

- Rychlost: 			až 200°/min.

- Asynchronní i synchronní chod motorů.

- Postupné rozšiřování rozsahu pohybu.

- Oscilace - četnější opakování mezních 10°.

- Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení.

- Plynulá regulace rychlosti pohybu.

- Možnost nastavení prodlevy v krajních polohách.

- Zpětný chod.

- Servis přístroje musí být prováděn na pracovišti nemocnice.

- Bezplatná zápůjčka náhradního přístroje po dobu opravy

Záruka a servis

- záruka na přístroj min. 36 měsíců 			…………………………….

- v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK/validace 			………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Motodlaha hlezna |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 21	Motodlaha ramene

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Motodlaha ramene | ks | 1 |

č. položky 21 	Motodlaha ramene – 1 ks

Rehabilitační ramenní motorová dlaha k pasivnímu procvičování a zvětšování rozsahu pohybu v ramenním kloubu po úrazech, při funkčních poruchách.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- anatomický pohyb – tři plně synchronizované motory

- úhly lze nastavit velmi jednoduše nastavit i přímo na motoru

- individuální nastavení všech léčebných parametrů na čipové kartě pacienta, možnost sledování terapie a přenosu dat do PC

- barevný dotykový displej s obrázky

- funkce přestavby pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci

- možnost nastavení jednoho, dvou nebo tří pohybů samostatně na čipovou kartu

- monitoring průběhu rehabilitace - individuální léčebná data se ukládají na čipovou kartu pacienta

- dotykové dálkové ovládání s čipovou kartu pacienta

Vyžadované programy

- zahřívací program

- oscilace – četnější opakování mezních 10°

- protažení – postupné zvyšování rozsahu pohybu o 5° + oscilace v mezních 10°

- zpětný chod – bezpečnostní prvek

- plynulá regulace rychlosti od 20° do 200° / min

- doba trvání terapie

- oddělené pauzy v krajních polohách

- synchronní nebo asynchronní chod motorů

- izolované pohyby  - samostatná abdukce / addukce, rotace, flexe

Rozsahy pohybu

- abdukce /addukce                            0° -  30° – 160°

- vnitřní / vnější rotace                         90° – 0° – 90°

- flexe (elevace - zdvih)                   0° -  30° – 160°

- anteverze / retroverze                    110° -  0° – 10°

Technické parametry přístroje

- rychlost až 200° / min

- minimální zatížení 170 kg

- Servis přístroje musí být prováděn na pracovišti nemocnice

- Bezplatná zápůjčka náhradního přístroje po dobu opravy

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			…………………………………

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Motodlaha ramene |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………

Část. č. 22	Motomed

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Motomed | ks | 2 |

č. položky 22 	Motomed – 2 Ks

Motorem poháněný léčebný pohybový přístroj k mechanoterapii osob se sníženou schopností chůze a osobám dlouhodobě upoutaných na lůžko – k uvolňování hybnosti horních i dolních končetin – pro ambulantní provoz

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Motorem poháněný léčebný pohybový přístroj s příslušenstvím pro horní i dolní končetiny

- Pro pasivní, asistovaný a aktivní trénink dolních i horních končetin

- Barevný displej

- Aktivní trénink s volitelnou zátěží 1-12

- Regulování rychlosti od 0-60 ot./min.

- Nastavení doby terapie 0-120 min.

- Plynulý rozjezd a zastavení

- Základní jednotka s bezpečnostními chodidlovými podložkami

- Vodidla pro DK s nastavitelnou výškou a podložkami pod lýtka (2 páry)

- Přidržovadla pro chodidla – gumové válečky (nutné při silných spasmech)

- Trenažér paží s motorem (vč. upínacího modulu)

- Podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou (1pár)

- Servis přístroje musí být prováděn na pracovišti nemocnice

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK	 			………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			……………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Motomed |  | 2 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

- Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ….……………………

Část. č. 23	Ultrazvuk - soubor přístrojového vybavení

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Ultrazvuk - soubor přístrojového vybavení | ks | 2 |

č. položky 23	Ultrazvuk - soubor přístrojového vybavení – 2 ks

Kombinovaný terapeutický přístroj pro aplikaci ultrazvuku a elektroléčby pokryje celé spektrum indikací v rehabilitační léčbě

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- Kombinovaný terapeutický přístroj pro aplikaci ultrazvuku a elektroléčby

- Přístroj musí mít jeden kanál pro ultrazvuk a dva nezávislé kanály pro elektroléčbu

- Přístroj musí umožňovat simultánní terapii ultrazvukem a elektroléčbou

- Součástí přístroje musí být vakuová jednotka se dvěma nezávislými kanály integrovaná do přístrojového stolku

- Přístroj musí mít z dálky dobře viditelný barevný displej o minimální úhlopříčce 7´´

- Přístroj musí mít přednastavené léčebné protokoly s možností ukládání uživatelských programů do paměti přístroje

- Přístroj musí mít vestavěnou terapeutickou encyklopedii s anatomickými obrázky a databázi pacientů

Specifikace ultrazvuku:

- Terapeutický ultrazvuk s nosnou frekvencí 1 a 3 MHz a alternující frekvencí 1/3 MHz

- Přístroj musí umožňovat připojení dvou multifrekvenčních ultrazvukových hlavic současně

- Přístroj musí umožňovat připojení bezobslužného ultrazvukového aplikátoru

- ERA bezobslužného aplikátoru musí být minimálně 18 cm2

- Ultrazvukové hlavice (aplikátory) musí být vhodné pro subakvální aplikaci

- Předehřívané ultrazvukové hlavice

- Přístroj musí mít akustickou a vizuální kontrolu kontaktu hlavice s  pacientem

- Připojení k PC (pro upgrade SW)

- Identifikace a kontrola připojeného příslušenství

Specifikace elektroléčby:

- Přístroj musí mít dva nezávislé kanály elektroléčby s možností nastavení samostatné intenzity

- Přístroj musí mít kompletní spektrum nízko- a středofrekvenčních proudů a jejich modifikací včetně stimulací (diadynamické proudy, TENS, 2 a 4 pólová interference, Träberty, Ruská stimulace, izoplanární  a dipólové vektorové pole, mikroproudy, vysokonapěťová terapie, spastické stimulace dle Hufschmidta a Jantsche, modulovaný pulzní proud atd.)

- Přístroj musí mít elektrodiagnostiku:  I/t křivka, reobáze, motorický bod, chronaxie, akomodační koeficient

- Přístroj musí mít režim konstantního proudu i konstantního napětí

- Přístroj musí mít programovatelné sekvence

- Přístroj musí mít test kvality elektrod a musí automaticky rozpoznat připojené příslušenství

Specifikace vakuové jednotky:

- Vakuová jednotka pro elektroléčbu integrovaná do stolku s kolečky a brzdami

- 2 nezávislé kanály

- Kontinuální a pulzní režim

- Nádobka na kondenzát min. 0,7l s integrovaným výpustným ventilem

- Pulzní frekvence: 5, 10, 15 a 20 pulzů za minutu

- Tichý chod

- Možnost volby rozměrů vakuových elektrod 60 mm, 30 mm a 90 mm (volitelně).

- Servis přístroje musí být prováděn na pracovišti nemocnice.

- Bezplatná zápůjčka náhradního přístroje po dobu opravy

Požadované příslušenství:  2 multifrekvenční hlavice 1 a 5 cm2, bezobslužná ultrazvuková hlavice, síťový kabel, přístrojový stolek, 8 ks plochých pryžových elektrod 7x5 cm, návleky na elektrody, fixační pásy pro upevnění elektrod, 4 ks vakuových elektrod Ø60 mm, houbičky pro roční provoz

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

v rámci záruky 3 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 						………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 		………………………………..

Frekvence provádění BTK 				………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Obchodní a typový název přístroje:			………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Ultrazvuk - soubor přístrojového vybavení |  | 2 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje	(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: …………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ……………………

Konec: 	Svazek č. 4 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry přístrojů