Část. č. 8	Šokový zmrazovač plasmy

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Měrná jednotka | Počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Šokový zmrazovač plasmy | ks | 1 |

č. položky 8.1	Šokový zmrazovač plasmy – 1 ks

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

- kontaktní šokový zmrazovač plazmy

- umístění přístroje je limitováno prostorem o rozměrech: (v x š x h) 1260x1320x770 (+/-10%)

- horizontální vkládání plazmy

- systém regulace tlaku na vaky, ochrana, bezpečnost, optimalizace tvaru a maximalizace mrazícího účinku

- zmrazovací kapacita v jednom cyklu mražení

až 42 krevních vaků s plazmou o objemu max 350ml

až 14 krevních vaků s plazmou o objemu max 850ml

- flexibilní pro různé plnění a tvary vaků do daného objemu 850 ml

- čas zmražení od 30-60min na požadovaných -30°C

350 ml vaky - při naplnění  21 vaků – max. do 30min

350 ml vaky - při naplnění  42 vaků – max. do 60min

850 ml vaky -  max. do 60 min

- kontaktní zmrazování – horní a dolní chladící platforma v nerezovém provedení

- chlazení vzduchem

-  jednostupňový chladicí okruh  nikoliv kaskádový

- elektrický posun horní chladicí desky- rychlost předzmrazovací fáze (dosažení cílové provozní teploty  na horní a dolní desce) max. 15 minut- možnost vkládání další dávky ke zmražení ihned po ukončení předchozího zmrazovacího cyklu

- rychlost odmrazování max. 10 minut

- plně automatický provoz, mikroprocesorové řízení, alarmové systém kontrolující správné teploty, externí sonda pro kontrolu teploty přímo ve vaku

- 2x testovací vaky pro oba objemy pro objem 350 ml.

- 2x testovací vaky pro oba objemy pro objem 850 ml

- barevný displej na přístroji pro nastavení a kontrolu nastavených údajů

- software v češtině pro monitoring procesu zamrazování vč. databáze cyklů

- dodávka 2x PC a příslušenství potřebného k uvedení do provozu (1 x PC jako součást přístroje, 1x PC pro použití v NIS v níže uvedené konfiguraci

- dodávka tiskárny

- dodávka čtečky čárových kódů

- přístroj musí být vybaven funkcí zobrazení historie (grafy, teploty, stavy) i při výpadku PC na displeji zmrazovače, tzn. primární teplotní data musí být uložena v řídící jednotce přístroje pro případ výpadku PC.

Konfigurace PC sestavy

- Skříň micro tower, 2xAU, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

- CPU - benchmark - min. 5800 bodů (www.cpubenchmark.net), VGA – BOX

- základní deska -PCIE 1x, USB 2 4x, USB3 2x, DDR4 2x, VGA, mATX, integr. síťová karta, integr. zvuková karta, UEFI BIOS,

- DVI, HDMI, VGA, PS/2 2x,

- paměť - DIMM DDR4 8GB 2133MHz, CL15, 1R x8,

- HDD - 3,5", 1TB, SATA III, rychlost čtení/zápisu 210MB/s, vyrovn. paměť 64MB, rychlost otáček 5400 ot/min, max spotřeba 3,3W, stand-by spotřeba 0,4W,

Zdroj 400W 80+ F3 (full range), ATX, 12cm fan, PFC,

- DVD R/RW, DL, RAM, interní, SATA, rychlost čtení DVD-ROM 5x, DVD-RW 13x, buffer 0,5MB,

- SW kompatibilní s Windows 10 PRO 64-bit Czech OEM, licenční štítek,

- Klávesnice Drátová/ PS2/ CZ + SK layout,

- Myš drátová, 1000 dpi, PS/2.

Monitor:
 - technologie - LCD barevný
 - typ displeje - IPS
 - velikost úhlopříčky - min. 23"
 - pracovní rozlišení (px) - 1920x1080 (FullHD)
 - jas [cd/m2] - min.250
 - kontrast [:1] - min. 1000
 - pozorovací úhel - min. 178°x178°
 - poměr stran - 16:9
 - odezva maximálně - max. 7ms
 - rozhraní (konektory) - DVI, HDMI
 - integrované reproduktory - ano

Záruka a servis

Záruka na přístroj min. 36 měsíců 			………………………………..

V rámci záruky 3 roky budou BTK (validace) prováděny zdarma

Cena BTK (validace)				………………………………..

Cena BTK (validace) včetně souvisejících nákladů 	………………………………..

Servisní kontroly teplotní mapy v záruce zdarma

Vstupní i jednoroční validace (vč.vaků) v záruce zdarma

Zabezpečení servisní podpory min. 10 roků

Frekvence provádění BTK (validace)		………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)	………………………………..

Obchodní a typový název přístroje:		………………………………….

Nabídková cena: (vyplní účastník)

| Označení samostatné části | Název samostatné části – název přístroje | Obchodní a typový název nabízeného přístroje | Počet kusů | Účtovaná sazba DPH v % | Nabídková cena za jednotku (bez DPH v Kč) | Nabídková cena za jednotku (včetně DPH v Kč) | Nabídková cena celkem (bez DPH v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Šokový zmrazovač plasmy |  | 1 |  |  |  |  |

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….		Podpis: ………………………