Požadavky na UZV přístroj pro všeobecnou diagnostiku RDG oddělení

Přístroj musí pokrýt celé spektrum požadavků RDG oddělení nemocnice, abdominální diagnostika, vyšetření měkkých blízkých struktur, kloubů, svalů, šlach a nervů, cévní vyšetření a neonatologické vyšetření.

Přístroj musí komunikovat s okolím prostřednictvím protokolu Dicom 3.0, součástí dodávky je i napojení přístroje do archivační sítě PACS a ověření funkčnosti.

Přístroj musí splňovat následující parametry:

Požadavky na vlastní přístroj

- Nový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie (třída Premium)

- Dobrá mobilita přístroje, lehce transportovatelný

- Rychlý start přístroje (do 60 sec)

- LCD/LED monitor o velikosti zajišťující zobrazení diagnostické výseče 2D obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm (např. s úhlopříčkou 19´´ formátu 5:4 nebo 21´´ formátu 16:9)

- Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových snímačů

- Požadavky na obslužný panel:

  - výškově stavitelný

  - programovatelnost obslužného panelu uživatelem – výběr či změna přiřazení funkcí u všech ovládacích prvků obslužného panelu

  - integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 10´´ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)

  - plná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD panelu uživatelem včetně definování měřících postupů (úprava stávajících i tvorba nových nabídek)

  - úprava křivky TGC pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů

  - vysouvatelná mechanická textová klávesnice (nikoli dotyková)

Požadované režimy zobrazení

- 2D (B-mód), maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 40 cm

- 2D na harmonických frekvencích na všech sondách

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- Úhlové/kompaundní zobrazení – nastavení minimálně ve více krocích (nejen On/Off)

- Redukce speklí – nastavení ve více krocích (nejen On/Off)

- PW – pulzní doppler

- CFM – barevné dopplerovské mapování včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

- Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase

- Simultánní triplexní režim v reálném čase na všech sondách

- Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (možnost nastavení ve více krocích)

Požadavky na měření a výpočty + archivaci

- Automatická optimalizace 2D obrazu i dopplerovského spektra

- Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe či nad sebou, včetně změny poměru velikosti tohoto zobrazení

- HD zoom (zvýšení rozlišení obrazu)

- Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, )hel, % stenózy)

- Automatické vyhodnocování parametrů dopplerovské křivky s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI na zmrazeném záznamu i v aktivním režimu během snímání

- Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení

- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD umožňující vyhledávání dle RČ nebo jména pacienta či vyšetřujícího, data vyšetření, diagnózy, oblasti vyšetření

- Ukládání dat v nativním formátu (RAW data) nebo Dicom formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných nelicencovaných formátů windows (JPG, BMP, TIFF, AVI, …)

- USB port pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk – dostupný na monitoru či ovládacím panelu

- Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist)

Požadavky na ultrazvukové sondy

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2 – 6 MHz, maximální hloubka 2D zobrazení min. 40 cm

- Lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur v rozsahu mon. 7 – 14 MHz, délka snímací části min. 60 mm

- Lineární sonda pro cévní aplikace v rozsahu min. 5 – 11 MHz

- Mikrokonvexní pediatrická sonda pro neonatologické vyšetřování, rozsah  5 – 11 MHz