Monitor základních životních funkcí 12 ks + 2 ks centrální monitory pro interní JIP

***Modulární monitor základních životních funkcí***

***specifikace***

* integrovaný barevný dotykový displej min 12“
* rozlišení displeje min 1280x720
* ovládání v českém jazyce
* jednoduché intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky a otočného ovladače
* zobrazení min 6 křivek současně
* trendy grafické i numerické min 168 hod
* min. rozsah měřených parametrů: EKG z 3-5 ti svodů, multisvodová analýza ST segmentu, respirace, NIBP dvou hadicovým připojením, SpO2
* 2x teplota, 2 x IBP, 2x EtCO2 (sidestream) **pouze pro 2 monitory**
* měření arytmií jako: Asystolie, V Fib, V Tach, A Fib, Pausa, Tachy, Brady
* vyjímatelné dobíjitelné akumulátory na min 3 hod transportního provozu
* hmotnost max 4,5 kg
* monitory musí být kompatibilní se stávajícími monitory DASH od výrobce GE Healthcare

***Centrální monitor***

***Specifikace***

* možnost připojení až 16 monitorů současně
* obousměrná komunikace s připojenými monitory
* režim sledování 6 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce
* grafické a numerické trendy 72 hod.
* kontinuální záznam křivek po dobu min. 24 hod.
* uživatelské rozhraní v ČJ, ovládaní klávesnicí a myší
* plochý displej o úhlopříčce min 24“
* laserová tiskárna formátu A4 pro tisk z centrálních a lůžkových monitorů, síťové provedení
* záložní zdroj napájení (UPS)
* propojení se stávajícími monitory od výrobce GE Healthcare a zobrazením připojených pacientů na ARO