Příloha č. 1 ZD

Příloha č. 1 Technické podmínky

Skiagrafický komplet se dvěma plochými detektory a pojízdný RTG přístroj, oba s přímou digitalizací, nové a nepoužité přístroje, každý s jednotným označením CE pro Evropský hospodářský prostor.

Skiagrafický komplet

Stropní závěs

- vertikální rozsah pohybu zářiče min. 160 cm

- rotace kolem vertikální osy minimálně +180/-135°

- rotace kolem horizontální osy minimálně +/- 125°

- rozsah pohybu závěsu v longitudinální ose min. 400 cm

- rozsah pohybu závěsu v laterální ose min. 180 cm

- rozsah pohybu závěsu ve svislé ose min. 150 cm

- motorizovaný vertikální pohyb + ruční ovládání

- dotykový LCD displej pro zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta

- automatický motorický pohyb teleskopického závěsu v závislosti na výšce stolu s detektorem při zachování ohniskové vzdálenosti

- automatické sledování směru primárního paprsku stropního závěsu s rentgenkou v závislosti na poloze detektoru stolu a vertigrafu

Vertikální Bucky stativ

- vertikálně nastavitelná vyšetřovací deska s Bucky clonou a bezpečnostní mechanickou nebo elektromagnetickou aretací

- vertikální rozsah pohybu v rozsahu (osa paprsku) 30 - 180 cm, motoricky nastavitelné sklápění detektoru okolo horizontální osy (min. v rozsahu 110°)

- protirozptylová mřížka 12:1, 10:1 nebo 8:1

- expoziční automatika AEC

- detektor min. 43x43cm , vel. pixelu max. 148µm, min. 8 MPx, 16 bit, 3,4 lp/mm

Stůl s plovoucí deskou

- motoricky nastavitelná výška minimálně v rozsahu 55 - 86 cm

- elektromagnetické brzdy

- podélný pohyb desky stolu min. +/- 48 cm

- příčný pohyb desky stolu (laterální) min. +/- 13 cm

- nosnost min. 300 kg

- protirozptylová mřížka 10:1 nebo 12:1

- ionizační komůrky pro expoziční automat

- bezdrátový přenosný detektor min. 35x43 cm, vel. pixelu max.140 µm, min. 7,6 MPx, 16 bit

- možnost vyjmutí detektoru

Rentgenka

- rentgenka s vysokorychlostní rotační anodou (rychlost rotace min. 10 000 /min)

- kapacita rentgenky min. 2,2 MHU

- min. 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm

Vysokofrekvenční generátor

- pracovní výkon min. 65 kW

- rozpětí kV min. v rozsahu 40-150 kV

- rozpětí mA min. v rozsahu 10 – 1000 mA

- rozpětí mAs min. v rozsahu 0,4 - 800 mAs

- AEC – expoziční automatika

- manuální kolimátor se světelným zaměřovačem

Ovládací akviziční stanice

- stanice pro systémové ovládání celého zařízení

- více než 1 000 anatomických programů (orgánová automatika)

- import pacientských dat z NIS zadavatele pomocí služby modality Worklist, možnost manuálního zakládání pacientů pomocí klávesnice

- síťové propojení k archivaci dat (DICOM) – připojení na PACS protokolem DICOM dle specifikace

- DICOM – WLM, MPPS, Store, Print

- zvýraznění hran, inverze obrazu a rotace, optimalizace jasu a kontrastu, zoom, výřez snímku, anotace

- systém musí být schopen zobrazit název nemocnice, datum a čas akvizice, hodnoty kontrastu a jasu, expoziční techniku (kV, mAs, čas), popisky operátora, ID a jméno pacienta, zkalkulovat expoziční dávku

- automatizovaný program pro spojování snímků pro vyšetření dlouhých kostí a páteře

- barevný dotykový LCD/LED monitor min. 19“

- paměť na uložení min. 5 000 snímků

- čas mezi expozicí a náhledem snímku max. 5 s

- čas mezi expozicí a plným zobrazením max. 10 s

Příslušenství

- zařízení pro měření celkové plošné dávky RTG záření, DAP metr

Pojízdný RTG přístroj

- součástí přístroje je integrovaný DAP metr

- max. přípustná výška při transportu 151 cm

- vzdálenost podlaha-rentgenka nastavitelná v rozmezí min. 40 – 200 cm

- rotace rentgenky min. -40° + 90°

- výkon vysokofrekvenčního generátoru min. 30kW

- tepelná kapacita anody min. 100 KHU

- dvě ohniska v rozmezí 0,6 - 0,8 a 1,2 – 1,4 mm

- expoziční tlačítko s možností dálkového ovládání - bezdrátově či na kabelu

- orgánové programy

- možnost manuálního nastavení expozičních parametrů

- rozsah napětí na rentgence minimálně 40-125kV s možnosti volby po 1kV

- rozpětí mA min. v rozsahu 50 – 300 mA

- rozpětí mAs min. v rozsahu 0,5 - 100 mAs

- ovládací LCD displej na těle přístroje min. 19“

- bezdrátový přenosný plochý detektor min. 35x43 cm, vel. pixelu max. 139 µm, min. 7,38 MPx, 16 bit

- ochranná mřížka

- hmotnost RTG max. 200 kg

- šířka RTG přístroje max. 63,5 cm

- napájení (dobíjení) z jednofázové zásuvky 230V/16A, 50 Hz

Součást dodávky

- doprava, instalace, proškolení personálu, záruční doba 2 roky, 2x BTK v ceně

- součástí dodávky skiagrafického RTG bude i montáž – lze využít stávající stropní závěs