Příloha č.5a - Minimální technické parametry RTG

Skiagrafie stacionární

Minimální technické parametry:

Nové zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu s plně automatizovanými pohyby stropního stativu pro RTG zářič se dvěma plochými detektory s vysokým rozlišením. Zařízení musí být vybaveno akviziční stanicí.

  - Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou

Výkon:			min. 80kW

Výstupní napětí:	minimálně v rozsahu 40 - 150 kV

Rozsah proudu:	minimálně v rozsahu 10 – 700 mA

Tepelná kapacita :	minimálně 1 200 kHU

Předvolba expozičních programů pro orgány.

  - Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskop. stropním závěsu

- RTG zářič s minimálně 2 ohnisky

- DAP metr (KAP metr) k měření celkové plošné dávky

Závěs:

- podélný posun

- příčný posun

- vertikální pojezd

- manuál i motorický

- rotace rentgenky

Primární clona:

- se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací

- s motorickým i manuálním nastavením

- 3 přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu s motorickým manuálním i i automatickým nastavením podle orgánových programů

  - Detektory a expozice

- Nové samostatné digitální ploché přenosné detektory typu CsI na obou pracovních místech, detektory musí být plně kompatibilní s detektory z druhého požadovaného pojízdného RTG a vhodné pro případnou zaměnitelnost.

- DQE  minimálně 65 %

- Velikost přenosných detektorů  	min. 34x40 cm

- Detektory musí být od stejného výrobce jako přístroj.

- Rozlišení detektorů (velikost pixelu) max 150 um, platí pro oba detektory

- Dobíjení detektorů ve stole, ve vertigrafu

  - Pracovní místa

Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou ve 4 směrech s minimální absorpcí záření, elevace minimálně v rozsahu 55 – 80 cm, nosnost minimálně 280 kg. Pedálové spínače pro ovládání stolu po obou stranách.

- Elektromagnetické brzdy

- Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku.

- Plný autotracking - sledování pohybu stolu teleskopickým závěsem RTG trubice pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti a automatický pojezd závěsu - centrace primárního svazku na detektor ve vertigrafu.

- Expoziční automatika využívající libovolné navolení min. tří samostatných komůrek.

- Dotyková obrazovka pro ovládání zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a možnost nastavení expozice na dotykové obrazovce stropního závěsu.

- Vertigraf – motorizovaný vertikální posun, elektromagnetické brzdy, držáky pro pacienta, AEC, naklápění detektoru minimálně v rozmezí -15º do 90º.

  - Ovládací pracovní stanice s monitorem

Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu:

- úprava kontrastu a jasu

- výřez snímku

- inverze obrazu

- vkládání textu

- rotace, zvětšování

- filtrace

- označení stran obrazů a použité projekce

- komunikace a kompatibilita se systémem PACS a KIS zadavatele – služby formátu DICOM 3

- Speciální medicínský barevný TFT nebo LCD monitor

- 1.7 Komunikace s PACS a KIS zadavatele

Komunikace v DICOM 3 formátu, služby:

- Store

- Query/Retrieve

- Modality Worklist

- MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do NIS/RIS prostřednictvím DICOM

- Send

- 1.8	Příslušenství

- Mobilní (na kolečkách) výškově stavitelný vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice

- Speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole

- Mřížka pro snímky na lůžku

- Hrazdička na vis + vzpažené končetiny