Příloha č. 4 Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vstupní překládací okno do vstupního filtru

Překládací („přelůžkovací“) zařízení, určené k přeložení pacienta z lůžka na operační stůl nebo z operačního stolu na lůžko, umožňující překonávání jejich rozdílných výšek a sloužící k oddělení čistých a nečistých částí vstupního traktu operačních sálů

Elektromechanické překládací zařízení, sestávající z:

- základny s oknem, pevně spojené s podlahou, nesoucí pohyblivou - plovoucí – překládací desku

- překládací desky s pohyblivým „nekonečným“ pásem, sloužícím k přesunu pacienta, opatřené vyhříváním

- řídícího pultu, který je součástí bočního sloupku, s otočně umístěným displejem

- bezkabelového IR ovladače

Vlastnosti překládacího zařízení:

- bezpečné naložení pacienta z lůžka na překládací desku, přesun a uložení na operační stůl, nebo z operačního stolu na lůžko, bez nutnosti zvedání personálem

- automatický algoritmus - jednotlačítková předvolba „z lůžka na operační stůl“  nebo „z operačního stolu na lůžko“

- možnost manuálního zásahu do programu, případně jeho zastavení a opětovné spuštění od okamžiku zastavení bez nutnosti resetu nebo opětovného spouštění od začátku

- možnost změny rychlosti posuvu na ovládacím pultu i na bezkabelovém ovladači

- zařízení musí je vybaveno snímači, snímajícími pozici lůžka a operačního stolu a jejich výšku a podle toho nastaví překládací desku do potřebné pozice

- zařízení je vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – zařízení neumožnuje přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván, není lůžko nebo operační stůl

- systém s automatickým zastavením procesu překládání v případě jakékoliv nesrovnalosti, s funkcí výstražného zvukového alarmu

- výškové nastavení v rozsahu min. 570 až 1030 mm

- výsuv překládací desky min. 750 mm na každou stranu od boku základny (k lůžku/vozíku <->  k operačnímu stolu)

- nosnost 180 kg

- pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a desinfekčním prostředkům

- režim „čištění“ – automatický pomalý posun pásu, umožňující ruční omytí, osušení a desinfekci

- překládací deska na spodní straně opatřená krytem proti zachycení podložek nebo lůžkovin pásem a umožňující těsné přiložení desky na lůžko nebo operační stůl, aniž by se samotný běžící pás při překladu dotýkal povrchu lůžka nebo operačního stolu – důležité pro naložení pacienta na desku nebo spuštění pacienta z desky v rovině, s co nejmenším stupněm náklonu

- překládací deska opatřená bezpečným systémem ohřevu (30°C +/- 1°C)

- veškeré kryty a panely z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení

- zařízení průběžně zobrazuje na displeji stav a právě prováděnou činnost – komunikace v českém jazyce (!)

- Příslušenství:

Standardní : podkládací klínovitý polštář, umožňující podložení pokrčených dolních končetin v průběhu

překládání