## B
dílčí plnění B Nevstřebatelný chir.šicí materiál monofilní polyvinylidendifluoridové vlákno:
USP | EP | min.délka návleku (cm) | barva | velikost jehly (mm) | zakřivení jehly | profil jehly | počet jehel v sáčku | počet vláken v sáčku | spotřeba sáčků za 12 měsíců
3-0 | 2 | 75 | barvený | 19 | 3/8 | OBRÁCENÁ ŘEZACÍ | 1 | 1 | 48
4-0 | 1.5 | 45 | barvený | 16 | 3/8 | OBRÁCENÁ ŘEZACÍ | 1 | 1 | 180
* připouštíme odchylku +/- 10%
POŽADOVANÉ VZORKY:
USP | EP | min.délka návleku (cm) | barva | velikost jehly (mm)* | zakřivení jehly | profil jehly | počet jehel v sáčku | počet vláken v sáčku | počet sáčků - vzorky | požadované označení vzorků
4-0 | 1.5 | 45 | barvený | 16 | 3/8 | OBRÁCENÁ ŘEZACÍ | 1 | 1 | 5 | B1

## technické požadavky
TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POSOUZENÍ VZORKŮ
Balení | snadný a bezpečný přístup
označení balení - velikost a tvar jehly, materiál, síla a délka vlákna
jehla viditelná, zabezpečená proti pohybu, dostupná po otevření obalu
jednokrokové otevření obalu tzv. peel efekt
Vlákno | nesmí prořezat tkáň
nesmí se trhat v tahu
při průchodu tkání musí být celistvé, hladké, bez třepení
požadovaná délka je minimálně přípustná
nesmí se kroutit, musí mít tzv.minimální tvarovou paměť
pevné ukotvení v jehle, nepřesahuje šířku jehly
Uzlení | uzel nejeví známky rozvazování nebo povolení po třetím uzlu
snadné vedení uzlu po vlákně bez záseků
Jehla | odolnost proti zlomení při ohybu
povolená odchylka k požadované délce jehly je +/- 10%
snadná manipulace při uchopení jehly
plynulý průnik tkání i po 20 vpichu
stabilita v jehelci bez deformace a protáčení
Hodnocení vzorků:
vyhovuje | 1 bod
nevyhovuje | 0 bodů