- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Pečovatelské lůžko typ II | Typ: |
| --- | --- |
| Základní parametry | Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE |
| Rozměry ložné plochy min. 200 x 86 až 90 cm |  |
| Vnější rozměry max. 212 x 106 |  |
| Nosnost lůžka min. 200 kg |  |
| Ložná plocha |  |
| Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |  |
| Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými |  |
| Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm |  |
| Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° |  |
| Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° |  |
| Pánevní díl: nepolohovatelný |  |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm |  |
| Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm |  |
| Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm |  |
| Napájení 230 V, 50 Hz |  |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |
| Dolní úvrať el. nastav., max. 28 cm |  |
| Horní úvrať el. nastav., min. 70 cm |  |
| Postranice |  |
| Typ: v polovině dělené bez prostředních sloupku nebo varianta jednodílné zábrany po celé délce lůžka bez prostředního sloupku |  |
| Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) |  |
| Podvozek |  |
| Počet pojezdových koleček: 4 |  |
| Průměr koleček min. 50 mm |  |
| Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |  |
| Hrazda |  |
| Povrch: lakovaný |  |
| Nosnost min. 75 kg |  |
| Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem |  |
| Ovladač lůžka |  |
| Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy |  |
| Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně |  |
| Další parametry |  |
| Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) |  |

| Matrace typ II |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele | Typ: |
| Základní parametry | Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE |
| Nosnost min. 200 kg |  |
| Jádro |  |
| Složeno ze 2 typů kvalitních pěn |  |
| Potah |  |
| Voděodolný proti vnějším tekutinám |  |
| Možnost praní – pratelný |  |
| Snímatelnost - snadno snímatelný |  |
| Pružný ve všech směrech |  |
| Zip min. na 3 stranách matrace |  |
| Výška matrace min 14 cm |  |

| Matrace typ IV. Požadavky zadavatele; Typ:. Základní parametry; Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE. Nosnost min. 200 kg. Jádro. Horní strana matrace rozdělena na 3 hlavní zóny, v místě trupu antidekubitní průřezy nebo varianta matrace rozdělena na 7 anatomických zón.. Potah. Voděodolný proti vnějším tekutinám. Možnost praní – pratelný. Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra. Snímatelnost - snadno snímatelný. Pružný ve všech směrech. Zip min. na 3 stranách matrace. Výška matrace min 14 cm. |  |  | Typ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noční stolek k lůžku, oboustranný s jídelní deskou. Základní parametry; Vzorek splňuje požadované parametry nabídky ANO/NE. Stolek. 1.; Výška x šířka stolku s jídení deskou min. 84 cm (max + 6cm) x 50 cm (max+2cm) 48 cm (max+2cm); .... 2.; Rozměr jídelní desky 56 (max. + 4cm) x 34 cm (max +2cm); …. 3.; dekor - přírodní dřevo; …. kolečka 4 ks, průměr 7 cm (+ - 1cm) (2 kolečka bržděná; …. 5.; horní zásuvka bez zámku; …. 6.; Nika ano; …. 7.; Velká spodní skříňka s držákem lahví nebo varianta s volným prostorem na láhev, uzamykatelná; …. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE |  |  |
| Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.) Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek. |  |  |  |  |  |